## 放射線器材學
科目 | 年度-期別 | 題號 | 題目內容 | 選項 A | 選項 B | 選項 C | 選項 D | 正確答案 | 圖片路徑
放射線器材學 | 112-1 | 1 | 關於柵板（grid）放置位置導致柵切斷（grid cutoff）現象，下列敘述何者錯誤？ | 平行柵的焦點是在無限遠處，因此它們一直處在遠距切斷的狀態上 | 聚焦柵的焦點側移了一段距離，使得 X光管落在柵板的焦點之外，便會造成側移切斷 | 發生焦距切斷是因爲 X光管雖然放置在正中央，但是並不在焦點的位置 | 倒置切斷發生的原因是聚焦柵上下被顛倒 | A
放射線器材學 | 112-1 | 2 | 關於 X 光管陽極的敘述，下列何者最不適當？ | 診斷 X光機之陽極靶角度大約為 30～40 度 | 足跟效應（heel effect）造成陽極端的 X射線強度較低 | 大焦斑比較容易使陽極熱散發 | 小焦斑會造成 X光影像的銳利度（sharpness）較佳 | A
放射線器材學 | 112-1 | 3 | 乳房攝影使用雙軌陽極（double-track anodes），其雙陽極的組合下列何者正確？ | 鉬（Mo）／銠（Rh） | 鎢（W）／鋁（Al） | 鉬（Mo）／鋁（Al） | 鎢（W）／銠（Rh） | A
放射線器材學 | 112-1 | 4 | 數位血管影像技術其能量減贅（energy subtraction）相較於時間減贅（temporal subtraction），最主要那一項會變 少？ | motion artifact | X-ray intensity | kVp switching | mAs | A
放射線器材學 | 112-1 | 5 | 關於常規介入性放射線技術學（interventional radiology）之血管攝影，其 X光管設備的focal spot 大小需求，下 列何者最適當？ | 1.0 mm / 0.3 mm | 3.0 mm / 0.3 mm | 1.0 mm / 0.1 mm | 5.0 mm / 0.3 mm | A
放射線器材學 | 112-1 | 6 | 下列何者不是透視攝影設備 image-intensifier tube 之主要組成？ | charge-coupled device | input phosphor | photocathode | electrostatic lenses | A
放射線器材學 | 112-1 | 7 | 影響數位透視攝影空間解析度的因素，不包括下列何者？ | beam size | pixel size | image intensifier size | matrix size | A
放射線器材學 | 112-1 | 8 | 關於數位血管攝影其數位透視設備特色，下列何者正確？ | flat panel image receptor取代 image-intensifier tube則可以減少患者輻射劑量 | extinction time是 X射線發生器打開並到達選定的X光管 kVp 和 mA 所需的時間 | X 射線發生器必須能夠關閉非常迅速，其 X光管關閉所需的時間稱為 interrogation time | 常規使用 pulse progressive fluoroscopy 則會增加患者輻射劑量 | A
放射線器材學 | 112-1 | 9 | 下列何者皆為數位血管攝影常使用的數位接受器？ | charge-coupled device，flat panel image receptors | TV camera tube，image-intensifier tube | image-intensifier tube，flat panel image receptors | flat panel image receptors，TV camera tube | A
放射線器材學 | 112-1 | 10 | 下圖為乳房攝影常用的能譜範圍，搭配不同的靶材／濾片下，在臨床上的乳房攝影實際會使用的能譜為何？ | 甲 | 乙 | 丙 | 甲乙丙都可以 | C | 112-1-器材Q10.png
放射線器材學 | 112-1 | 11 | 目前臨床上 CT 常用管電流自動調控方法以降低病患輻射劑量 或 z軸，縱軸為相對 mA輸出， 是利用那一種管電流自動調控方法 | axis tube current modulation | angular tube current modulation | longitudinal tube current modulation | angular-longitudinal tube current modulation | D | 112-1-器材Q11.png
放射線器材學 | 112-1 | 12 | 關於 CT 使用 xenon detector 的敘述， 下列何者錯誤? | 具有穩定且快速的反應時間（response time） | 沒有餘暉問題（afterglow） | QDE（quantum detection efficiency）可達 95% | 游離的特性屬於游離腔區範圍 | C
放射線器材學 | 112-1 | 13 | 假設 X 光管使用管電壓 100 kV、管電流 100 mA 的設定產生 1000個光子，現在有特殊需求調整設定為管電壓 200 kV、管電流 200 mA，則理論上新設定產生的光子數目為何？ | 1000 | 4000 | 8000 | 16000 | C
放射線器材學 | 112-1 | 14 | 假設 X 光球管焦點距離病人體表為 100 cm，X光球管焦點距離影像接收器為 135 cm，則病人體表的空氣克馬 （air kerma）與影像接收器上的空氣克馬比值為何（忽略光子衰減）？ | 0.741 | 1.00 | 1.35 | 1.82 | D
放射線器材學 | 112-1 | 15 | 常用於 X 光攝影之影像接收器元素中，下列何者的 K 層束縛能最低？ | Cs | Ba | I | Se | D
放射線器材學 | 112-1 | 16 | 在進行數位放射攝影（DR）時，下列何者不是減少影像動態模糊的作為？ | 使用最短可能曝露時間 | 使用束縛工具輔助減少病人移動 | 縮短射源至影像接收器的距離（SID） | 縮短物體至影像接收器的距離（OID） | C
放射線器材學 | 112-1 | 17 | 下列何者不是影響 X 光影像對比的最主要因子？ | 病人體厚 | 組織質量密度 | 千伏峰值（kVp） | 管電流（mA） | D
放射線器材學 | 112-1 | 18 | 在診斷 X 光球管中，下列何者是固定式陽極靶最常用來散熱的材質？ | 石墨 | 銅 | 鉬 | 鎢 | B
放射線器材學 | 112-1 | 19 | 乳房攝影中所使用自動曝露控制（AEC）設備，其偵測器之位置為何？ | X光管與壓縮裝置間 | 壓縮裝置與柵板間 | 柵板與影像接收器間 | 影像接收器之後 | D
放射線器材學 | 112-1 | 20 | 下列何者不是常規 CR 系統的影像雜訊來源？ | 激發射束的散射 | 磷光板的大小 | 電子雜訊 | 取樣不足 | B
放射線器材學 | 112-1 | 21 | 有關常規低劑量電腦斷層掃描做肺癌的篩檢，可以利用下列何項技術降低輻射劑量？ | 雙 X-光能量（dual-energy） | 雙 X-光射源（dual-source） | 疊代式影像重建（iterative image reconstruction）技術 | 使用奈米粒子（nanoparticles）的對比顯影劑（contrast agent media） | C
放射線器材學 | 112-1 | 22 | 可移動式 X光機使用電容放電式產生器（capacitor discharge generator），大多利用下列何種類別電池裝置進行 充電？ | LiO | HgAg | NiCd | NiZn | C
放射線器材學 | 112-1 | 23 | 下列何者為定量電腦斷層（quantitative CT）主要的臨床應用？ | bone mineral density measurement | bone marrow density measurement | metal artifact reduction | radiation dose reduction | A
放射線器材學 | 112-1 | 24 | 關於功率都卜勒超音波影像的敘述，下列何者錯誤？ | 無法反映血流方向資訊 | 無法反映血流速度資訊 | 沒有疊影（aliasing）效應 | 偵測血流靈敏度較彩色都卜勒影像差 | D
放射線器材學 | 112-1 | 25 | 關於超音波都卜勒影像所使用的壁濾波器（wall filter），其功能為何？ | 濾除超音波接收訊號中的雜訊 | 濾除因心跳或者血管壁移動所造成的低頻率都卜勒訊號 | 濾除超音波系統的電磁干擾 | 濾除超音波血流測量時的角度誤差 | B
放射線器材學 | 112-1 | 26 | 下列何者是測量超音波聲場（beam profile）強度分布的設備？ | 功率計（power meter） | 水聽筒（hydrophone） | 陣列式換能器（array transducer） | 訊號放大器（signal amplifier） | B
放射線器材學 | 112-1 | 27 | 關於超音波都卜勒角的敘述，下列何者錯誤？ | 都卜勒角設定對檢查血流準確度沒有影響 | 都卜勒角越大，都卜勒頻率偏移越小 | 使用小的都卜勒角，血流速度測量誤差也較小 | 在心臟檢查的應用中，通常會使用較小的超音波都卜勒角 | A
放射線器材學 | 112-1 | 28 | 超音波軸向解析度可以藉由下列何者來提升？ | 匹配 | 對比劑 | 射束寬度 | 空間脈衝長度 | D
放射線器材學 | 112-1 | 29 | 美國食品藥物管理局 510K 指引中，規定診斷用超音波的輸出強度整體上限值為何？ | 100 mW/cm2 | 720 mW/cm2 | 3 W/cm2 | 5 W/cm2 | B
放射線器材學 | 112-1 | 30 | 下列何者與超音波在生物組織中產生的熱能最相關？ | 聲阻抗 | 吸收作用 | 音波速度 | 反射與折射 | B
放射線器材學 | 112-1 | 31 | 超音波系統中，下列何者可以幫助消除雜亂回波？ | 增益 | 基準線偏移 | 脈衝重複頻率 | 濾波器 | D
放射線器材學 | 112-1 | 32 | 下列何者為磁振造影中主動屏蔽（active shielding）的材料或元件？ | 二氧化碳（carbon dioxide, CO 2） | 釓片（gadolinium） | 螺線管（solenoid） | 永久磁鐵（permanent magnets） | C
放射線器材學 | 112-1 | 33 | 下列何者會改變物質的T1？ | 改變 B 1磁場強度 | 注射順磁性物質 | 增加 180° RF pulse 的數目 | 改變 phase encoding 方向 | B
放射線器材學 | 112-1 | 34 | 關於 phased array coil 的敘述，下列何者最適當？ | 增加線圈數目可增加掃描時間 | 多個線圈連結一起可增加掃描範圍 | 能發射射頻（RF），也能接收射頻 | 鳥籠線圈（birdcage coils）屬於 phased array coil | B
放射線器材學 | 112-1 | 35 | 關於射頻屏蔽（RF shielding）的敘述，下列何者正確？ | 天花板和地板都需要裝置射頻屏蔽 | 射頻屏蔽可減少淬熄的發生機率 | 射頻屏蔽越厚可提高磁場均勻度 | 反褶假影的產生與射頻屏蔽有關 | A
放射線器材學 | 112-1 | 36 | 下列何者不會出現在磁振造影品質保證（quality control）的假體測試中？ | high-contrast spatial resolution | slice position accuracy | sensitivity | repeat analysis | D
放射線器材學 | 112-1 | 37 | 相較於低磁場掃描儀，下列何者不是高磁場磁振掃描儀（>1.0 T）的優點？ | 有較高的訊雜比（SNR） | 比較容易偵測到組織鈣化點或是出血 | 有較好的磁振頻譜解析度 | 會有較小程度的金屬假影 | D
放射線器材學 | 112-1 | 38 | 磁振造影中磁梯度強度（gradient strength）的量測單位是： | 高斯（Gauss） | 特斯拉（Tesla） | 高斯／秒（Gauss/s） | 高斯／公分（Gauss/cm） | D
放射線器材學 | 112-1 | 39 | 在超導體MR磁體中，由孔徑外往內的線圈順序為何？①主磁場線圈 ②梯度線圈 ③射頻線圈 ④屏蔽線 圈 | ①②③④ | ②④①③ | ④①②③ | ③④①② | C
放射線器材學 | 112-1 | 40 | 關於磁振造影中所使用的平行造影（parallel imaging），下列敘述何者錯誤？ | 平行造影技術必須使用到相位陣列線圈（phased array coil） | 要先執行預掃描來提供線圈與掃描物體的空間敏感度 | 因為增加相位編碼的數目，所以影像訊雜比會增加 | 可縮減掃描時間 | C
放射線器材學 | 112-1 | 41 | 在磁振造影中，關於射頻線圈的敘述，下列何者最不適當？ | 產生的射頻磁場與主磁場平行 | 射頻發射與接收線圈可以是同一線圈 | 可用於發射射頻脈衝 | 體線圈比較少用來當作接收線圈 | A
放射線器材學 | 112-1 | 42 | 調整下列那個 MR 參數並不會減少 SAR（specific absorption rate）值？ | 增加 TR時間 | 增加 TE時間 | 減少掃描的張數 | 減少偏折角度（flip angle） | B
放射線器材學 | 112-1 | 43 | 在磁振造影中，關於梯度工作週期（gradient duty cycle）的敘述，下列何者錯誤？ | 梯度工作週期通常用百分比（%）來表示 | 梯度工作週期為梯度維持最大強度值所占的時間比率 | 梯度工作週期與脈衝序列的時間參數及掃描張數有關 | 梯度工作週期與脈衝序列種類無關 | D
放射線器材學 | 112-1 | 44 | 在臨床磁振造影中，下列那一種線圈最需要搭配體線圈來使用？ | 脊椎線圈 | 頭部線圈 | 膝蓋線圈 | 頻譜線圈 | A
放射線器材學 | 112-1 | 45 | 下列何種生物效應，與主磁場線圈有關？ | 磁磷眩光 | 周邊神經刺激 | 局部體溫升高 | 心電圖T 波增強 | B
放射線器材學 | 112-1 | 46 | MRI的掃描過程中，開啟下列何種元件，儀器才會接收訊號？ | 電壓穩定器 | 電容放大器 | X 軸梯度線圈 | 類比數位轉換器 | D
放射線器材學 | 112-1 | 47 | LiF為臨床最適合使用的熱發光劑量計材質，最主要原因是： | LiF的有效原子序與軟組織相近 | LiF的體積最小，可放置於任何想量測的位置 | 不需迴火，可直接重複使用 | 不受可見光影響，操作上較方便 | A
放射線器材學 | 112-1 | 48 | 在質子被動式散射（passive scattering）系統中，可利用何種裝置產生 SOBP（spread-out Bragg peak）？ | 整平濾片（flattening filter） | 山形濾器（ridge filter） | 射程補償器（range compensator） | 散射箔片（scattering foil） | B
放射線器材學 | 112-1 | 49 | 下列那種原發腫瘤無法使用 Gamma Knife治療？ | acoustic neuroma | hepatocellular carcinoma | meningioma | pituitary tumor | B
放射線器材學 | 112-1 | 50 | 以 g/cm2為單位，下列關於質子射束之敘述，何者正確？①質子射束的質量阻擋本領（mass stopping power, S） 在高原子序的物質比低原子序的物質大 ②使用高原子序的物質散射質子射束較有效率 ③使用低原子序的 物質降低質子射束的能量較有效率 | 僅①② | 僅①③ | 僅②③ | ①②③ | C
放射線器材學 | 112-1 | 51 | 在光子放射治療的能量範圍，理想的水等效（water-equivalent）材料最重要的是應該具備與水相同的： | 密度 | 有效原子序 | 每單位厚度的能量損失 | 每單位體積的電子數 | D
放射線器材學 | 112-1 | 52 | 下列那項設備，其照射的能量輸出，只使用診斷用能量的 X光管？ | 直線加速器（linear accelerator） | 電腦刀（Cyberknife） | 模擬攝影機（simulator） | 加馬刀（Gamma Knife） | C
放射線器材學 | 112-1 | 53 | 關於傳統模擬攝影機， 下列敘述何者錯誤 | 都配有 image intensifier | 所配備的reticule就是 fiducial plate | 皆配有 central axis crosshairs | 機頭裡有反射鏡（mirror） | A
放射線器材學 | 112-1 | 54 | 子宮頸癌病人接受 HDR治療， 連管放置好之後拍攝的X 光片如圖所示，圖中箭號所指示之數個白色亮點為何？ | 啞射源（dummy sources） | 植入射源（interstitial sources） | 真實射源（true sources） | 卵形體（ovoids） | A | 112-1-器材Q54.png
放射線器材學 | 112-1 | 55 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準， 下列何者不是遙控後荷式近接治療設備每月品質保證作業項目 | 備用電池狀況 | 輻射源擦拭試驗測試 | 輻射安全系統確認 | 輻射源速率 | B
放射線器材學 | 112-1 | 56 | 關於迴旋加速器的敘述， 下列那些正確？①為荷電粒子加速器 ②可用於核子物理研究 ③高能質子射束的來源 ④可用於產生中子射束 | ①②③④ | 僅②③④ | 僅①④ | 僅②③ | A
放射線器材學 | 112-1 | 57 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準， 醫療曝露品質保證計畫應載明下列那些事項 ②應實施之校驗項目 ③ 品質保證紀錄 下列敘述何者錯誤 ？ 連管放置好之後拍攝的 X光片如圖所示， 圖中箭號所指示之數個白色亮點為 下列何者不是遙控後荷式近接治療設備每月品質保證作業項目 下列那些正確 ？①為荷電粒子加速器 ② 可用於核子物理研究 醫療曝露品質保證計畫應載明下列那些事項 ？① 品質保證紀錄 ④人員學歷 圖中箭號所指示之數個白色亮點為 下列何者不是遙控後荷式近接治療設備每月品質保證作業項目 ？ 可用於核子物理研究 ③高能質子射束的 ①醫療曝露品質保證組織 | ①②③④ | 僅①②③ | 僅②③④ | 僅①④ | B
放射線器材學 | 112-1 | 58 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，醫用直線加速器，其每月光子射束剖面劑量分布一致性之校驗項目，在移 除整平濾片式射束中，離軸各點相對劑量量測值與基準值容許差異為多少百分比以下？ | 1% | 2% | 3% | 5% | B
放射線器材學 | 112-1 | 59 | 在直線加速器中，有關X 光射束的敘述，下列那些正確？ ①當電子入射到高原子序材質的靶，將會產生制動 輻射 ②電子的能量部分被轉換成 X射線 ③X射線最大能量等於入射電子能量 ④射束的平均光子能量大 約為最大能量的 1/3 | ①②③④ | 僅①②③ | 僅①②④ | 僅③④ | A
放射線器材學 | 112-1 | 60 | HDR 所使用的射源，192Ir與60Co 及137Cs 相較，下列敘述那些正確？①192Ir有相對較高的比活度 ②192Ir半衰期 相對較短 ③192Ir有較高的光子能量 ④192Ir半衰期相對較長 | ③④ | ②③ | ①② | ①④ | C
放射線器材學 | 112-1 | 61 | 下列何者不屬於防止再狹窄（restenosis）的血管照射所使用的相關設備？ | radioactive stents | β-emitting liquid-filled balloon | interstitial implants | Novoste Beta-Cath | C
放射線器材學 | 112-1 | 62 | 有相同初始速度的二個重離子（heavy ions）射束，在水中的射程（range）與電荷量的關係為何？ | 一次方成正比 | 一次方成反比 | 二次方成正比 | 二次方成反比 | D
放射線器材學 | 112-1 | 63 | 可用於測定遠隔治療機所輸出輻射劑量的協定，包含下列那些？①AAPM TG-21 ②AAPM TG-43 ③AAPM TG-51 ④IAEA TRS-398 | 僅①③ | ①② | ①③④ | ②③④ | C
放射線器材學 | 112-1 | 64 | 如圖所示為 NaI (Tl)晶體偵測99mTc的能譜，其主能峰為 140 keV，其 iodine的 K 層電子的能量為多少 keV？ | 112 | 140 | 28 | 72 | C | 112-1-器材Q64.png
放射線器材學 | 112-1 | 65 | 67Ga 產生的光子中，下列何者所占比例最高？ | 93 keV | 185 keV | 300 keV | 394 keV | A
放射線器材學 | 112-1 | 66 | 依輻射醫療曝露品質保證標準規定，核醫用 CT應實施之校驗項目、頻次及結果或誤差容許值，下列何者錯 誤？ | 水假體影像 CT值準確度及假影評估應每日進行 | 水的 CT 值介於-7 至 7HU之間；除了水以外，其他物質之CT 值與其基準值差異 30HU 以下 | CT 值準確性與線性度所使用之假體應包含至少五種測試物，且至少應有能代表空氣、水、與 CT值800 以上 的測試物 | 檢查床之CT與 PET / SPECT 位置吻合性（alignment registration of the PET / SPECT and CT position）誤差在 6 毫 米以下 | D
放射線器材學 | 112-1 | 67 | 如下圖所示，左邊為三條 Butterworth filter 頻率響應圖，power分別設成 1.0、5.0、20.0，cutoff frequency 皆設為0.5 (1/cm)；右邊四圖，左上為沒加Butterworth filter 的結果，a、b、c 三圖，依次最可能是套用何編號之濾波？ | a：①；b：②；c：③ | a：①；b：③；c：② | a：②；b：③；c：① | a：③；b：②；c：① | A
放射線器材學 | 112-1 | 68 | 下圖為掃描一理想點射源時所得到的點擴散函數，若照野為 400 mm，矩陣大小設成 128×128，放大倍率為1.67，在此條件下，系統的解析度（FWHM）最接近下列何者？ | 5.6 mm | 7.5 mm | 8.6 mm | 9.4 mm | C | 112-1-器材Q68.png
放射線器材學 | 112-1 | 69 | 在新型的臨床用碲鋅鎘偵檢器（CZT ）SPECT 造影儀中，γ-ray 需依序經過下列那些元件，才能在電腦中重建出影像？①能量-影像處理晶片 ② CZT ③collimator ④PMT ⑤APD（avalanche photodiode) | ②④① | ①③②④ | ③②⑤① | ③②① | D
放射線器材學 | 112-1 | 70 | 下列何者為充氣式偵檢器常用的淬熄氣體（quenching gas）？ | Cl2 | He | Ar | BF3 | A
放射線器材學 | 112-1 | 71 | 關於半導體偵檢器（ semiconductor detector）的特性，下列敘述何者錯誤？ | 採用順向偏壓可以增大空乏區（ depletion region) | 硼可作為 p型半導體的受體（ acceptor) | 磷可作為 n型半導體的施體（ donor) | 空乏區的游離電子往 n 型半導體移動 | A
放射線器材學 | 112-1 | 72 | 正子核種18F進行β+蛻變後， 下列何者為其子核？ | Ne | Cl | O | He | C
放射線器材學 | 112-1 | 73 | 下列那一個正子核種（positron-emitting nuclides）產生的來源與其他不同？ | 13N | 15O | 68Ga | 18F | C
放射線器材學 | 112-1 | 74 | 下圖為正子斷層造影儀（PET）所發生的一個互毀事件，A 點偵測到互毀輻射時間為 0.5 nsec，B 點時間為 1.5 nsec，試問光子走到B 點的路徑長為多少 cm？ | 15 | 30 | 45 | 60 | C | 112-1-器材Q74.png
放射線器材學 | 112-1 | 75 | 正子斷層掃描儀器元件中，主要是用下列何者來減少隨機偶合事件（random coincidence event）？ | Nal (Tl) | septa | BGO | pinhole collimator | B
放射線器材學 | 112-1 | 76 | 關於正子斷層造影儀之衰減校正（attenuation correction）的敘述，下列何者最不適當？ | 電腦斷層掃描影像為目前最常使用的衰減校正方式 | 衰減校正射源本身可以是能釋放出正電子的放射核種 | 衰減校正射源本身可以是能釋放出高能量單光子的放射核種 | 磁振造影影像無法使用於衰減校正 | D
放射線器材學 | 112-1 | 77 | 下列何者是核醫常規影像重建方法？ | 去捲積（deconvolution） | 邊緣偵測（edge detection） | 相位分析（phase analysis） | 濾波反投影法（filtered backprojection） | D
放射線器材學 | 112-1 | 78 | PET/CT 中，關於CT的輻射劑量敘述，下列何者正確？ | DLP數值越高，劑量越高 | 劑量越高，影像雜訊越大 | 螺距比（pitch）越高，劑量越大 | mAs 越大，劑量越低 | A
放射線器材學 | 112-1 | 79 | 某一偵測器量測99mTc時，能窗（energy window）為 20%，其能譜的 FWHM 為 21keV，則能量解析度為多少？ | 10% | 20% | 5% | 15% | D
放射線器材學 | 112-1 | 80 | MTF（modulation transfer function）與下列何者有關？ | energy resolution | spatial resolution | temporal resolution | uniformity | B
放射線器材學 | 112-2 | 1 | 一般胸部 X光攝影機，其陽極靶的靶材料選擇條件，下列何者錯誤？ | 具有高原子序 | 具有高熱傳導係數 | 具有高熔點 | 具有高特性輻射能譜 | D
放射線器材學 | 112-2 | 2 | 關於 X光產生之足跟效應（heel effect），下列敘述何者正確？ | 靠近陽極方向之光子平均能量較高 | 靠近陰極方向之光子通量較低 | 旋轉陽極靶的使用可減少足跟效應的影響 | 大照野的使用可減少足跟效應的影響 | A
放射線器材學 | 112-2 | 3 | 在 X光管中，關於燈絲（filaments）使用的敘述，下列何者錯誤？ | 小燈絲用於高解析度影像 | 大燈絲用於大範圍造影 | 燈絲藉由加熱產生熱電子 | 燈絲需接在陽極端 | D
放射線器材學 | 112-2 | 4 | 假設某影像系統之空間解析度受系統中兩成分影響，第一個成分之解析度為 4 lp/mm，第二個成分之解析 度為 8 lp/mm，則該影像系統之總解析度最接近下列何者？ | 4 lp/mm | 8 lp/mm | 12 lp/mm | 32 lp/mm | A
放射線器材學 | 112-2 | 5 | 一般利用百分比漣波（ripple）來衡量整流後的波形。下列三種 X光機設備，請依所產生的漣波由小到大 排 序：①高頻產生器（high frequency generator） ②三相 12脈衝（three phase, twelve pulse） ③三相 6脈衝 （three phase, six pulse） | 1.2.3 | 1.3.2 | 3.2.1 | 2.3.1 | A
放射線器材學 | 112-2 | 6 | 關於柵板（grid）與 kVp的關係，下列敘述何者最不適當？ | 能量低於 90 kVp時，採用柵比 12：1的柵板 | 高的柵比通常用於高 kVp的檢查 | mammography通常使用低的柵比 | 能量高於 90 kVp時，柵比在 12：1到 16：1之間柵板對於散射光的吸收幾乎沒有差異 | A
放射線器材學 | 112-2 | 7 | 下列何者是乳房攝影最適合的柵比（grid ratio）？ | 4：1 | 8：1 | 12：1 | 16：1 | A
放射線器材學 | 112-2 | 8 | 數位減贅血管影像（DSA），其混合減贅（hybrid subtraction）主要是結合那兩種模式 ？ | temporal and energy subtraction | high mAs and low mAs techniques | interlace and progressive modes | charge coupled devices and TV monitors | A
放射線器材學 | 112-2 | 9 | 下列何種設備常用於 X光血管攝影？ | image intensifier | head coil | bow-tie filter | probe | A
放射線器材學 | 112-2 | 10 | 常規使用時，下列儀器中，何者的空間解析度（lp/mm）值最大？ | CT | MRI | CR（computed radiography） | DBT（digital breast tomosynthesis） | D
放射線器材學 | 112-2 | 11 | 關於 CT 造影，X光經由pre- patient collimator 的敘述,下列何者正確? [1]可決定切面厚度 [2]移除散射光子 [3]可決定 dose profile [4]可決定 sensitivity profile | 僅③ | ②④ | ①④ | ②③ | #
放射線器材學 | 112-2 | 12 | 如圖為 A、B 兩個系統的MTF曲線 ，下列敘述何者最適當? | A系統有較好的空間解析度，B 系統有較好的對比解析度 | A系統有較好的對比解析度，B 系統有較好的空間解析度 | A系統有較好的空間與對比解析度 | B 系統有較好的空間與對比解析度 | B | 112-2-器材Q12.png
放射線器材學 | 112-2 | 13 | 在使用CT 掃描冠狀動脈時， 要避免如圖假影的產生，下列何種方法最不適合? | 使用 ECG-gating調控 | 改用 electron-beam CT | 讓轉速達到 1秒／圈 | 調降病患心跳速率 | C | 112-2-器材Q13.png
放射線器材學 | 112-2 | 14 | 關於電腦斷層中影像品質與輻射劑量之間的敘述，下列何者錯誤？ | 當影像雜訊（noise）減半，輻射劑量將增加 4倍 | 當像素大小（pixel size）減半，輻射劑量將增加 4倍 | 當切面厚度（slice thickness）減半，輻射劑量將增加 2倍 | 當管電流（tube current）減半，輻射劑量將減半 | B
放射線器材學 | 112-2 | 15 | 做 CT掃描機器的品保量測項目，可能會用水假體掃描，在影像上圈選一個範圍的ROI，然後計算ROI 像 素 HU數值的統計標準差，這個標準差可以預估影像的雜訊。下列何者不會降低影像的雜訊？ | 固定其他條件，提高管電壓設定 | 固定其他條件，提高管電流 | 提高輻射劑量 | 固定其他條件，降低 X光曝露時間 | D
放射線器材學 | 112-2 | 16 | 關於 CT 中裝置 bow-tie filter 的敘述，下列何者錯誤？ | 可作為 X光射束補償過濾器（compensator） | X光射束的光子空間分布較均勻 | 可以降低病人的輻射劑量 | 提高 X光射束的光子經過病人中心點位置的數量 | D
放射線器材學 | 112-2 | 17 | 下列何者不是CT 造影常見之影像假影？ | beam hardening artifact | zipper artifact | partial volume artifact | motion artifact | B
放射線器材學 | 112-2 | 18 | 關於診斷用 X光機的反散射柵板（anti-scatter grid），下列敘述何者錯誤？ | 柵條（grid strip）多以鉛製成，柵板間材質（grid interspace material） 可採用塑膠或碳纖維製成 | 平行式柵板（parallel grid）適合用於當 X光球管與影像接收器距離較短時 | 聚焦式柵板（focused grid）適合用於當 X光球管與影像接收器間隔特定距離 | 高柵比（grid ratio）可有效阻擋散射輻射，但同時也會導致病人劑量上升 | B
放射線器材學 | 112-2 | 19 | 下列何者為診斷用 X光機常見的焦斑（focal spot）尺寸範圍？ | 0.6 μm～2.0 μm | 6 μm～20 μm | 60 μm～200 μm | 0.6 mm～2.0 mm | D
放射線器材學 | 112-2 | 20 | 關於電腦放射攝影（CR）系統產生光訊號機制（light stimulation-emission ）的敘述，下列何者正確？ | 被激發輻射屬 He-Ne雷射，波長位於紅光波段 | 被激發輻射與激發雷射光均屬單一波長 | 激發雷射光的波長大於被激發輻射 | 只有被激發輻射會被光偵檢器偵測到，所以無須外加濾鏡 | C
放射線器材學 | 112-2 | 21 | 在透視攝影中，關於使用放大模式（magnification mode）會導致之現象，下列敘述何者 錯誤？ | 較佳之空間解析度 | 較佳之影像對比度 | 較低之病人劑量 | 較短之造影時間 | C
放射線器材學 | 112-2 | 22 | 目前臨床放射治療會使用 cone beam CT（CBCT）做影像導引，下列敘述何者錯誤？ | 通常會使用平板式（flat-panel）的偵檢器 | 通常偵檢器會加上柵板（grid）來減少光子散射 | 通常偵檢器會加上柵板（grid）來提高影像的空間解析度 | 通常偵檢器會加上柵板（grid），但會增加病人的輻射劑量 | C
放射線器材學 | 112-2 | 23 | 下圖為距離 50 cm處球管輸出量（tube output）與管電壓（kVp）對應圖，在 26 kV p與 100 mA（Mo/Mo）條件 下，距離 60 cm處中每單位時間下的空氣克馬（air kerma）約為多少 mGy / sec？（在空氣 中，1 C = 33.85 J；1 R = 2.58 × 10 -4 C/kg） | 1 | 10 | 20 | 30 | B | 112-2-器材Q23.png
放射線器材學 | 112-2 | 24 | 間接式數位 X光攝影成像機制之排列順序為何？ [1]光作用 [2]光電二極體 [3]閃爍晶體 [4]TFT陣列 | [1][2][3][4] | [1][3][2][4] | [2][1][4][3] | [1][4][3][2] | B
放射線器材學 | 112-2 | 25 | 在超音波影像掃描中，關於血管狹窄處血流與壓力的變化，下列敘述何者正確？ | 血流速度變快、壓力變小 | 血流速度變快、壓力變大 | 血流速度變慢、壓力變大 | 血流速度變慢、壓力變小 | A
放射線器材學 | 112-2 | 26 | 下列那項策略不能解決都卜勒超音波中出現疊影（aliasing）假影的問題？ | 降低脈衝重複頻率 | 增加都卜勒角 | 使用較低頻率的超音波入射波 | 使用連續波都卜勒模式 | A
放射線器材學 | 112-2 | 27 | 關於超音波組織假體的敘述，下列何者最不適當？ | 假體可用來測試影像系統解析度 | 假體可用來進行教育訓練與實習 | 流速測量之系統校訂可透過標準都卜勒假體來進行 | 尼龍線假體（nylon lines）是用來測試影像對比度 | D
放射線器材學 | 112-2 | 28 | 超音波脈衝發射後回音於 65μs後返回，則在身體組織中造成回音的結構深度為多少 cm？ | 5 | 6 | 7 | 8 | A
放射線器材學 | 112-2 | 29 | 關於超音波影像系統，下列何者不會因阻尼的影響而降低？ | 脈衝寬度（pulse duration） | 折射（refraction） | 空間脈衝長度（SPL） | 靈敏度（sensitivity） | B
放射線器材學 | 112-2 | 30 | 超音波影像系統中，時間增益補償的控制是為了補償下列何者？ | 衰減 | 在暖機時間機器的不穩定性 | 檢查環境整體的亮光 | 換能器的衰退 | A
放射線器材學 | 112-2 | 31 | 關於超音波彈性造影的敘述，下列何者最適當？ | 原理為聲波在軟組織中較在硬組織中容易移動 | 原理為組織聲阻抗之不同 | 為超音波散射所形成 | 所需成像的強度較高 | A
放射線器材學 | 112-2 | 32 | 下列探頭何者有最薄的壓電材料？ | 7 MHz線性陣列探頭 | 3 MHz弧形陣列探頭 | 2 MHz相位陣列探頭 | 2 MHz二維陣列探頭 | A
放射線器材學 | 112-2 | 33 | 下列何種方法可減少磁振造影儀器所產生的雜散磁場（fringe field）？ | 使用勻場線圈（shim coil） | 磁振造影儀器外包覆鐵磁性物質 | 加入補償梯度 | 磁振造影儀器內填充冷卻劑 | B
放射線器材學 | 112-2 | 34 | 下圖磁振造影中所用磁體，最可能的材質為何？ | diamagnetism | paramagnetism | superparamagnetism | ferromagnetism | D | 112-2-器材Q34.png
放射線器材學 | 112-2 | 35 | 關於梯度線圈（gradient coil）的敘述，下列何者最適當？ | gradient 的強度單位是 mT/s 或 G/s | 快速的梯度線圈轉換容易造成影像扭曲變形 | 頻率編碼（frequency encoding）的數目與掃描時間有關 | 梯度磁場強度（gradient strength）越強產生的熱越多 | B
放射線器材學 | 112-2 | 36 | 下列那一張假體影像可用來進行MRI的 low-contrast resolution的品質保證測試 ？ | 112-2-器材Q36-A.png | 112-2-器材Q36-B.png | 112-2-器材Q36-C.png | 112-2-器材Q36-D.png | B
放射線器材學 | 112-2 | 37 | 當 MRI 發生淬熄（quenching）現象時，下列何種現象會跟著一起發生？ | 磁鐵產生渦電流（eddy current）進而影像扭曲變形 | 二氧化碳開始滲漏造成空氣中氧分壓降低 | 超導線圈會開始產生電阻 | 磁場強度會慢慢變強 | C
放射線器材學 | 112-2 | 38 | 關於磁振造影中平行造影技術（parallel imaging），下列何者正確？ | 在一個 TR 內使用多個 180° RF pulse來縮短掃描時間 | 可使用多個線圈掃描以減少自旋－自旋作用（spin-spin interaction） | 在相同掃描時間下，可提高空間解析度 | 搭配心電圖的使用可減少化學位移假影（chemical shift artifact） | C
放射線器材學 | 112-2 | 39 | 在磁振造影掃描室裡，下列何處最容易發生射頻洩漏（RF-leakage）？ | 掃描室周圍牆上的銅片交接處 | 掃描室的門邊縫隙 | 掃描室的窗戶邊緣 | 控制台 | B
放射線器材學 | 112-2 | 40 | 關於 MRI 的主磁場線圈，下列敘述何者錯誤？ | 線圈材質可以使用低溫超導材質 | 過去曾使用銅導線作為線圈材質 | 線圈內包含微電容以提升穩定性 | 低溫超導線圈之超導現象發生約在 4度 K | C
放射線器材學 | 112-2 | 41 | 關於超導磁體 MRI所使用的三種線圈比較，下列敘述何者錯誤？ | 射頻線圈與梯度線圈，均使用銅材質 | 主磁場線圈及梯度線圈，均纏繞多圈 | 主磁場線圈及梯度線圈，產生的磁場方向不同 | 射頻線圈與梯度線圈，掃描過程均產生磁場變化 | C
放射線器材學 | 112-2 | 42 | 高磁場MRI所獲得的訊號較低磁場大，主要與下列何種物理量或現象有關？ | 共振頻率 | 淨磁矩 | 自旋–晶格弛豫（spin-lattice relaxation） | 自旋–自旋弛豫（spin-spin relaxation） | B
放射線器材學 | 112-2 | 43 | 關於 B 1磁場的敘述，下列何者錯誤？ | B1磁場為變動磁場，其變動頻率與主磁場強度無關 | B1磁場的不均勻，體線圈比表面線圈較不明顯 | B1磁場的大小，與通過線圈的電流強度有關 | B1磁場強度愈大，則翻轉角度（flip angle）所需的時間愈短 | A
放射線器材學 | 112-2 | 44 | 關於 birdcage coil 的敘述，下列何者有誤？ | 可適合用於頭部的影像掃描 | 獲得的影像訊號，比相位陣列線圈較均勻 | 環狀設計通予穩定直流電，可產生較均勻B 1磁場 | 可用於射頻激發與訊號接收 | C
放射線器材學 | 112-2 | 45 | 磁振造影中，下列方法何者不能解決反褶假影（aliasing artifact）？ | 使用較小的接收線圈（receiver coil） | 使用飽和脈衝（saturation pulses） | 減小照野大小（field of view, FOV） | 超量取樣（over-sampling） | C
放射線器材學 | 112-2 | 46 | 磁振造影中梯度磁場為一向量，下列敘述何者錯誤？ | 梯度磁場向量的大小和梯度線圈的圈數有關 | 梯度磁場向量的方向和流經線圈的電流方向有關 | 梯度磁場向量的方向和梯度線圈的材質有關 | 一般而言，磁振造影具有三組互相垂直方向的梯度磁場 | C
放射線器材學 | 112-2 | 47 | 磁振造影中，液態氦蒸發會發生下列何種情形？ | 氧偵測器警報鈴響 | 病人灼傷 | 磁眩光效應（magneto-phosphenes effect） | 導彈效應（missile effect） | A
放射線器材學 | 112-2 | 48 | 下列何種劑量計屬於半導體劑量計？ | GM counter | diode | TLD | Farmer chamber | B
放射線器材學 | 112-2 | 49 | 為準確量測表面劑量（surface dose），會使用如圖所示的游離腔，其名稱是： | parallel-plate chamber | extrapolation chamber | Advanced Markus chamber | disk chamber | B | 112-2-器材Q49.png
放射線器材學 | 112-2 | 50 | 為量測筆尖式質子射束的 IDD（integral depth dose），應使用下列何種游離腔？ | Advanced Markus chamber | pinpoint chamber | Farmer chamber | Bragg peak chamber | D
放射線器材學 | 112-2 | 51 | 關於 tomotherapy binary MLC 的敘述，下列何者錯誤？ | binary MLC 無法像直線加速器的MLC一樣依腫瘤形狀開關，造成 tomotherapy的劑量順形度 較差 | binary MLC 是靠氣體驅動，而不是電磁馬達 | binary MLC 開關時間小於 200 ms | 葉片由鎢（tungsten）製成，與傳統 MLC 相比有較小的 leakage | A
放射線器材學 | 112-2 | 52 | 為使質子射束在射束傳導系統（beam transport system）內偏轉，應使用下列何種電 磁鐵？ | 掃描磁鐵（scanning magnet） | 四極磁鐵（quadrupole magnet ） | 搖擺磁鐵（wobbling magnet） | 二極磁鐵（dipole magnet） | D
放射線器材學 | 112-2 | 53 | 10^6個能量為 2 MeV的光子，依序通過 1公分的水（µ＝0.0493 cm^-1）與 2公分的鋁（µ＝ 0.117 cm^-1），則通過 兩物質後所剩光子數約為多少個？ | 8.47×10^5 | 7.53×10^5 | 7.17×10^5 | 8.47×10^4 | B
放射線器材學 | 112-2 | 54 | 放射治療計畫需要精確的病人資料，如病人的身體輪廓與內部解剖構造，目前臨床上主要使用下列那一種成 像設備作為取得輪廓資訊的方法？ | CT | ultrasound | MRI | PET | A
放射線器材學 | 112-2 | 55 | 利用 CT 模擬攝影機，產生虛擬射源（virtual source）投射到虛擬底片（virtual film）的影像，其專有名詞稱 為： | portal film image | radiographic image | beams eye view | digitally reconstructed radiograph | D
放射線器材學 | 112-2 | 56 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，X光模擬定位儀（simulator）每年品質保證作業之治療床機械旋 轉中心 （couch mechanical isocenter）其誤差容許值訂在直徑為多少 mm之圓形範圍內？ | 3 | 2 | 1 | 0.5 | A
放射線器材學 | 112-2 | 57 | HDR 設備最常用到的射源為： | 137 Cs | 192 Ir | 60 Co | 226 Ra | B
放射線器材學 | 112-2 | 58 | 下列何者不適用於永久性植入（permanent implant）？ | 125 I | 103 Pd | 198 Au | 137 Cs | D
放射線器材學 | 112-2 | 59 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，由準直系統（MLC 或 jaw）所形成的輻射照野，在放射治療機器旋轉 臂、準 直儀與治療床旋轉中心軸交會所形成的點稱為： | 輻射中心點 | 旋轉點 | 輻射共面點 | 準直點 | A
放射線器材學 | 112-2 | 60 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，電腦斷層模擬定位掃描儀，CT 值準確性及掃描電子密度假體之CT 值準確 性所使用之假體，應包含至少五種測試物，且至少應包含下列那些？ [1]空氣 [2]水 [3]骨頭 [4]CT值 800以 上的測試物 | [1][2][3][4] | 僅[1][2][3] | 僅[1][2][4] | 僅[3][4] | C
放射線器材學 | 112-2 | 61 | 醫用直線加速器（linac）是使用高頻電磁波加速下列何者？ | 電子 | 光子 | 中子 | 加馬光 | A
放射線器材學 | 112-2 | 62 | 電腦刀每月品質保證作業項目中，影像導引系統（target locating system, TL S）容許誤差須小於幾毫米？ | 1 | 2 | 3 | 5 | A
放射線器材學 | 112-2 | 63 | 下列何者為產生中子射束所通常使用的靶材？ | W | B | Be | Al | C
放射線器材學 | 112-2 | 64 | 下列那些為固態輻射劑量計（solid state dosimeters）？ [1]熱發光劑量計 [2]玻璃劑量計 [3]半導體偵檢器 [4]氣體游離腔 | 僅[1][4] | 僅[2][3] | 僅[1][2][3] | [1][2][3][4] | C
放射線器材學 | 112-2 | 65 | 下列何者未曾被用來當作體外治療射束射源的核種？ | 60 Co | 226 Ra | 137 Cs | 103 Pd | D
放射線器材學 | 112-2 | 66 | 某輻射偵檢器對 137 Cs（photopeak為 662 keV）的全寬半高（FWHM）為 55 keV，則其能量解析力（ene rgy resolution）為多少%？ | 8.3 | 20 | 4.2 | 24 | A
放射線器材學 | 112-2 | 67 | 常規使用時，關於 NaI (Tl)與 CdZnTe偵檢器的敘述，下列何者正確？ | NaI (Tl)產生的可見光是CdZnTe的 10倍 | NaI (Tl)不會受潮，CdZnTe會受濕度影響 | CdZnTe能量解析度優於NaI (Tl) | CdZnTe的厚度比 NaI (Tl)厚 | C
放射線器材學 | 112-2 | 68 | 在大部分的臨床應用中，有關閃爍攝影機之能窗（energy window）設定，下列敘述何者最適當 ？ | 儘可能的窄 | 對稱型 | 非對稱型 | 儘可能的寬 | B
放射線器材學 | 112-2 | 69 | 利用低能量全功能型準直儀,進行常規SPECT 掃描時，會取得各角度的投影影像，以及不同切面位置的弦波圖(sinogram),下列敘述何者錯誤? | 所有角度之投影影像和所有切面之弦波圖，二者之資料量相等 | 各角度的投影影像可以組成不同切面的弦波圖 | 不同切面的弦波圖沒辦法重組回各角度的投影影像 | 弦波圖可以使用濾波反投影的方式重建成切面影像 | C
放射線器材學 | 112-2 | 70 | 下列何種掃描條件下，使用 step and shoot 掃描比起使用 continuous 掃描損失的時間百分比最高? | 360度，取樣 32個角度， 每個角度掃描30 秒 | 360度，取樣 16個角度， 每個角度掃描20 秒 | 360度，取樣 32個角度， 每個角度掃描10秒 | 360度，取樣 64個角度， 每個角度掃描5秒 | D
放射線器材學 | 112-2 | 71 | 如圖所示， 利用斷層影像儀器進行體積掃描後，可以依三個正交切面進行分切，編號1 的切面為何? | transaxial view | coronal view | sagittal view | horizontal long axis | C | 112-2-器材Q71.png
放射線器材學 | 112-2 | 72 | 利用平行孔準直儀，進行 99m Tc-DMSA腎臟 SPECT 造影，圈選 VOI，圈得7,500個 voxels，腎皮質 VOI 的總體 積最接近下列何者？（掃描條件：FOV=512 mm，matrix size=128×128, zoom =1.0，重建成 cubic voxel） | 480 cm 3 | 960 cm 3 | 1,200 cm 3 | 2,400 cm 3 | A
放射線器材學 | 112-2 | 73 | 下列何者為充氣式偵檢器採用非電負性氣體（nonelectronegative gas）的主要目的 ？ | 避免離子再結合（ion recombination） | 避免連續氣體放電（continuous gas discharge） | 避免氣體增殖（gas multiplication） | 避免空間電荷效應（space charge effect） | D
放射線器材學 | 112-2 | 74 | 下列那一個正子核種（positron emitting nuclides）的半衰期最短？ | 18 F | 68 Ga | 82 Rb | 15 O | C
放射線器材學 | 112-2 | 75 | 有一放射活性 20 mCi 的正子藥物，經過 20分鐘後，剩下 10 mCi，其最有可能為下列何項核種？ | 18 F | 13 N | 11 C | 15 O | C
放射線器材學 | 112-2 | 76 | 下列何者是正子心臟肌肉代謝（myocardial metabolism）檢查的核醫藥物？ | [13 N]H 3 | [11 C]-methionine | [11 C]-acetate | H2[15 O] | C
放射線器材學 | 112-2 | 77 | 對於 PET 基本特性的敘述，下列何者錯誤？ | 影像的雜訊位於高頻區 | 影像的本體位在低頻區 | 低通濾波器影像重建時，截止頻率越低，影像越模糊 | 高通濾波器影像重建時，截止頻率越高，影像越銳化，雜訊少 | D
放射線器材學 | 112-2 | 78 | 核醫劑量校正儀的品質管制不包括下列何者？ | uniformity | accuracy | linearity | constancy | A
放射線器材學 | 112-2 | 79 | 根據以下核醫弦波圖（sinogram），下列敘述何者錯誤？ | 橫軸為投影座標軸 | 縱軸為投影角度 | 此 sinogram為 360度取樣 | 此 sinogram具有明顯移動假影 | C | 112-2-器材Q79.png
放射線器材學 | 112-2 | 80 | 下列何項儀器元件會受到磁場的影響，因此不會用於 PET/MR儀器系統內？ | 光電倍增管 | 半導體晶體 | 互毀偶合偵檢線路 | 脈高分析儀 | A
放射線器材學 | 113-1 | 1 | 在X光機管電壓設定中，在燈絲電流不變的情況下，當管電壓持續上升超過飽和電壓後，管電流最可能的變化 為何？ | 先下降，後上升 | 下降 | 不變 | 先上升，後下降 | C
放射線器材學 | 113-1 | 2 | 乳房攝影X光管中，使用鉬為靶材之主要目的為何？ | 產生能量較高之特性輻射 | 產生能量較低之特性輻射 | 產生能量較高之制動輻射 | 產生能量較低之制動輻射 | B
放射線器材學 | 113-1 | 3 | 關於柵板（grid）置放位置導致upside down cutoff 現象，其造成的原因，下列何者正確？ | 聚焦柵上下被顛倒 | 聚焦柵的焦點側移了一段距離 | X光管雖然放置在正中央，但是並不在焦點的位置 | 柵板傾斜角度 | A
放射線器材學 | 113-1 | 4 | DSA血管影像檢查模式之能量減贅（energy subtraction）技術，主要是利用對比劑與軟組織和骨頭之間的何 種特性差異？ | K緣的光電吸收 | 組織密度 | 康普吞散射 | 患者厚度 | A
放射線器材學 | 113-1 | 5 | 如圖為Straton X光球管設計，跟傳統X光球管相較下，關於此Straton球管的設計，下列敘述何者錯誤？ | 可以產生更大散熱效果 | 有效熱儲存容量不需要很大 | 隨著老化，會導致coast time增加 | 可透過偏轉線圈（deflection coil）快速將電子撞擊在不同陽極靶位置 | C | 113-1-器材Q5.png
放射線器材學 | 113-1 | 6 | 下圖為CT品保的何種項目檢查？ | 高對比解析度檢測 | 低對比解析度檢測 | 高空間解析度檢測 | 低空間解析度檢測 | B | 113-1-器材Q6.png
放射線器材學 | 113-1 | 7 | 如圖所設定的window width與window level分別可能為多少？ | 2500，1000 | 400，-50 | 1700，-600 | 200，20 | A | 113-1-器材Q7.png
放射線器材學 | 113-1 | 8 | 關於CT影像對比解析度的敘述，下列何者錯誤？ | 其他條件固定，增加管電壓大小的設定由100 kV到120 kV，CT影像對比解析度可以提升 | 其他條件固定，增加影像的切片厚度由2.5 mm到5.0 mm，CT影像對比解析度可以提升 | 影像重建技術使用的濾器設定不會影響對比解析度 | 其他條件固定，增加管電流與曝露時間的設定，CT影像對比解析度可以提升 | C
放射線器材學 | 113-1 | 9 | 臺灣的醫學中心或高階健檢中心有提供低劑量電腦斷層掃描（low dose CT, LDCT）的影像檢查服務，LDCT可 以應用於下列何者？ | 攝護腺癌診斷（prostate cancer diagnosis） | 肺癌篩檢（lung cancer screening） | 乳癌篩檢（breast cancer screening） | 骨密度檢測（bone mineral density check-up） | B
放射線器材學 | 113-1 | 10 | 診斷用X光機產生之光子強度與陽極靶原子序（Z）、電流（I）與管電壓（U）有關，下列何者最能代表能通 量（Ψ）？ | Ψ ~ ZIU | Ψ ~ Z^2IU | Ψ ~ ZI^2U | Ψ ~ ZIU^2 | D
放射線器材學 | 113-1 | 11 | 假設診斷用X光機的初始成像條件為40 kV與50 mAs，當曝露因子（管電流–時間）降為25 mAs，管電壓需如 何修正才能得到與初始條件相同的影像接收器曝露（image receptor exposure）？ | 55 kV | 50 kV | 48 kV | 46 kV | D
放射線器材學 | 113-1 | 12 | 下列何者最不會影響電腦放射攝影（CR）系統空間解析度？ | 激發雷射光的波長 | 激發雷射光的射束直徑 | 磷光體設計的型態 | 發射光的散射 | A
放射線器材學 | 113-1 | 13 | 電腦放射攝影（CR）系統中，光偵檢器的輸出是隨時間變化的類比訊號，須經下列何種程序，使電腦能進行 取樣及量化而形成最終影像？ | 類比－數位轉換 | 數位－類比轉換 | 傅立葉轉換 | 灰階轉換 | A
放射線器材學 | 113-1 | 14 | 關於電荷耦合元件（CCD）應用於常規數位放射攝影（DR）的敘述，下列何者錯誤？ | 靈敏度極佳，可偵檢非常少量之可見光 | 動態範圍廣，可對大範圍的光強度做出反應 | 在低曝露及高曝露區域呈現非線性反應 | 可製成小尺寸且高像素之陣列元件 | C
放射線器材學 | 113-1 | 15 | 在直接式數位放射攝影（DR）系統中，X光與非結晶硒（a-Se）作用後直接產生： | 可見光 | 電脈衝 | 電子電洞對 | 光電子 | C
放射線器材學 | 113-1 | 16 | 關於數位放射攝影（DR）系統在成像過程後進行影像後處理的敘述，下列何者錯誤？ | 調整窗寬及窗高，使其增加影像空間解析度 | 利用影像反相技術，可將影像由白轉黑或黑轉白 | 選取感興趣區域（ROI），計算影像像素平均值以量化影像 | 可利用影像減贅技術，增強影像對比 | A
放射線器材學 | 113-1 | 17 | 電腦放射攝影（CR）系統的讀取裝置（reader）中，下列何種組件是負責控制快速掃描的功能？ | beam shaping | rotation polygon mirror | optical filter | light collection optics | B
放射線器材學 | 113-1 | 18 | 下列何者不是CR攝影系統之必要元件？ | IP板 | X光管 | 影屏（screen） | 計讀儀（reader） | C
放射線器材學 | 113-1 | 19 | 透視攝影中透過自動改變管電壓、管電流或同時改變上述兩者，以達到影像所需之明亮度，下列何者最適合 描述此技術？ | automatic brightness control, ABC | automatic exposure control, AEC | analog to digital converter, ADC | asynchronous transfer mode, ATM | A
放射線器材學 | 113-1 | 20 | 下列何者為最常用的乳房攝影焦斑尺寸之大小組合？ | 0.01/0.05 mm | 0.1/0.3 mm | 0.5/0.8 mm | 1.0/1.5 mm | B
放射線器材學 | 113-1 | 21 | X光管所產生的能譜主要有兩類，其中之一是特性輻射能譜（characteristic spectrum）。下列何者會影 響特性輻射的X光能量大小？ | 管電流 | X光管陽極靶材料 | 影像重建的技術 | 患者的胖瘦 | B
放射線器材學 | 113-1 | 22 | 將一17×17平方英吋圖面變成2048×2048像素（pixel）的影像，則每一像素的大小（mm/pixel）及空間頻率 值 （lp/mm）各為何？ | 0.15，1.88 | 0.17，2.08 | 0.19，2.18 | 0.21，2.38 | D
放射線器材學 | 113-1 | 23 | 一張影像以400毫安培（mA）電子電流及300毫秒（ms）的曝露時間成像，若電子均流向陽極靶，則撞擊在陽 極靶上的電子約為多少個？ | 3.86 × 10^12 | 6.47 × 10^15 | 7.56 × 10^17 | 4.82 × 10^18 | C
放射線器材學 | 113-1 | 24 | 陽極靶以鎢（tungsten）作為最適化材料，下列何者不是其主要原因？ | 高原子序 | 良好熱傳導性 | 高熔點 | 高導電性 | D
放射線器材學 | 113-1 | 25 | 在彩色都卜勒影像模式中，採用下列何項數學演算法以計算出平均流速？ | 快速傅立葉轉換（fast Fourier transform, FFT） | 自相關（autocorrelation） | 拉普拉斯轉換（Laplace transform） | 小波轉換（Wavelet transform） | B
放射線器材學 | 113-1 | 26 | 使用超音波測量血液流速，主要是應用下列那種原理來實現？ | 壓電效應 | 都卜勒效應 | 多重反射效應 | 衰減效應 | B
放射線器材學 | 113-1 | 27 | 在超音波脈衝式都卜勒技術中，主要是利用下列那種轉換來分析頻率偏移變化？ | 傅立葉轉換 | 拉普拉斯轉換 | Z轉換 | 希爾伯特轉換 | A
放射線器材學 | 113-1 | 28 | 下列那種超音波假影是多重反射造成的？ | 鏡子假影（mirror artifact） | 增強假影（enhancement artifact） | 陰影假影（shadowing artifact） | 範圍模糊假影（range ambiguity） | A
放射線器材學 | 113-1 | 29 | 下列介質的那兩個參數決定音波傳播速度？ | 振幅、強度 | 阻抗、衰減 | 密度、剛性 | 波長、週期 | C
放射線器材學 | 113-1 | 30 | 若組織中音波傳播速度為1540 m/s，則頻率為2 MHz之超音波，其波長為多少mm？ | 0.31 | 1.54 | 15.4 | 0.77 | D
放射線器材學 | 113-1 | 31 | 超音波影像的範圍模糊（range ambiguity）假影，形成原因為何？ | 超音波頻率太高 | 系統脈衝重複週期太低 | 系統激發探頭能量太強導致影像模糊 | 換能器匹配層使用過久品質失效所導致 | B
放射線器材學 | 113-1 | 32 | 下列何者與超音波產生熱能相關？ | 聲音速度 | 吸收作用 | 折射現象 | 反射現象 | B
放射線器材學 | 113-1 | 33 | 關於磁振造影磁屏蔽（magnet shielding）的敘述，下列何者正確？ | 被動式屏蔽需要消耗大量的電力 | 主動式屏蔽可增加主磁場的均勻度 | 被動式屏蔽可在每次掃描前進行調整 | 主動式屏蔽會削弱部分主磁場 | D
放射線器材學 | 113-1 | 34 | 下列那一種方法可減少MRI的拉鍊假影（zipper artifact）？ | 四面牆、天花板和地板皆內包含銅材質 | 使用爬升時間（rise time）更短的梯度線圈 | 增加saturation pulses把FOV以外的訊號都抑制掉 | 在主磁體內均勻置入鐵條 | A
放射線器材學 | 113-1 | 35 | 下列何者為永久磁鐵所製成的磁振造影儀之特性？ | 不需要發射線圈來發射射頻（RF） | 不需要考慮化學位移假影的產生 | 不需要液態氦來維持其磁性 | 不需要考慮所有金屬物質的影響 | C
放射線器材學 | 113-1 | 36 | 下列那一個方法可提升MRI的訊雜比（signal-to-noise ratio, SNR）？ | 增加激發次數（number of excitation, NEX） | 增加迴訊時間（echo time） | 降低B1磁場強度 | 減少表面線圈數目 | A
放射線器材學 | 113-1 | 37 | 下列假體影像可用來進行MRI的那一項品質保證（quality control）測試？ | slice thickness accuracy | high-contrast spatial resolution | RF center frequency tuning | signal uniformity | B | 113-1-器材Q37.png
放射線器材學 | 113-1 | 38 | 磁振造影中，關於被動式磁屏蔽（passive shielding）的敘述，下列何者正確？ | 通常是使用大量銅板放置在磁振掃描室的牆上 | 通常可以用來減少掃描室外面的射頻干擾 | 近代臨床磁振掃描儀會採用主動式屏蔽的技術，但不會影響到被動式屏蔽的需求 | 7 T磁振掃描儀會比1.5 T更需要被動式屏蔽 | D
放射線器材學 | 113-1 | 39 | 磁振造影中如果有外來的射頻干擾會讓影像產生拉鍊假影（zipper artifact），其通常會在那一個編碼方 向垂直出現？ | 頻率編碼方向 | 相位編碼方向 | 切面選擇編碼方向 | 擴散編碼方向 | A
放射線器材學 | 113-1 | 40 | 下列何種線圈，常規使用上通常不具有射頻發射功能？ | 頭部線圈 | 膝蓋線圈 | 體線圈 | 脊椎線圈 | B
放射線器材學 | 113-1 | 41 | 在常規使用自旋回波（spin echo）序列成像中，三個梯度磁場啟動的先後順序為何？①切面選擇 ②頻率 編碼 ③相位編碼 | ①③② | ①②③ | ③②① | ②①③ | A
放射線器材學 | 113-1 | 42 | 臨床常規使用的掃描序列，下列何者所需開啟的梯度磁場強度及連續時間最大？ | 擴散權重影像（diffusion-weighted EPI） | 功能性磁振影像（functional MRI） | 血流灌注造影（perfusion MRI） | 快速自旋回訊（turbo spin echo） | A
放射線器材學 | 113-1 | 43 | 下列何者可能造成身體局部過熱灼傷？ | 主磁場線圈 | 梯度線圈 | 勻場線圈 | 射頻線圈 | D
放射線器材學 | 113-1 | 44 | 關於平行造影使用的相位陣列線圈，下列敘述何者最不適當？ | 若使用相位陣列線圈來掃描，必須採用平行造影技術來獲得影像 | 相位陣列線圈所獲得的影像品質會不均勻 | 相位陣列線圈必須有多通道線圈才能加速 | 平行造影時可使用體線圈激發無線電波 | A
放射線器材學 | 113-1 | 45 | 在1.5T MRI中，已知X軸、Y軸、Z軸的梯度磁場分別為10、5 與15 mT/m，當同時開啟上述的三個梯度磁場， 在不清楚三軸梯度磁場斜率方向的情況下，試問距離磁場正中心（x,y,z）=（5, 10, 20）cm處，磁場的大 小最不可能為下列何者？ | 1.5T + 1 mT | 1.5T - 2 mT | 1.5T - 3 mT | 1.5T + 4 mT | A
放射線器材學 | 113-1 | 46 | 在快速磁振造影中，若要將一個fast spin-echo sequence改編為multi-echo sequence，最需調整下列何 者？ | 頻率編碼（frequency encoding） | 相位編碼（phase encoding） | 切面選擇編碼（slice selection encoding） | 射頻激發（RF excitation） | B
放射線器材學 | 113-1 | 47 | 下列關於臨床磁振造影射頻線圈傳輸線的使用安全之敘述，何者最適當？ | 不要交叉或成環狀，也不要接觸到病人 | 不要交叉或成環狀，但接觸到病人是不會有危險的 | 交叉或成環狀是不會有危險的，但不要接觸到病人 | 交叉或成環狀，或者接觸到病人皆是不會有危險的 | A
放射線器材學 | 113-1 | 48 | 關於游離腔離子再結合修正因子（ion recombination correction, Pion）的敘述，下列何者錯誤？ | 為避免產生過多離子，進而造成離子再結合的比例變高，必須降低游離腔的偏壓（bias） | 連續輻射（continuous radiation）的Pion比脈衝輻射（pulsed radiation）小 | 若游離產生的離子數為A，被收集的離子數為B，則Pion＝A/B | FFF（flattening filter-free）射束有較大的Pion值 | A
放射線器材學 | 113-1 | 49 | 關於法墨型游離腔（Farmer-type chamber），下列那項敘述最適當？ | 使用時不需做溫度壓力的修正 | 體積為0.6 c.c.，且不具能量依存性 | 適用於電子射束表面劑量的量測 | 適用於小照野（1cm×1cm）的劑量量測 | B
放射線器材學 | 113-1 | 50 | 如圖所示為Iris collimator，其可安裝於下列那種治療設備？ | Gamma Knife | Cyberknife | LINAC | tomotherapy | B | 113-1-器材Q50.png
放射線器材學 | 113-1 | 51 | 100個10 MeV的光子與水作用時，77%的機會產生康普吞效應，23%的機會產生成對發生。若依據蒙地卡羅方 法追蹤這些光子，僅追蹤這100個光子的第一次碰撞作用產物，總共會產生多少個帶電粒子？ | 23 | 77 | 100 | 123 | D
放射線器材學 | 113-1 | 52 | 混合物之有效原子序（effective atomic number, Zeff）可由下列等式計算得到，其中a1, a2, a3…an為混 合物中各組成之： Zeff=(a1Z12.94+a2Z22.94+a3Z32.94+‧‧‧+anZn2.94)1/2.94 | 質量數百分比 | 體積百分比 | 電子數比率 | 體積莫耳濃度比 | C
放射線器材學 | 113-1 | 53 | 若6 MeV的電子射束穿過2 cm的軟組織後，進入密度為0.25 g/cm3的肺臟，則此電子射束的總行進距離約為 多少cm？ | 3 | 4 | 6 | 9 | C
放射線器材學 | 113-1 | 54 | 若1,000 個150 keV的光子先通過5 mm厚的銅板（密度：8960 kg/m3），然後再通過8 mm厚的鋁板（密度： 2699 kg/m3），則通過銅板及鋁板的光子數約為多少？ （150 keV的光子對銅的質量衰減係數為0.2217 cm2/g，對鋁的質量衰減係數為0.1378 cm2/g） | 46 | 136 | 248 | 275 | D
放射線器材學 | 113-1 | 55 | 下列那一種楔形濾器（wedge filter）所造成的散射最大？ | dynamic wedge | motorized wedge | physical (metal) wedge | virtual wedge | C
放射線器材學 | 113-1 | 56 | l6 MeV電子射束中軸下的所有深度，要達成側散射平衡（lateral scatter equilibrium, LSE）所需最小照 野半徑約為多少公分？ | 3.52 | 4.4 | 5.28 | 6.16 | A
放射線器材學 | 113-1 | 57 | 用6 MeV電子射束治療位於下眼瞼的小腫瘤（長0.6 cm×寬0.6 cm×深0.4 cm）時，下列敘述何者正確？ | 放置在患者皮膚表面的鉛模應非常緊密地與病變大小相匹配，不需要額外的邊緣 | 不需要填充物（bolus） | 此小腫瘤等劑量曲線比大的照野更靠近患者表面 | 監測單位（monitor unit, MU）將低於沒有遮擋塊的照野 | C
放射線器材學 | 113-1 | 58 | CT模擬攝影機可以提供下列那些功能項目，來建構整個虛擬模擬定位（virtual simulation）的過程？①繪 製靶體積和危急器官 ②繪製體外輪廓 ③互動式的照野（portal）顯示與放置 ④多個治療計畫的審視 ⑤等劑量分布的顯示 | 僅①③⑤ | 僅②③④ | 僅①②④⑤ | ①②③④⑤ | D
放射線器材學 | 113-1 | 59 | 下列何者為CT simulator影像顯示器（image display monitors）品質保證之評估測試的一種方法？ | TG18-QC測試 | TG21-QC測試 | TG43-QC測試 | TG56-QC測試 | A
放射線器材學 | 113-1 | 60 | 血管內放射治療不適合使用下列何種同位素？ | 192Ir | 125I | 103Pd | 137Cs | D
放射線器材學 | 113-1 | 61 | 關於醫用直線加速器散射薄片的敘述，下列那些正確？①含高原子序的金屬薄片 ②可使大部分電子發生散 射 ③電子能量轉換成制動輻射的分率少 ④導致電子射束中的X光污染 | ①②③④ | 僅①②③ | 僅①②④ | 僅③④ | A
放射線器材學 | 113-1 | 62 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，醫用直線加速器整平濾片式射束，其平坦性定義為假體內參考深度下輻射 照野面積百分之多少內？ | 20 | 40 | 60 | 80 | D
放射線器材學 | 113-1 | 63 | Ｘ光模擬定位儀與放射治療機，下列那些特性相同？①能量 ②幾何 ③機械 ④光學 | ①②③④ | 僅②③④ | 僅②③ | 僅①④ | B
放射線器材學 | 113-1 | 64 | Ｘ光模擬定位儀的功能，包含下列那些？①顯示治療照野 ②可見體內構造與體外標記之相對位置 ③可修 正照野與擋塊的位置 ④可重組PTV | ①②③④ | 僅①③ | 僅②④ | 僅①②③ | D
放射線器材學 | 113-1 | 65 | 下圖為同步加速器的質子加速原理圖解說明，圖中雙問號處（？？）是指下列何者？ | modulator | magnetron | klystron | bending magnet | D | 113-1-器材Q65.png
放射線器材學 | 113-1 | 66 | 在相同條件下，下列那一個偵檢器所測量到的結果，其能量解析度最佳？ | FWHM=30 keV | FWHM=20 keV | FWHM=15 keV | FWHM=40 keV | C
放射線器材學 | 113-1 | 67 | 臨床上所使用的gamma camera，通常其NaI (Tl)晶體的厚度為多少cm？ | 0.2～0.5 | 0.6～1.2 | 1.3～1.5 | 1.6～2.0 | B
放射線器材學 | 113-1 | 68 | 一個140 keV的gamma ray經過NaI (Tl)晶體作用後，假設百分之百轉換作用，大約能產生多少個可見光子？ | 1 | 40 | 5600 | 3600 | C
放射線器材學 | 113-1 | 69 | 光電倍增管中能吸收可見光，並放出光電子的元件是下列何者？ | 矽化脂（silicon grease） | 陽極（anode） | 二次發射極（dynode） | 光陰極（photocathode） | D
放射線器材學 | 113-1 | 70 | 臨床甲狀腺造影檢查時，通常採用何種準直儀較佳？ | diverging collimator | pinhole collimator | fan-beam collimator | parallel hole collimator | B
放射線器材學 | 113-1 | 71 | 若有一SPECT掃描儀，其照野（FOV）為38.4 cm，套用128×128之矩陣，放大率為1.0，在此掃描條件下，其 Nyquist frequency頻率為多少（cm-1）？ | 0.50 | 1.67 | 2.50 | 3.33 | B
放射線器材學 | 113-1 | 72 | 在SPECT影像重建中，可選擇使用以下濾波器，下列何者非屬於低通濾波器？ | Hann filter | Hamming filter | Butterworth filter | Shepp-Logan filters | D
放射線器材學 | 113-1 | 73 | 在進行SPECT核子醫學掃描時，下列何種操作不會改變像素大小（pixel size）？ | 將平行孔準直儀改成扇型準直儀 | 改變矩陣大小由128×128變成256×256 | 改變zoom的放大倍率由1.0變成2.0 | 影像重建時將截止頻率由0.5 改成0.3 cycle/pixel | D
放射線器材學 | 113-1 | 74 | 如圖所示，上圖為16個不同取樣角度之投影影像，下圖為180°與270°時偵檢器位置的示意圖，若假體內兩根 圓柱之活度相等，下列敘述何者正確？ | 1的位置是短棒 | 2的位置是短棒 | 3的位置是短棒 | 3的位置是長棒 | A | 113-1-器材Q74.png
放射線器材學 | 113-1 | 75 | 關於SPECT/CT造影與成像的敘述，下列何者最不適當？ | 低劑量CT影像無法作為解剖參考影像 | CT影像之假影經過衰減校正後，也會變成SPECT之假影 | CT影像在計算ACF（attenuation coefficient factors）時，需要降解析度（degraded）以符合SPECT解析 度 | SPECT/CT影像融合是以CT為底圖，將SPECT影像融合進去 | A
放射線器材學 | 113-1 | 76 | 關於中子環境監控計測器（neutron area survey meter），下列敘述何者最適當？ | 充氣式中子環境監控計測器作用電壓位於ionization region | 充氣式中子環境監控計測器作用電壓位於proportional region | 充氣式中子環境監控計測器作用電壓位於Geiger-Müller region | 充氣式偵檢器不能測量環境中子劑量 | B
放射線器材學 | 113-1 | 77 | 關於膠片佩章（film badge）的特性，下列敘述何者錯誤？ | 膠片佩章不是組織等效材質 | 膠片佩章無法用於測量中子劑量 | 膠片佩章可用於個人劑量監控（individual monitoring） | 膠片佩章是以光密度值（optical density）推估輻射劑量 | B
放射線器材學 | 113-1 | 78 | 當放射核種進行β+蛻變時，會產生下列何種物質？ | alpha particle | antineutrino | Auger electron | neutrino | D
放射線器材學 | 113-1 | 79 | 下列何種電影播放（cine display）模式最不常用於醫學影像上？ | MUGA檢查連續播放不同時間的資料 | 在某一張sinogram上，連續播放不同角度的資料 | 最大強度投影顯示（MIP rendering），連續播放不同角度資料 | 吞嚥透視攝影，連續播放不同時間之資料 | B
放射線器材學 | 113-1 | 80 | 核子醫學影像重建可使用解析式影像重建（如FBP）與疊代統計型影像重建法（如MLEM、OSEM），下列敘述 何者最適當？ | 三者皆可合併物理模型修正（如衰減修正） | 在類似的影像重建結果下，OSEM所需要的計算時間比MLEM短 | 一般來說，OSEM重建之影像品質比FBP差 | 疊代統計型影像重建法之疊代次數越多，影像品質將會越好 | B
放射線器材學 | 113-2 | 1 | 關於charge-coupled device相較於傳統透視攝影之TV camera tube，下列敘述何者錯誤？ | higher patient radiation dose | better spatial resolution | higher SNR | higher DQE | A
放射線器材學 | 113-2 | 2 | 放大乳房攝影（magnification mammography）可以選擇不同焦斑（focal spot）大小與放大倍率，下列那種 組合會使得系統MTF（modulation transfer function）於0.1時，其空間頻率值（lp/mm）最大？①小焦 斑 ②大焦斑 ③低放大倍率 ④高放大倍率 | ①③ | ①④ | ②③ | ②④ | A
放射線器材學 | 113-2 | 3 | 乳房攝影在品保時候需針對半值層進行評估，當機器發生半值層過高而進行臨床造影時，則最可能有何結 果？ | 降低平均乳腺劑量／表面曝露轉換因子（DgN） | 降低影像對比度 | 降低空間解析度 | 降低雜訊 | B
放射線器材學 | 113-2 | 4 | 有一婦女進行乳房攝影檢查，發現壓迫乳房後該婦女乳房厚度約為8公分且乳房緻密度約為80%，其最適合使 用的攝影條件為何（靶／濾片）？ | Mo/Mo | Mo/Rh | Rh/Mo | W/Rh | D
放射線器材學 | 113-2 | 5 | 使用該乳房攝影條件最主要原因為何？ | 在低能量（<20 keV）區域得到較多特性輻射 | 在高能量（>20 keV）區域得到較多特性輻射 | 在低能量（<20 keV）區域得到較多制動輻射 | 在高能量（>20 keV）區域得到較多制動輻射 | D
放射線器材學 | 113-2 | 6 | 如圖所示的假體是使用在下列那種設備的品保測試？ | 電腦斷層 | 數位乳房攝影 | 核磁共振 | 數位X光機 | B | 113-2-器材Q6.png
放射線器材學 | 113-2 | 7 | 有關於乳房攝影的敘述，下列何者最適當？ | 常用Mo或Rh材質做為濾片，以強化低能量區域的制動輻射比例 | 通常會使用0.3或者0.1mm焦斑大小，以提升對比解析度 | 機器窗口通常使用低原子序材質，以減少X光衰減 | 壓迫乳房的優點為可縮短OID，以改善黑化度 | C
放射線器材學 | 113-2 | 8 | 如圖為CT的影像後處理過程，橫軸為CT值範圍，縱軸為對應的灰階值變化，甲系統（實線）最少要用多少位 元去儲存一個像素的灰階值？ | 10 | 1024 | 12 | 4096 | C | 113-2-器材Q8.png
放射線器材學 | 113-2 | 9 | 承上題，甲（實線）及乙（虛線）兩條曲線變化，最有可能是利用下列何者影像後處理方法？（WL：window level，WW：window width） | 固定WL下，甲設定較小WW，乙設定較大WW | 固定WW下，甲設定較小WL，乙設定較大WL | 設定increment，甲使用5 mm，乙使用3.5 mm | 甲設定lung kernel，乙設定bone kernel | B | 113-2-器材Q8.png
放射線器材學 | 113-2 | 10 | 某一CT 影像系統可以在影像上分辨出大約 0.8 mm的高對比物體，此影像系統的空間頻率解析度是多少 （lp/mm）？ | 0.625 | 1.25 | 2.50 | 5.0 | A
放射線器材學 | 113-2 | 11 | 臺灣的醫學中心或高階健檢中心有提供低劑量電腦斷層掃描low dose CT（LDCT）肺癌篩檢的影像檢查服 務，下列相關LDCT的敘述何者最適當？ | 使用疊代式（iterative reconstruction）影像重建技術來降低雜訊 | 使用特殊設計的X-ray tube 設計來降低輻射劑量 | 使用比較低的管電壓設定來降低輻射劑量 | 使用特殊設計的偵檢器detector電路設計來降低輻射劑量 | A
放射線器材學 | 113-2 | 12 | Dose length product（DLP）與computed tomography dose index（CTDI）是目前臨床常使用於估算病人做 CT掃描所接受到的輻射劑量，helical CT（or spiral CT）會使用體積（volume）的概念估算輻射劑量，這 個物理量是volume CTDI或是CTDIvol。如果helical CT 在z-axis掃描長度是 L，則DLP與CTDIvol 與L的數學 關係，下列何者正確？ | DLP = CTDIvol + L | DLP = CTDIvol ｰ L | DLP = CTDIvol × L | DLP = CTDIvol ÷ L | C
放射線器材學 | 113-2 | 13 | 一般以增感屏–底片（screen-film）進行診斷用X光機成像時，下列何者為增感屏最常使用的磷光體 （phosphor）？ | a-Se | CaWO4 | Gd2O2S:Tb | BaFBr:Eu | C
放射線器材學 | 113-2 | 14 | 下列那些電腦放射攝影（CR）系統的特性優於傳統增感屏–底片（screen-film）系統？①寬容度 ②線性 度 ③空間解析度 ④對比解析度 ⑤病人接受的輻射劑量 | 僅①② | 僅③⑤ | 僅①②④⑤ | ①②③④⑤ | C
放射線器材學 | 113-2 | 15 | 將電腦放射攝影（CR）系統擷取之類比訊號轉換成數位訊號過程中，需經過取樣（sampling）及量化 （quantization）的程序，下列敘述何者正確？ | 取樣大小跟輻射劑量有關 | 取樣較多，解析度越差 | 量化數值與灰階程度有關 | 量化數值越少，對比度越佳 | C
放射線器材學 | 113-2 | 16 | 在數位影像中，下列何者常用來評估像素灰階數值分布表現？ | 直方圖（histogram） | 傅立葉頻譜（Fourier spectrum） | 灰階共生矩陣（gray-level co-occurrence matrix） | 碎形維度（fractal dimension） | A
放射線器材學 | 113-2 | 17 | 在數位放射攝影（DR）CsI+CCD系統中，下列何種元件是用來收集所產生之閃爍光？ | 光電倍增管 | 電荷耦合元件 | 電晶體 | 光電二極體 | B
放射線器材學 | 113-2 | 18 | 電腦放射攝影（CR）系統在進行品質控制測試時，其峰值電壓（kVp）應符合多少變動範圍內？ | 1% | 2% | 10% | 20% | C
放射線器材學 | 113-2 | 19 | 一數位X光影像照野為30 cm，影像矩陣大小為1024×1024，則其影像像素大小約為何（mm/pixel）？ | 0.29 | 0.59 | 1.71 | 3.41 | A
放射線器材學 | 113-2 | 20 | 以輻射誘發癌症的風險觀點，在乳房攝影中，下列何種組織最具輻射敏感性（radiosensitivity）？ | 脂肪 | 腺體 | 微鈣化物 | 表皮 | B
放射線器材學 | 113-2 | 21 | 關於點擴散函數（point spread function）與調變轉換函數（modulation transfer function），下列敘 述何者最適當？ | 為成對傅立葉轉換（Fourier transform pair） | 互相獨立 | 皆使用於雜訊（noise）的校正 | 皆使用於輻射劑量的評估 | A
放射線器材學 | 113-2 | 22 | 在血管攝影（angiography）透視檢查中選擇1 mm的大焦斑（focal spot）造影，下列何者為其主要目的？ | 增加影像空間解析度 | 增強影像對比度 | 減少X光管熱負載 | 減少影像亮度 | C
放射線器材學 | 113-2 | 23 | 下圖的配置屬於何種整流方式？ | 113-2-器材Q23-A.png | 113-2-器材Q23-B.png | 113-2-器材Q23-C.png | 113-2-器材Q23-D.png | B | 113-2-器材Q23.png
放射線器材學 | 113-2 | 24 | 當電腦斷層掃描儀（CT）之射束寬度為8 mm時，且掃描15秒後希望有20 cm之組織成像，若機架旋轉時間為1.5秒,則螺距比(pitch)應為多少? | 1.2:1 | 1.5:1 | 2.5:1 | 5:1 | C
放射線器材學 | 113-2 | 25 | 關於諧波影像（harmonic imaging）的敘述，下列何者最不適當？ | 可增加超音波影像中之對比解析度 | 相較於基頻影像（fundamental imaging）有較好之空間解析度 | 可讓組織邊界影像較細緻 | 是利用諧波頻訊號較基頻訊號強度大之特性成像 | D
放射線器材學 | 113-2 | 26 | 在都卜勒影像操作下，下列何項作法可避免或是降低疊影假影（aliasing）之可能性？ | 增加脈衝重複頻率 | 減小都卜勒角 | 增加操作頻率 | 使用脈衝波都卜勒（PW Doppler） | A
放射線器材學 | 113-2 | 27 | 關於彩色都卜勒的敘述，下列何者錯誤？ | 必須在相同方向發射多次超音波脈衝 | 其流速準確度較脈衝式都卜勒高 | 可提供二維血流資訊 | 利用顏色標示血流參數 | B
放射線器材學 | 113-2 | 28 | 關於超音波都卜勒影像，下列敘述何者錯誤？ | 脈衝重複頻率越高，越不容易產生疊影假影（aliasing artifact） | 如果血管中彩色都卜勒影像呈現兩種色系，此時調高脈衝重複頻率，兩種色系依然存在，表示逆流可能存 在 | 彩色都卜勒影像會受到壁濾波器（wall filter）設定影響，截止頻率越低，則影像中顏色資訊越少 | 若增加都卜勒增益，則脈衝式都卜勒影像可能會出現頻譜增寬（spectral broadening）現象 | C
放射線器材學 | 113-2 | 29 | 斑紋（speckle）是超音波在組織實質中的典型影像表現，但有時會影響醫師診斷，若要抑制斑紋表現但不 影響介面顯示的清晰度，可用下列何種影像？ | 空間複合影像（spatial compounding imaging） | 組織諧波影像（tissue harmonic imaging） | 彈性影像（elastography） | B模式影像 | A
放射線器材學 | 113-2 | 30 | 若操作頻率5 MHz，Doppler角度45度，Doppler偏移4.6 kHz，則其流速為多少(cm/s)？ | 50 | 100 | 120 | 150 | B
放射線器材學 | 113-2 | 31 | 附圖下方都卜勒超音波頻譜圖所代表的波型表示： | 血流經過太窄的血管所造成 | 血流在正常直行血管內 | 血流在狹窄遠方處形成渦流或亂流 | 血流在正常的轉彎血管內 | C | 113-2-器材Q31.png
放射線器材學 | 113-2 | 32 | 下列有關超音波的敘述，何者錯誤？ | 聚焦數（the number of foci）增加，脈衝重複頻率（pulse repetition frequency, PRF）增加 | 脈衝重複頻率（pulse repetition frequency, PRF）增加，影片率（frame rate）增加 | 影片率（frame rate）增加，穿透深度（penetration）增加 | 穿透深度（penetration）增加，脈衝重複頻率（pulse repetition frequency, PRF）減少 | C
放射線器材學 | 113-2 | 33 | 磁振造影中有關主動磁屏蔽的敘述，下列何者正確？ | 產生與主磁場方向相反的磁場以減少雜散磁場效應 | 產生與主磁場方向相同的磁場以增加訊雜比 | 產生與主磁場方向相反的磁場以減少熱效應 | 產生與主磁場方向相同的磁場以增加磁場均勻度 | A
放射線器材學 | 113-2 | 34 | 相較於高磁場磁振掃描儀，下面何者不是低磁場磁振掃描儀（<1.0 T）的優點？ | 成本花費比較便宜 | 有較低的雜散磁場（fringe field） | 打完顯影劑後，組織會有較好的顯影效果 | 金屬假影的程度會比高磁場的磁振掃描儀來得不明顯 | C
放射線器材學 | 113-2 | 35 | 關於磁場屏蔽的敘述，下列何者錯誤？ | 銅或是鋁常用來當作射頻屏蔽的材料 | 不適當的磁場屏蔽會造成影像上的假影 | 鐵板通常用來當作磁場的被動式屏蔽的材料 | 射頻屏蔽裝在射頻線圈與主磁場線圈之間 | D
放射線器材學 | 113-2 | 36 | 磁振掃描儀中，下列那一個線圈（coil）最靠近病人？ | 梯度線圈 | 射頻線圈 | 勻場線圈 | 主磁場線圈 | B
放射線器材學 | 113-2 | 37 | 在磁振造影系統中，下列何者不會被用來評估梯度線圈之表現（performance）？ | 最高梯度的強度 | 扭轉速率（slew rate） | B1磁場不均勻度 | 梯度磁場線性程度 | C
放射線器材學 | 113-2 | 38 | 在磁振造影系統中，下列何者不是強梯度磁場的優勢？ | 快速造影 | 高解析度造影 | 縮短TE | 降低雜訊 | D
放射線器材學 | 113-2 | 39 | 在磁振造影中，由梯度線圈所產生的三個梯度編碼方向的設置與應用，下列何者正確？ | 只有相位編碼與頻率編碼可以互換 | 只有切面選擇與相位編碼可以互換 | 只有頻率編碼與切面選擇可以互換 | 三種梯度編碼方向皆能互換 | D
放射線器材學 | 113-2 | 40 | 磁振造影設備中，射頻脈衝發射元件不包括： | 頻率合成器（frequency synthesizer） | 波形產生器（waveform generator） | 高功率放大器（high-power amplifier） | 相敏偵檢器（phase-sensitive detector） | D
放射線器材學 | 113-2 | 41 | 在擴散權重造影中，關於單極梯度（unipolar）與雙極梯度（bipolar）的擴散梯度之比較，下列敘述何者 錯誤？ | 單極擴散梯度磁場，表示梯度磁場只開啟單一方向 | 雙極擴散梯度磁場，代表梯度磁場會開啟正反方向 | 要達到相同的擴散權重值（b-value），單極梯度擴散權重影像的回訊時間較長 | 要獲得相同的擴散權重對比，雙極梯度擴散影像的渦電流扭曲較少 | C
放射線器材學 | 113-2 | 42 | 圖為MRI的一種硬體，其為下列何者？ | 主磁場線圈 | Z軸梯度線圈 | 體線圈 | double-saddle線圈 | D | 113-2-器材Q42.png
放射線器材學 | 113-2 | 43 | 在MRI掃描過程中進行切面選擇時，可以使用下列那些梯度線圈？①Maxwell coil pair ②double-saddle coil ③Golay coil | 僅① | 僅②③ | 僅①③ | ①②③ | D
放射線器材學 | 113-2 | 44 | 關於MRI掃描時所產生的噪音，下列敘述何者錯誤？ | 該聲音由梯度線圈震動所產生 | 理論上只有當梯度線圈開啟瞬間才會產生噪音，關閉時不會 | RF射頻線圈不會產生噪音 | 當開啟的梯度磁場愈強，震動聲音也愈大 | B
放射線器材學 | 113-2 | 45 | 有關磁振造影中的fractional echo sequence敘述，下列何者最不適當？ | 在頻率編碼（frequency encoding）時減少約一半的訊號取樣 | 又可稱為half Fourier imaging | 可以縮短echo time（TE） | 不可縮短掃描時間 | B
放射線器材學 | 113-2 | 46 | 磁振造影中，下列何者為磁流體動力學效應（magnetohydrodynamic effect）可能產生的影響？ | 皮膚灼傷 | 腎衰竭 | 聽力受損 | 心律不整 | D
放射線器材學 | 113-2 | 47 | 針對一般常見3T 磁振造影儀器而言，建議將電腦周邊設備、監視器等電子器材，至少設置於多少高斯 （Gauss）場以外？ | 10 | 8 | 5 | 3 | C
放射線器材學 | 113-2 | 48 | 1公升的水接受1 Gy劑量照射後，溫度約會上升幾℃？ | 2.39×10^-5 ℃ | 2.39×10^-4 ℃ | 2.39×10^-3 ℃ | 2.39×10^-2 ℃ | B
放射線器材學 | 113-2 | 49 | 光密度計（densitometer）為測量底片黑化度的儀器，若光密度計產生的光量為A，穿透底片後被收集的光 量為B，被底片吸收的光量為C，則光密度（optical density, OD）值為： | OD=log (A/C) | OD=log (C/A) | OD=log (B/A) | OD=log (A/B) | D
放射線器材學 | 113-2 | 50 | 一圓柱型游離腔（cylindrical chamber）的半徑為 r，若使用此游離腔測量高能放射治療用光子射束，其 有效測量點的位置在何處？ | 由游離腔中心往射源方向移動0.5 r | 由游離腔中心往射源方向移動0.6 r | 由游離腔中心往遠離射源方向0.5 r | 由游離腔中心往遠離射源方向0.6 r | B
放射線器材學 | 113-2 | 51 | 下列何者為硼中子捕獲治療（boron neutron capture therapy, BNCT）最常使用的中子射束能量？ | 0.5 eV～10 keV | 100 keV～500 keV | 500 keV～1 MeV | 1 MeV～10 MeV | A
放射線器材學 | 113-2 | 52 | 在電子射束的治療中，使用填充物（bolus）的目的為何？①整平不規則體表 ②降低照野中某些部分的穿 透深度 ③降低表面劑量 ④降低治療時的體表溫度 | 僅①② | 僅③④ | 僅①②③ | ①②③④ | A
放射線器材學 | 113-2 | 53 | 若厚度為0.5 mm的鉛可將某X光衰減掉91%，則對同一射質的X光，厚度為0.25 mm的鉛將可衰減掉多少%？ | 30 | 60 | 70 | 80 | C
放射線器材學 | 113-2 | 54 | 下列何種放射治療裝備，所造成的物理半影最大？ | rounded-end MLC | collimator jaws | Cerrobend blocks | bolus | A
放射線器材學 | 113-2 | 55 | 關於HDR設備的敘述，下列何者錯誤？ | 射源在未伸展時，被儲存於HDR系統內部的安全屏蔽中 | 依據國內法規，輻射源擦拭試驗測試值需為74 MBq以下 | 在實際射源伸出執行治療前，會先伸出虛擬射線，驗證通道上無障礙物 | 依據國內法規，射源停留位置誤差容許值為1 mm以下 | B
放射線器材學 | 113-2 | 56 | 攝護腺插種定位所使用的經直腸超音波探頭頻率，下列何者最適當？ | 2.0 MHz | 3.5 MHz | 4.3 MHz | 6.0 MHz | D
放射線器材學 | 113-2 | 57 | 使用鈀-103（Pd-103: 200型核種），其射源（seed）寬與長的大小分別為： | 0.5 mm，2 mm | 0.8 mm，4.5 mm | 1.5 mm，4 mm | 2 mm，3.5 mm | B
放射線器材學 | 113-2 | 58 | 198Au所釋放出的貝他射線，會被包覆核種的那一種金屬材質所吸收？ | 不鏽鋼 | 鈦 | 鉑 | 鉛 | C
放射線器材學 | 113-2 | 59 | 醫用直線加速器之X光治療模式，其射束會通過下列那些元件及路徑依序為何？①X光靶 ②監測游離腔 ③ 主準直儀 ④散射薄片 | ①③②④ | 僅①②③ | 僅①③② | 僅②③④ | C
放射線器材學 | 113-2 | 60 | 下列何種元件於強度調控放射治療中，可提供不規則形狀照野及強度調控的功能？ | 準直擋塊 | 照野擋塊 | 楔型準直儀 | 多葉式準直儀 | D
放射線器材學 | 113-2 | 61 | 醫用直線加速器的X光射束，其射束的平均光子能量大約為最大光子能量的多少百分比？ | 10 | 33 | 50 | 66 | B
放射線器材學 | 113-2 | 62 | 在醫用直線加速器中，當電子射束離開加速管出射窗口後，其射束射出的直徑約為多少mm？ | 0.1 | 3 | 5 | 10 | B
放射線器材學 | 113-2 | 63 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，醫用直線加速器多葉式準直儀葉片之年度校驗項目中，在非強度調控治療 技術及強度調控治療技術，其位置準確度分別為何？ | 2毫米以下，1毫米以下 | 1毫米以下，1毫米以下 | 2毫米以下，2毫米以下 | 1毫米以下，2毫米以下 | A
放射線器材學 | 113-2 | 64 | 在醫用直線加速器中，電子槍所產生的電子，以下列何種方式注入到加速器？ | 脈衝 | 直流 | 交流 | 感應 | A
放射線器材學 | 113-2 | 65 | 傳統模擬攝影機執行定位攝影時，通常把照野全開，其目的為何？ | 操作方便 | 可以提供解剖相對位置 | 取得到底片的距離 | 取得到體表的距離 | B
放射線器材學 | 113-2 | 66 | 下列何者最不會提高加馬攝影機的固有解析度（intrinsic resolution）？ | 偵測的加馬射線能量較低 | 增加光電倍增管的數目 | 使用較薄的碘化鈉晶體 | 提高光電倍增管的敏感度 | A
放射線器材學 | 113-2 | 67 | 加馬偵檢器之半高全寬（FWHM）值，可用來評估偵檢器之何種特性？ | 能量解析度（energy resolution） | 半衰期（half-life） | 對比度（contrast） | 明暗度（brightness） | A
放射線器材學 | 113-2 | 68 | 閃爍攝影機的定位最主要是利用下列那個裝置？ | collimator | positioning circuit | photomultiplier tubes | pulse height analyzer | B
放射線器材學 | 113-2 | 69 | 在4種不同的射源到準直儀的距離（source-to-collimator distance）下進行掃描，分別是2.5、5.0、10.0 及15.0 cm，掃描得到之MTF如圖所示，A、B、C、D四條線中，下列何者最可能是2.5 cm之結果？ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | # | 113-2-器材Q69.png
放射線器材學 | 113-2 | 70 | 關於核醫SPECT影像和投影影像（projection）的比較，下列敘述何者最適當？ | SPECT的最佳解析度比較高 | SPECT的對比度比較高 | SPECT的取像時間比較短 | SPECT造影時相較於projection，可以容許較低的射源活度 | B
放射線器材學 | 113-2 | 71 | 使用鉛屏蔽的輻射防護設計下，18F核種的鉛半值層（HVL）的厚度約為多少cm？ | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 1.3 | C
放射線器材學 | 113-2 | 72 | 正子核種中，下列何者的正子產率%（positron yield）最低？ | 11C | 13N | 18F | 68Ga | D
放射線器材學 | 113-2 | 73 | 利用PET/CT進行頭部掃描時，下列敘述何者最不適當？ | 正子造影需輸入病患體重及注射劑量以計算SUV值 | 頭部掃描需使用高能量扇形準直儀 | 需使用CT進行穿透掃描計算衰減校正 | 水的CT值為0 | B
放射線器材學 | 113-2 | 74 | 隨機偶合事件（random coincidence event）所指為何？ | 同一個互毀事件所產生的光子，同時被對向180度偵檢器對所偵測到的事件 | 非同一個互毀事件所產生的光子，同時被對向180度偵檢器對偵測到的事件 | 同一個互毀事件所產生的光子，同時被同一個偵檢器所偵測到的事件 | 非同一個互毀事件所產生的光子，同時被同一個偵檢器所偵測到的事件 | B
放射線器材學 | 113-2 | 75 | 正子造影中，其影像的像素值代表什麼意義？ | 放射活性 | 衰減值 | 色彩值 | 相位差 | A
放射線器材學 | 113-2 | 76 | 進行180度SPECT造影，附圖為投影影像矩陣示意圖，若不考慮投影角度不足，下列何者不是此造影之弦波圖 （sinogram）？ | 113-2-器材Q76-A.png | 113-2-器材Q76-B.png | 113-2-器材Q76-C.png | 113-2-器材Q76-D.png | C | 113-2-器材Q76.png
放射線器材學 | 113-2 | 77 | PET/CT為目前核子醫學的主要設備儀器，下列敘述何者錯誤？ | 電腦斷層（CT）取代傳統68Ge射源做衰減校正 | 使用低劑量電腦斷層（CT）做衰減校正，主要是降低管電流（mAs）或管電壓（kVp） | 電腦斷層（CT）管電流（mAs）越低，組織的衰減係數值也越低，輻射劑量也降低 | PET/CT掃描時，一般是從電腦斷層（CT）開始掃描完成後，再進行PET掃描 | C
放射線器材學 | 113-2 | 78 | 正子電腦斷層掃描機獲得空白掃描計數率（blank scan）50,000 cps，同一部位的穿透掃描計數率 （transmission scan）為12,500 cps，儀器收集到病患本身發射掃描計數率（emission scan）為20,000 cps。其衰減校正因子（ACF）為多少？ | 0.25 | 1.6 | 2.5 | 4 | D
放射線器材學 | 113-2 | 79 | 正子電腦斷層掃描機獲得空白掃描計數率（blank scan）50,000 cps，同一部位的穿透掃描計數率 （transmission scan）為12,500 cps，儀器收集到病患本身發射掃描計數率（emission scan）為20,000 cps。，影像收集後經過衰減校正的真實計數率為多少cps？ | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 5,000 | A
放射線器材學 | 113-2 | 80 | 針對以下的偵檢器閃爍晶體NaI、LSO、BGO、GSO，其密度（g/cm3）大小排列順序為何？ | NaI＞LSO＞GSO＞BGO | GSO＞BGO＞NaI＞LSO | LSO＞BGO＞GSO＞NaI | BGO＞LSO＞NaI＞GSO | C
放射線器材學 | 114-1 | 1 | 相較於固定式之陽極靶，X光管中旋轉陽極靶的使用設計具有下列何項優勢？ | 可增加使用壽命 | 可增加產生X光之平均能量 | 可增加X光產率 | 可增加有效焦斑大小 | A
放射線器材學 | 114-1 | 2 | 關於X光增感屏（intensifying screen）的使用，下列敘述何者錯誤？ | 增加增感屏的厚度，可增加其增強因數（intensification factor） | 增加增感屏的厚度，可增加其固有轉換效率（intrinsic conversion efficiency） | 增感屏可將X光光子轉換成磷光光子 | 增感屏的厚度過厚會造成影像模糊 | B
放射線器材學 | 114-1 | 3 | 關於X光機射束限制器的敘述，下列何者錯誤？ | 把低能量的X光濾掉以減少病人的劑量 | 用來控制X光射束的大小及形狀 | 孔光闌（aperture diaphragm〉屬於射束限制器 | 圓柱體（cylinder）屬於射束限制器 | A
放射線器材學 | 114-1 | 4 | 旋轉陽極是由下列何項設備所驅動？ | electromagnetic induction motor | focusing cup | filament selector | glass enclosure | A
放射線器材學 | 114-1 | 5 | 乳房攝影針對許多潛藏或可觸知的腫塊診斷需要藉助放大攝影，關於放大倍率下列何者最適合？ | 2 | 10 | 5 | 100 | A
放射線器材學 | 114-1 | 6 | 數位乳房攝影之空間解析度受限於下列何者？ | pixel size | beam size | grid ratio | kVp | A
放射線器材學 | 114-1 | 7 | 關於數位減贅血管影像（DSA）之遮罩減贅（mask subtraction）檢查模式，下列何者錯誤？ | 無須在血管內注射對比劑 | 在注射對比劑之前，把所欲偵測的部位經X光照射後得到的影像稱為遮罩影像（mask image） | 注射水溶性對比劑，經同樣條件的X光照射後得到一系列新的影像 | 可得到只有血管含有對比劑的影像 | A
放射線器材學 | 114-1 | 8 | 在乳房攝影中會先壓迫（compression）並固定乳房再進行攝影，下列何者為壓迫的優點？ | 降低SID能提升空間解析度（spatial resolution） | 降低OID能提升空間解析度（spatial resolution） | 降低SID能提升對比解析度（contrast resolution） | 降低OID會降低對比解析度（contrast resolution） | B
放射線器材學 | 114-1 | 9 | 乳房攝影對於靶材／濾片的選擇，使用Mo/Rh相較於Mo/Mo，下列敘述何者錯誤？ | 在較高能量（>20 keV）時，可得到較多制動輻射（bremsstrahlung radiation） | 可得到較多K層與L層特性輻射（characteristic radiation）通量 | 在乳房厚度與密度較高時，使用Mo/Rh造影影像品質較佳 | 在30 kVp時，Mo/Rh造影條件會得到較大HVL值 | B
放射線器材學 | 114-1 | 10 | 臨床的 CT 影像系統可以短時間掃描病人，主要是使用下列何項硬體技術？ | 滑環（slip ring） | 低溫液態氮（liquid nitrogen） | 超導（super conductor） | CCD 探測器（charge-coupled device detector） | A
放射線器材學 | 114-1 | 11 | 關於X光管外部過濾器的敘述，下列何者錯誤？ | 可改變X光射束的有效能量 | 降低病人接受的輻射劑量 | 減少低能量的光子進入病人身體 | 可降低X光射束的有效能量或平均能量 | D
放射線器材學 | 114-1 | 12 | 目前影像導引的放射治療會使用CBCT影像，可能產生cone beam artifact的主要原因為下列何者？ | X光射束的能量太低 | X光偵檢器收到的資訊量不完整 | 病人容易移動 | 病人有金屬假牙 | B
放射線器材學 | 114-1 | 13 | 自動曝露控制（AEC）系統在輻射量達到預定接受值後即終止曝露，針對診斷用X光機AEC的偵檢 器，下列敘述何者最適當？ | 為固態偵檢器，放置於片匣之前 | 為固態偵檢器，放置於片匣之後 | 為游離腔，放置於片匣之前 | 為游離腔，放置於片匣之後 | C
放射線器材學 | 114-1 | 14 | 下列何者最不可能提升診斷用X光機陽極靶的散熱能力？ | 玻璃封罩內保持真空 | 加速陽極靶旋轉速度 | 陽極靶後方接合石墨 | 使用較大的焦斑尺寸 | A
放射線器材學 | 114-1 | 15 | 關於使用診斷用X光機時，照射病人所產生的散射輻射，下列敘述何者錯誤？ | 散射輻射強度與病人厚度相關 | 照野邊緣有最強的散射輻射 | 前向散射（forward-scatter）降低影像品質 | 回散射（back-scatter）增加病人劑量 | B
放射線器材學 | 114-1 | 16 | 關於偵測量子效率（DQE）的敘述，下列何者錯誤？ | DQE用以描述影像接收器對於X光的偵測吸收效率 | X光與影像接收器之作用機率取決於捕獲層的厚度與原子組成 | DQE與吸收係數及訊號的空間頻率有關 | 增感屏–底片的DQE高於數位放射攝影（DR） | D
放射線器材學 | 114-1 | 17 | 對數位X光照相系統之數位顯示器進行品質控制（QC）時，下列何者無須使用測試圖樣（test pattern）？ | 亮度反應 | 鏡面反射 | 均勻性 | 空間解析度 | B
放射線器材學 | 114-1 | 18 | 電腦放射攝影（CR）系統中影像板所使用的光激發磷光物質（photostimulable phosphor）之敘 述，下列何者正確？ | 與傳統screen-film成像系統中之增感屏材質相同 | 儲存於電子陷阱內的能量可藉由白光照射產生可見光子 | 其材質大多為銪（Eu）活化的氟溴化鋇（BaFBr:Eu） | IP板中所含之銪（Eu）類似於screen-film成像系統中的AgI（silver iodide） | C
放射線器材學 | 114-1 | 19 | 關於電腦放射攝影（CR）系統中影像接收器之反應函數（image receptor response function）， 下列敘述何者最適當？ | 在線性座標系統下為直線 | 可用來表示輻射曝露與影像灰階之關係 | 在高曝露時會有飽和的現象 | 斜率越大表示系統寬容度越高 | B
放射線器材學 | 114-1 | 20 | 在數位X光攝影中，調高mAs的參數對於空間解析度與對比解析度的影響為何？ | 前者增加，後者不變 | 前者降低，後者不變 | 前者不變，後者增加 | 前者不變，後者降低 | C
放射線器材學 | 114-1 | 21 | 在數位放射攝影（digital radiography）中，以電荷耦合元件（CCD）作為轉換X光的工具，與傳 統的增感屏–底片系統相較，下列何者並非CCD數位放射攝影的優勢？ | 敏感度 | 動態範圍 | 輻射劑量 | 空間解析度 | D
放射線器材學 | 114-1 | 22 | 欲應用足跟效應（heel effect）於乳房攝影時，X光管之陰極應放置於病人何處？ | 左側 | 右側 | 靠近胸壁 | 遠離胸壁 | C
放射線器材學 | 114-1 | 23 | 肺癌篩檢使用胸部X光攝影或低劑量電腦斷層掃描，下列何者是低劑量電腦斷層掃描取代胸部X光攝 影的最大臨床優勢？ | 降低輻射劑量 | 增加篩檢出肺癌的機率 | 降低病人掃描費用 | 降低掃描時間 | B
放射線器材學 | 114-1 | 24 | 若CTDIvol是18.0 mGy，有效劑量轉換因子是0.014（mSv‧mGy-1‧cm-1），有效劑量（effective dose）是0.7 mSv，則照射劑量長度的乘積（dose-length product）是多少mGy-cm？ | 200 | 150 | 100 | 50 | D
放射線器材學 | 114-1 | 25 | 下列何者最不會造成超音波脈衝式都卜勒影像中的頻譜增寬（spectral broadening）效應？ | 血管中不同區域的流速相同一致 | 血管中同時存在不同方向的血流 | 脈衝式都卜勒影像的分析使用較大範圍閘窗（range gate） | 血管中出現擾流（turbulent flow） | A
放射線器材學 | 114-1 | 26 | 超音波影像中的斑紋（speckle），是由下列那種效應產生？ | 散射 | 反射 | 折射 | 衰減 | A
放射線器材學 | 114-1 | 27 | 有一超音波系統，放置在有許多設備之加護病房，若探頭的電纜線沒有處理好屏蔽問題，則容易產 生下列何種假影？ | 電子干擾 | 增強假影 | 多重反射 | 疊影假影 | A
放射線器材學 | 114-1 | 28 | 超音波可以藉由下列何者進行電子式聚焦？ | 相位法 | 凸面元件 | 凹面元件 | 透鏡 | A
放射線器材學 | 114-1 | 29 | 超音波工作頻率與脈衝重複頻率兩個參數的關係為何？ | 兩者不相同且沒有關聯 | 兩者之間成正比關係 | 兩者之間成反比關係 | 兩者完全相同 | A
放射線器材學 | 114-1 | 30 | 超音波系統的時間增益補償（time gain compensation）功能，其主要目的為何？ | 補償訊號在組織中的衰減效應 | 濾除訊號中的雜訊干擾 | 增強影像的亮度對比 | 延長系統收取訊號的時間 | A
放射線器材學 | 114-1 | 31 | 下列有關利用都卜勒（Doppler）超音波測量血流流向與流速的敘述，何者錯誤？ | 流向探頭的超音波回音，其波長會變大 | 流向探頭的超音波回音，其頻率會變大 | 流速越快的血流，其回音的頻率改變越大 | 血流行進方向與超音波行進方向垂直的區域，無法使用超音波測量流速 | A
放射線器材學 | 114-1 | 32 | 將頻率4 MHz，強度為2 mW/cm2 的超音波打入軟組織，來自深度4 cm的訊號經由探頭接收，強度衰 減成多少mW/cm2？ | 0.05 | 1.72 | 0.3 | 0.5 | A
放射線器材學 | 114-1 | 33 | 當主磁場（B0）增為兩倍時，下列何種參數大約也會增為兩倍？ | 特定吸收比率（SAR） | 訊雜比（SNR） | 縱向弛豫時間（longitudinal relaxation time） | 偏折角（flip angle） | B
放射線器材學 | 114-1 | 34 | 美國放射學院（ACR）所認證之假體如圖所示，可進行下列那項儀器設備的品質保證？ | 電腦斷層 | 磁振造影 | 乳房攝影 | 血管攝影 | B | 114-1-器材Q34.png
放射線器材學 | 114-1 | 35 | 醫用磁振造影檢查中常產生巨大的噪音，下列敘述何者正確？ | 與勞侖茲力（Lorentz force）有關 | 噪音的產生連帶著zipper artifact的產生 | 使用屏蔽（shielding）可降低噪音的產生 | 噪音的大小與磁場強度成反比 | A
放射線器材學 | 114-1 | 36 | 若磁振造影表面線圈其導線在病人身上交叉形成迴路（loop）時，下列敘述何者正確？ | 會產生巨大的噪音 | 病人有灼傷的可能 | 可增加訊號穩定度 | 掃描時間因此縮短 | B
放射線器材學 | 114-1 | 37 | MRI效應中的神經刺激（nerve stimulation），下列敘述何者正確？ | 和隨時間變化的磁場梯度有關 | 神經刺激可降低病人對噪音的敏感度 | 射頻線圈強度越強，刺激越明顯 | 由冷卻系統中液態氮所引起的反應 | A
放射線器材學 | 114-1 | 38 | 針對表面線圈（surface coil），下列敘述何者錯誤？ | 用來接收MR的訊號 | 接近線圈的組織有較好的訊雜比 | 有較好的RF均勻度（RF homogeneity），故可以具有射頻發射功能 | 訊雜比會隨著組織深度越深而變差 | C
放射線器材學 | 114-1 | 39 | 在磁振造影檢查時，病患體溫的變化主要由何者引起的？ | 主磁場與梯度磁場作用的結果 | 主磁場與射頻磁場作用的結果 | 射頻脈衝作用的結果 | 梯度磁場作用的結果 | C
放射線器材學 | 114-1 | 40 | 使用擴散權重造影，掃描參數b值為1000 s/mm2，使用梯度磁場最大強度與提升速率（slew rate） 各為多少時，可達到最短的回訊時間（TE）？ | 50 mT/m，250 mT/m/ms | 50 mT/m，200 mT/m/ms | 20 mT/m，400 mT/m/ms | 20 mT/m，200 mT/m/ms | A
放射線器材學 | 114-1 | 41 | 關於主磁場的屏蔽設計，下列敘述何者錯誤？ | 目的是為了降低雜散磁場（fringe field），避免干擾外部的儀器 | 主動式屏蔽（active shielding）可降低雜散磁場（fringe field） | 主動式屏蔽（active shielding）有助於提升磁場均勻度 | 被動式屏蔽（passive shielding）可達幾噸重 | C
放射線器材學 | 114-1 | 42 | 使用體線圈激發及多通道相位陣列線圈掃描，當每次掃描時，在掃描照野中某個角落的訊號特別 暗，則該陣列線圈中最可能發生什麼問題？ | 線圈的B1磁場不均勻 | 線圈的耦合性降低 | 某個線圈的靈敏度降低 | 某個線圈的射頻激發不良 | C
放射線器材學 | 114-1 | 43 | 與傳統的擴散張量造影（diffusion tensor imaging, DTI）比較，高角度解析度擴散造影（high angular resolution diffusion imaging, HARDI）技術的特色，下列何者正確？ | 最大擴散梯度磁場（diffusion gradient）強度較小 | 擴散編碼（diffusion-encoding）方向與數目較多 | 最大擴散綜合衰減因子（diffusion sensitivity or b-value）較小 | 影像解析度（resolution）較好 | B
放射線器材學 | 114-1 | 44 | 超導磁振造影系統中提供超導體之冷凍劑液態氦，可將超導磁鐵系統維持在何種溫度以下？ | -269°C | -196°C | 4°C | 77°C | A
放射線器材學 | 114-1 | 45 | 若以標準tetramethylsilane（TMS）為0 ppm，腦部磁振能譜（MRS）位於3 ppm的尖峰為下列何 者？ | lipid | N-acetyl aspartate | creatine | lactate | C
放射線器材學 | 114-1 | 46 | 磁振能譜（MRS）單體素（single voxel）技術是使用幾個切面選擇梯度來得到一個體素的能譜？ | 1 | 2 | 3 | 4 | C
放射線器材學 | 114-1 | 47 | 關於磁場屏蔽的敘述，下列何者錯誤？ | 磁場屏蔽是為了避免造成淬熄（quenching） | 磁場屏蔽效率好時，可以減少檢查室空間 | 磁場屏蔽可分為主動（active）及被動（passive）的方式 | 磁場屏蔽是為了減少雜散磁場（fringe field） | A
放射線器材學 | 114-1 | 48 | 如圖所示為不同輻射的離子再結合修正因子（ion recombination correction, Pion），圖中的 甲、乙、丙分別代表何種輻射？ | 甲：脈衝輻射（pulsed radiation），乙：連續輻射（continuous radiation），丙：脈衝掃描射 束（pulsed scanning beam） | 甲：脈衝掃描射束（pulsed scanning beam），乙：脈衝輻射（pulsed radiation），丙：連續輻 射（continuous radiation） | 甲：連續輻射（continuous radiation），乙：脈衝輻射（pulsed radiation），丙：脈衝掃描射 束（pulsed scanning beam） | 甲：60Co，乙：脈衝輻射（pulsed radiation），丙：連續輻射（continuous radiation） | B | 114-1-器材Q48.png
放射線器材學 | 114-1 | 49 | 下圖為簡化的TLD（thermoluminescent dosimeter）原理，圖中的甲、乙、丙、丁分別為： | 甲：conduction band，乙：valence band，丙：electron trap，丁：Compton photon | 甲：valence band，乙：conduction band，丙：electron trap，丁：TL photon | 甲：electron band，乙：valence band，丙：conduction band，丁：scatter photon | 甲：valence band，乙：electron band，丙：electron trap，丁：TL photon | B | 114-1-器材Q49.png
放射線器材學 | 114-1 | 50 | TLD（thermoluminescent dosimeter）計讀時，將「加熱溫度」與「TLD發光量」做圖，該圖稱之 為： | H-D curve | thermo curve | TL curve | glow curve | D
放射線器材學 | 114-1 | 51 | 關於放射治療用的質子迴旋加速器（cyclotron）與同步加速器（synchrotron）的敘述，下列何者 錯誤？ | 迴旋加速器只能產生固定能量的質子射束，同步加速器則可產生不同能量的質子射束 | 迴旋加速器的磁場強度會隨著質子能量增加而增加，同步加速器的磁場強度則是不隨質子能量改變 | 質子射束會先經由直線加速器加速至3～7 MeV後，再送進同步加速器加速至治療所需之能量 | 同步加速器所需的空間較超導型迴旋加速器大，且較少中子污染 | B
放射線器材學 | 114-1 | 52 | 下圖為質子治療設備元件，其名稱及功能為何？ | ridge filter，用於產生SOBP | ridge filter，將質子射束擴大之用 | range modulation wheel，將質子射束側向擴大之用 | range modulation wheel，用於產生SOBP | D | 114-1-器材Q52.png
放射線器材學 | 114-1 | 53 | 已知100 keV的光子與碳作用的原子衰減係數為3.0×10-28 m2/atom，則其電子衰減係數 （m2/electron）為何？ | 3.0×10^-26 | 1.8×10^-27 | 3.0×10^-28 | 5.0×10^-29 | D
放射線器材學 | 114-1 | 54 | 放射治療專用的電腦斷層模擬定位機（CT simulator）與一般診斷用電腦斷層掃描機比較，在硬體 設備的差別在：①平板式檢查床 ②定位雷射 ③病患的固定模具 ④需要較小的孔徑 | 僅②③ | 僅①④ | 僅①②③ | ①②③④ | C
放射線器材學 | 114-1 | 55 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，CT simulator月品質保證之檢查床水平檢測（leveling of CT- scanner tabletop），其橫向水平角度應為幾度以下？ | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | A
放射線器材學 | 114-1 | 56 | 下列那些可以做為HDR適當的緊急應變設備？①長柄鑷子 ②屏蔽筒 ③重型纜線剪 ④長柄剪 ⑤攜帶式輻射偵測儀 | 僅①②④ | 僅②③⑤ | 僅①④⑤ | ①②③④⑤ | D
放射線器材學 | 114-1 | 57 | HDR電腦治療計畫品保，以其他劑量計算方式來獨立驗證處方點劑量的正確性，一般接受的誤差範 圍為多少？ | ±2 % | ±3 % | ±5 % | ±10 % | C
放射線器材學 | 114-1 | 58 | 醫用直線加速器中監測游離腔的功能，包含監測下列那些項目？①劑量率 ②累積劑量 ③照野對 稱性 ④射束能量 | ①②③④ | 僅①②③ | 僅①③④ | 僅②④ | B
放射線器材學 | 114-1 | 59 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，醫用直線加速器之輻射照野，是指輻射照射區域內多少百分比之 輻射劑量範圍？ | 30 | 50 | 60 | 80 | B
放射線器材學 | 114-1 | 60 | 醫用直線加速器，在輻射照野內的射束中心軸上某一參考深度，於有遮擋裝置與無遮擋裝置狀況下 測得之劑量比值稱為： | 輸出比值 | 遮擋比值 | 穿透因子 | 照野因子 | C
放射線器材學 | 114-1 | 61 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，電腦斷層模擬定位掃描儀，每月校驗項目之CT值準確性除了水以 外，其他物質之CT值與其基準值差異容許值為多少HU以下？ | 10 | 20 | 30 | 50 | C
放射線器材學 | 114-1 | 62 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，X光模擬定位儀，每月校驗項目之旋轉臂角度指示器及準直儀角 度指示器，其誤差容許值分別為何？ | 1度以下，1度以下 | 1度以下，2度以下 | 2度以下，1度以下 | 2度以下，2度以下 | A
放射線器材學 | 114-1 | 63 | 下列何者為電腦斷層模擬攝影機的基礎影像？ | 數位重組影像 | 透視重組影像 | 橫切面影像 | 縱切面影像 | C
放射線器材學 | 114-1 | 64 | 氘-氚產生器（D-T generator）是用來產生： | 氘 | 氚 | 質子 | 中子 | D
放射線器材學 | 114-1 | 65 | 下列何者不適合用來作為電子治療時的組織填充物（bolus）？ | 鉛 | 石蠟 | 壓克力 | 聚苯乙烯 | A
放射線器材學 | 114-1 | 66 | 已知99mTc能峰為140 keV，FWHM為14 keV，則其能量解析度應為多少%？ | 5 | 10 | 15 | 20 | B
放射線器材學 | 114-1 | 67 | 閃爍偵檢器線路中的脈高分析儀（PHA），其作用是鑑別輻射的： | 放射性活度 | gamma ray能量 | 半衰期 | 輻射劑量 | B
放射線器材學 | 114-1 | 68 | 平行孔準直儀之解析度，會因增加下列何者而改善？ | 直徑（diameter） | 孔徑尺寸（hole size） | 長度（bore length） | 靈敏度（sensitivity） | C
放射線器材學 | 114-1 | 69 | 進行核醫掃描時，若儲存矩陣大小設定為512×256的影像共有多少像素？ | 65,536 | 131,072 | 262,144 | 4,096 | B
放射線器材學 | 114-1 | 70 | 若欲改善加馬攝影機的靈敏度（sensitivity），可以增加下列何者？ | 鉛隔（septal）厚度 | 光電倍增管之增益 | 準直儀厚度 | 準直儀孔徑大小 | D
放射線器材學 | 114-1 | 71 | 若正方形影像矩陣邊長大小增加為原來兩倍，而照野大小不變，則其新像素邊長大小為原來的多少 倍？ | 4 | 2 | 1/2 | 1/4 | C
放射線器材學 | 114-1 | 72 | 如圖所示，圖左為偵檢器與患者位置之示意圖，projection為偵檢器在不同角度之投影影像，設其 座標軸分別為（s,t），其中t為身體長軸之方向。今依照取樣角度，依序將投影影像堆疊成三維矩 陣如圖右，則弦波圖之座標軸為何？ | （t,s） | （s,w） | （t,w） | （s,t） | B | 114-1-器材Q72.png
放射線器材學 | 114-1 | 73 | 核子醫學SPECT造影中，關於濾波反投影（FBP）影像重建法套用濾波器（filter）的敘述，下列何 者最不適當？ | 通常會使用二個濾波器，高通濾波器及低通濾波器 | 在sinogram上，通常直接套用二維濾波器 | 濾波器可以在頻率域或是空間域施加皆可 | 套用特定高通濾波器的目的在於減少星狀假影 | B
放射線器材學 | 114-1 | 74 | 有關β+蛻變後，其蛻變子核與母核的比較，下列敘述何者正確？ | 質量數不變，原子序 +1 | 質量數 -1，原子序不變 | 質量數不變，原子序 -1 | 質量數 +1，原子序不變 | C
放射線器材學 | 114-1 | 75 | 若需要從國外進口正子校正用射源10 mCi，則其為多少MBq？ | 2.7 | 37 | 270 | 370 | D
放射線器材學 | 114-1 | 76 | 下列何者是正子斷層造影儀所特有且與單光子斷層造影儀不同的元件？ | parallel hole collimator | photomultiplier tubes | pulse height analyzer | annihilation coincidence detection | D
放射線器材學 | 114-1 | 77 | 關於NaI（Tl）、GSO、BGO、LSO正子閃爍晶體的敘述，下列何者正確？ | GSO晶體的衰變時間比LSO晶體短 | BGO晶體將γ輻射轉換成閃爍光效率最低 | GSO晶體的密度最高，故能量阻擋本領也是最高 | NaI（Tl）晶體有潮解的特性，所以衰變時間最短 | B
放射線器材學 | 114-1 | 78 | 關於PET/CT的敘述，下列何者錯誤？ | 會有對位偏移（misregistration）現象發生，因為病患呼吸所引起 | 病患如果有注射電腦斷層掃描儀對比劑，會影響其組織器官的衰減校正值 | 電腦斷層掃描儀的管電壓為511 kV，與互毀輻射直線衰減係數相同 | 電腦斷層掃描儀的管電流高低，常規下不會影響衰減校正的計算 | C
放射線器材學 | 114-1 | 79 | 當圖為PET/CT掃描胸部影像時，PET投影資料轉換為弦波圖（sinogram）時，發現紅色箭頭指的地 方有線條不連續平移現象，其原因為何？ | CT和PET影像對位偏移，造成影像不匹配 | 進行CT掃描時，管電壓太低造成 | 影像重組條件選擇錯誤 | 病患移動 | D | 114-1-器材Q79.png
放射線器材學 | 114-1 | 80 | 關於11C、13N、15O、18F正子核種的敘述，下列何者錯誤？ | 正子能量由小到大為18F＜11C＜13N＜15O | 互毀光子能量由大到小為15O＞13N＞11C＞18F | 正子射程由大到小為15O＞13N＞11C＞18F | 半衰期由小到大為15O＜13N＜11C＜18F | B
放射線器材學 | 114-2 | 1 | X 光管中用於集中電子射束之聚焦杯（focusing cup）之電性為何？ | 直流負電壓 | 直流正電壓 | 中性 | 交流電 | A
放射線器材學 | 114-2 | 2 | X 光機使用之整流器設計中，下列何者具有最好的 X 光產生效率？ | 三相六波整流 | 半波整流 | 全波整流 | 高頻整流 | D
放射線器材學 | 114-2 | 3 | 下列何者為最常用於電腦放射攝影（computed radiography, CR）片匣中之增感屏磷光體材料？ | 氟溴化鋇：銪（BaFBr:Eu） | 溴化銀（AgBr） | 鎢酸鈣（CaWO 4） | 釓（gadolinium） | A
放射線器材學 | 114-2 | 4 | 使用楔形濾器（wedge filter）進行足部X 光照射時，下列何者正確？ | 足跟部分比較厚可置放於楔形濾器薄的部分之下 | 楔形濾器薄的部分吸收較多的光子可用於腳尖部位 | 足跟部分比較厚可置放於楔形濾器厚的部分之下 | 楔形濾器厚的部分吸收較少的光子可用於腳尖部位 | A
放射線器材學 | 114-2 | 5 | 乳房攝影合適的source-to-image receptor distance（SID）距離是多少？ | 50～80 cm | 100～120 cm | 180～200 cm | 10～20 cm | A
放射線器材學 | 114-2 | 6 | 比較不同時間的影像變化，以兩個相連時段的影像相減，所得影像是對比劑在體內隨時間的變化，此種技術為 DSA 血管影像中之何種模式？ | time-interval difference（TID）mode | k-edge subtraction mode | energy subtraction mode | mask subtraction mode | A
放射線器材學 | 114-2 | 7 | 下列何者最不常用於 X光血管攝影？ | gadolinium | guidewires | balloon | stent | A
放射線器材學 | 114-2 | 8 | 在乳房攝影上，下列何種靶材／濾片不建議使用？ | Mo / Mo | Rh / Mo | W / Ag | Rh / Rh | B
放射線器材學 | 114-2 | 9 | 關於乳房攝影的輻射劑量，下列敘述何者錯誤？ | DgN為轉換因子，可將平均乳腺曝露轉換成表面皮膚劑量 | DgN與輻射品質（kVp、HVL）、乳房厚度有關係 | 在相同乳腺密度下，維持一樣底片光密度（optical density）結果時，當kVp 設定越高其輻射劑量越低 | 使用柵板（grid）會使得輻射劑量增加 | A
放射線器材學 | 114-2 | 10 | 目前臨床上 CT 常用管電流自動調控方法以降低病患輻射劑量，如圖為某一病患掃描情況，其中橫軸為 z 軸 （頭到腳的方向）相對距離，縱軸為有效mAs 輸出，此結果是利用那一種管電流自動調控方法？ | axis tube current modulation | angular tube current modulation | longitudinal tube current modulation | angular-longitudinal tube current modulation | C | 114-2-器材Q10.png
放射線器材學 | 114-2 | 11 | 如圖是利用下列何者 3D影像重建技術？ | multi-planar reformation（MPR） | maximum intensity projection（MIP） | shaded surface display（SSD） | volume rendering（VR） | B | 114-2-器材Q11.png
放射線器材學 | 114-2 | 12 | 使用 multiple-slice helical CT的 helical mode 掃描一位病人，設定 beam width 10 mm，掃描時間 20 秒，掃描速度每秒一圈，pitch 是 2.0：1。此病人大約有多少身體組織的長度被掃描到？ | 100 mm | 200 mm | 400 mm | 800 mm | C
放射線器材學 | 114-2 | 13 | 假設下列選項是一個圈選 3×3 畫素 ROI的水假體 CT 影像，下列何者之影像雜訊最大？ | 114-2-器材Q13-A.png | 114-2-器材Q13-B.png | 114-2-器材Q13-C.png | 114-2-器材Q13-D.png | D
放射線器材學 | 114-2 | 14 | 關於量測computed tomography dose index（CTDI）進行品保的敘述，下列何者最不適當？ | 需要利用假體計算輻射劑量的物理量 | 可以直接計算病人輻射劑量的物理量 | 需要量測假體的中心位置 | 需要量測假體的周圍位置 | B
放射線器材學 | 114-2 | 15 | 有關螺旋電腦斷層掃描（helical CT），下列敘述何者最不適當？ | z-direction（axial-direction）的影像解析度有效提升 | 影像品質不受病人身體移動影響 | 病人影像資料量變多 | 可以快速完成病人掃描 | B
放射線器材學 | 114-2 | 16 | 下列何者不是診斷用 X光機以準直儀（collimator）限制照野的優點？ | 減少病人劑量 | 減少射束硬化 | 減少散射輻射 | 增加影像對比度 | B
放射線器材學 | 114-2 | 17 | 如圖所示為診斷用 X 光機的成像配置，其中目標物 a、b與 c 具相同尺寸，下列敘述何者正確？ | 目標物 a在影像接收器上有最大成像 | 目標物 b在影像接收器上有最大成像 | 目標物 c在影像接收器上有最大成像 | 目標物 a、b 與 c在影像接收器上有相同成像 | C | 114-2-器材Q17.png
放射線器材學 | 114-2 | 18 | 常規診斷用 X 光機的雙能量影像（dual-energy imaging），是將兩組不同kVp 的掃描處理成兩張具不同物理 特性的影像，並藉由調整影像合併權重以生成特定組織的高對比度影像，權重合併前的兩張影像各主要代表 何種物理特性？ | photoelectric effect與 Compton effect | primary radiation 與 scattered radiation | photon transmission與photon attenuation | collision interaction與 radiative interaction | A
放射線器材學 | 114-2 | 19 | 關於電腦放射攝影（CR）系統，用來激發光激發磷光體（PSP）之雷射光，下列敘述何者正確？ | 為單能光 | 為多能光譜 | 波長較發射光短 | 強度較發射光弱 | A
放射線器材學 | 114-2 | 20 | 下列何種組合屬於直接式數位放射攝影（DR）系統？ | NaI–光電二極體 | CsI–光電二極體 | CsI–CCD | a-Se–薄膜電晶體 | D
放射線器材學 | 114-2 | 21 | 數位影像可透過影像壓縮以減少資料儲存的容量，常規有損失壓縮（lossy compression）是指高於何種比例 的壓縮程度？ | 1：1 | 3：1 | 5：1 | 10：1 | D
放射線器材學 | 114-2 | 22 | 關於電腦放射攝影（CR）系統讀取影像板（imaging plate）的敘述，下列何者正確？ | 使用強磁場對影像板進行消磁作用，以清除影像板之訊號使其重複使用 | 利用強光照射，使影像板之電子由激發態回到穩態以釋放可見光子 | 當 motor drive功能異常時，會產生帶狀假影（banding artifact） | 影像板內之潛像（latent image）是由 X光瞬間產生之可見光構成 | C
放射線器材學 | 114-2 | 23 | 下列那一種影像接收器所得到的空間解析度最佳？ | CsI + CCD | CsI + a-Si + TFT | image-intensifier tube + TV camera + ADC | amorphous selenium + TFT | D
放射線器材學 | 114-2 | 24 | 乳房攝影系統中，若靶材與過濾器使用相同元素，其目的不包括下列何者？ | 留下 K 層特性 X光 | 抑制高能量制動X 光 | 抑制低能量制動X 光 | 減少散射 | D
放射線器材學 | 114-2 | 25 | 關於超音波彩色都卜勒影像的敘述，下列何者最不適當？ | 自相關（autocorrelation）是計算都卜勒頻率偏移的常用數學分析方法 | 彩色都卜勒影像可以用來辨別血流方向 | 彩色都卜勒影像會受到都卜勒角度影響 | 相同掃描條件下，彩色都卜勒影像的顯像率（frame rate）較 B 模式灰階影像高 | D
放射線器材學 | 114-2 | 26 | 超音波功率都卜勒影像的亮度，主要是依據下列那種資訊量來決定？ | 都卜勒頻率偏移 | 都卜勒訊號之頻譜能量 | 都卜勒訊號之訊雜比 | 超音波接收訊號之強度 | B
放射線器材學 | 114-2 | 27 | 根據美國食品衛生藥物管理局（FDA）規範，診斷用超音波影像的強度上限（空間峰值時間平均，簡稱 SPTA）是多少 mW/cm2？ | 120 | 320 | 520 | 720 | D
放射線器材學 | 114-2 | 28 | 關於超音波影像的機械指標（mechanical index），下列敘述何者錯誤？ | 機械指標與超音波入射波聲壓成正比 | 機械指標與超音波頻率的 0.5 次方成正比 | 機械指標越大，表示非熱效應風險越高 | 機械指標與聲輻射力（acoustic radiation force）有關 | B
放射線器材學 | 114-2 | 29 | 超音波入射至組織中會產生熱效應，下列何者與組織溫度變化無關？ | 組織特性 | 超音波頻率 | 脈衝重複頻率 | 訊號放大器 | D
放射線器材學 | 114-2 | 30 | 2 MHz 的連續波超音波在一秒內有多少循環（cycles）？ | 200 | 2,000 | 200,000 | 2,000,000 | D
放射線器材學 | 114-2 | 31 | 超音波換能器操作的原理為何？ | 光電效應 | 都卜勒效應 | 康普吞效應 | 壓電效應 | D
放射線器材學 | 114-2 | 32 | 在固定壓差下，若血管血流流動阻力加倍，體積流動率（volumetric flow rate）會有何變化？ | 減半 | 加倍 | 不變 | 變為 1/4 | A
放射線器材學 | 114-2 | 33 | 擴散加權（diffusion weighted）磁振造影的參數 b 值，其大小和下列何者最相關？ | 射頻線圈（RF coil）的大小 | 重複時間（repetition time）的長短 | 含氧血紅素（oxyhemoglobin）的濃度 | 磁旋比（gyromagnetic ratio）的大小 | D
放射線器材學 | 114-2 | 34 | 下列那一個方法可以降低磁振造影所產生的熱效應？ | 將 turbo spin echo sequence 改成 gradient echo sequence | 搭配使用spatial saturation pulse | 增加照野面積（field of view）以增加散熱面積 | 減少液態氮的濃度 | A
放射線器材學 | 114-2 | 35 | 在磁振造影儀器中，下列何者之功能與磁梯度線圈無關？ | 切面選擇 | 偏折角度 | 相位編碼 | 頻率編碼 | B
放射線器材學 | 114-2 | 36 | 在磁振造影中所使用體線圈（body coil），下列敘述何者錯誤？ | 可用來發射射頻，也可用來接收射頻 | 可產生較均勻的射頻磁場 | 與相同大小的表面線圈相比，體線圈一般可以得到較均勻的訊號 | 與相同大小的表面線圈相比，體線圈一般可以得到較高的訊雜比 | D
放射線器材學 | 114-2 | 37 | 為了讓表面線圈得到最好的訊雜比，其線圈軸向最好與主磁場成多少角度？ | 0° | 45° | 90° | 180° | C
放射線器材學 | 114-2 | 38 | 關於磁振造影中切面的厚度，若固定其它參數，下列敘述何者正確？ | 梯度磁場越小，切面則越薄 | 射頻頻寬越大，切面則越薄 | 射頻頻寬越小，切面則越薄 | 切面厚度與射頻頻寬無關 | C
放射線器材學 | 114-2 | 39 | 對於身體有金屬植入物如心臟節律器或電子器件之病患，其磁場安全的範圍是： | 小於 5 高斯線區域 | 小於 10 高斯線區域 | 小於 20 高斯線區域 | 小於 50 高斯線區域 | A
放射線器材學 | 114-2 | 40 | 在 1.5T 磁場下針對體內氫原子進行共振，若射頻線圈內含有電感為 4 × 10-8 亨利（Henry），則線圈內要加 入約多少法拉（Farad）的電容？ | 6.34 × 10^-6 | 2.64 × 10^-8 | 1.55 × 10^-10 | 1.22 × 10^-12 | C
放射線器材學 | 114-2 | 41 | 關於 MRI超導線圈的敘述，下列何者錯誤？ | 當超導線圈的冷凝劑含量過低時，可能會產生淬熄（quench）現象 | 淬熄（quench）造成冷凝劑滲漏於掃描室內，因氣體較冷會集中靠近地板處 | 臨床常使用的超導線圈，材質屬於低溫超導體 | 淬熄（quench）後超導線圈無法立刻再重新使用 | B
放射線器材學 | 114-2 | 42 | 關於 Maxwell gradient-coil pair 的敘述，下列何者最不適當？ | 該線圈常用於產生 Z 軸方向的梯度磁場 | 在 MRI 中兩個線圈的中心連線，會垂直於Y 軸 | MRI 掃描時可使用該線圈來產生相位編碼磁場 | 該線圈產生的磁場方向與 Golay coil 產生的方向垂直 | D
放射線器材學 | 114-2 | 43 | 在 MRI 影像中的化學位移假影，可透過下列那種方式改善？ | 增加射頻激發強度 | 降低梯度磁場爬升速度（slew rate） | 降低射頻激發頻寬 | 降低主磁場強度 | D
放射線器材學 | 114-2 | 44 | 下列為梯度磁場隨時間的變化圖（由左至右），何者在梯度磁場結束後（箭號處），產生的渦電流強度最 小？ | 114-2-器材Q44-A.png | 114-2-器材Q44-B.png | 114-2-器材Q44-C.png | 114-2-器材Q44-D.png | B
放射線器材學 | 114-2 | 45 | 單一個表面線圈與 8 個此表面線圈所組成的相位陣列（phased array）線圈相較，在最佳情況之下，下列敘 述何者最不適當？ | 相位陣列線圈產生的 SNR約為單一表面線圈的 倍 | 相位陣列線圈產生的 SAR約為單一表面線圈的 8倍 | 相位陣列線圈的照野（FOV）約為單一表面線圈的8 倍 | 相位陣列線圈與單一表面線圈在臨床造影應用上皆設計為接收線圈 | B
放射線器材學 | 114-2 | 46 | 在磁振造影中，下列何者為射頻屏蔽（RF shielding）所使用的主要材料？ | 鉛 | 銅 | 水泥 | 硼 | B
放射線器材學 | 114-2 | 47 | 在磁振造影系統中，下列何者無法經由電腦控制台設定或更改？ | 主磁場（main magnetic field） | 梯度放大器（gradient amplifiers） | 射頻傳輸系統（RF transmitters） | 造影參數（acquisition parameters） | A
放射線器材學 | 114-2 | 48 | 使用游離腔量測游離輻射時，下列敘述何者錯誤？ | 無論是密封式（sealed）或開放式（open）游離腔，腔體內的空氣均會受外界的溫度及壓力影響，因此皆需 做溫壓的修正 | 為修正離子再結合而造成的訊號損失，可使用全電壓及半電壓分別量測後，再查表得知修正因子 | 為修正游離腔的極性效應（polarity effect），應分別使用正電壓及負電壓量測，再將讀值分別取絕對值 後相加除二 | 游離腔使用前應送國家實驗室進行校正 | #
放射線器材學 | 114-2 | 49 | 若一游離輻射在空氣中可產生 10 個離子對，則同樣的游離輻射在半導體劑量計內約可產生多少電子－電洞 對？ | 1 | 10 | 100 | 1000 | C
放射線器材學 | 114-2 | 50 | 如圖所示為 235 MeV 質子射束的 SOBP 百分深度劑量圖，圖中關於射程甲、乙、丙、丁的描述，下列何者正 確？ | 甲：residual range（R res），乙：practical range（R p），丙：distal R 90 | 乙：practical range（R p），丙：distal R 90，丁：residual range（R res） | 甲：residual range（R res），乙：distal R 90；丙：practical range（R p） | 乙：residual range（R res），丙：distal R 90，丁：practical range（R p） | A | 114-2-器材Q50.png
放射線器材學 | 114-2 | 51 | 對大多數的物質而言，在下列那一種光與物質的交互作用下，其質量衰減係數會非常相似？ | 光電效應 | 康普吞效應 | 成對發生 | 光核蛻變 | B
放射線器材學 | 114-2 | 52 | 如果以 SSD 的技術執行放射治療，下列何者會影響幾何半影？①射源大小 ②治療深度 ③照野大小 ④射 源至表面的距離 | 僅①④ | 僅②③ | 僅①②④ | ①②③④ | C
放射線器材學 | 114-2 | 53 | 關於模擬攝影機的敘述，下列何者錯誤？ | 模擬攝影機的檢查床與治療室的檢查床相似 | 可由模擬攝影機取得設計病人所要使用的補償器（compensator）或填充物（bolus）的相關量測資料 | 模擬攝影機控制室不可能執行放射治療計畫 | 模擬攝影機必須有定位雷射的搭配 | C
放射線器材學 | 114-2 | 54 | 關於攝護腺插種治療，在手術完成後，下列敘述何者錯誤？ | 放射性種子有可能掉落在膀胱或尿道內 | 放射性種子有可能遺落在垃圾桶內，因此手術室垃圾桶也須以偵檢器檢查 | 病患回家後，體內放射性種子不可能再排出體外 | 允許病患離開醫院前，需考慮病患終生可能對其他個體造成的總劑量 | C
放射線器材學 | 114-2 | 55 | 子宮頸癌病人接受 HDR治療，連管放置好之後拍攝的 X 光片如圖所示，如果醫師裝置與固定的非常恰當，病 人也沒亂動，則圖中箭號所指示之白色盤狀物對應到的生理組織為： | 陰道側穹窿（lateral vaginal fornix） | 外子宮頸口（external cervical os） | 內子宮頸口（internal cervical os） | 子宮體（uterus corpus） | B | 114-2-器材Q55.png
放射線器材學 | 114-2 | 56 | 下列那些為醫用直線加速器治療機頭的組件？①監測游離腔 ②散射薄片 ③電子槍 ④高密度的屏蔽物質 | ①②③ | ①②④ | 僅②③ | 僅①④ | B
放射線器材學 | 114-2 | 57 | 60Co 適用於體外放射治療，其在選擇上優於鐳及銫的原因，包含下列那些？①較高的比活度 ②每居禮中有 較大的輻射輸出 ③較高的平均光子能量 ④較高的Γ值 | ①②③④ | 僅①③④ | 僅②③④ | 僅①② | A
放射線器材學 | 114-2 | 58 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，醫用直線加速器光子射束中心軸於治療深度之劑量參數，每月量測值與基 準值差異容許值為多少百分比以下？ | 1％ | 2％ | 3％ | 5％ | B
放射線器材學 | 114-2 | 59 | 關於Ｘ光模擬定位儀的敘述，下列何者錯誤？ | Ｘ光模擬定位儀的檢查床與治療室的檢查床相似 | 可測得身體的厚度 | 可測得身體的電子密度 | 可得相對應填充物的設計 | C
放射線器材學 | 114-2 | 60 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，電腦斷層模擬定位掃描儀，每日校驗項目水假體影像 CT 值準確度及假影評 估中，其水的 CT值應介於多少 HU之間？ | -3～3 | -5～5 | -7～7 | -10～10 | C
放射線器材學 | 114-2 | 61 | 電腦斷層模擬定位掃描儀，每日校驗的檢查，包含下列那些？①目視定位（機架）雷射燈功能正常 ②目視 所有指示燈及操作電腦功能正常 ③測試指示病人的揚聲器功能正常 ④測試安全連鎖裝置功能正常 | ①②③④ | 僅①②③ | 僅②④ | 僅①③④ | A
放射線器材學 | 114-2 | 62 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，電腦斷層模擬定位掃描儀，每月校驗項目之水假體影像均勻度及雜訊評 估，雜訊值與其基準值差異容許值為多少百分比以下？ | 3％ | 5％ | 10％ | 20％ | D
放射線器材學 | 114-2 | 63 | 依據輻射醫療曝露品質保證標準，X 光模擬定位儀，每年校驗項目之旋轉臂機械旋轉中心及治療床機械旋轉 中心，其誤差容許值分別為何？ | 直徑 2 mm圓形範圍以下，直徑 3 mm 圓形範圍以下 | 直徑 3 mm圓形範圍以下，直徑 2 mm 圓形範圍以下 | 直徑 2 mm扇形範圍以下，直徑 2 mm 圓形範圍以下 | 直徑 3 mm圓形範圍以下，直徑 3 mm 扇形範圍以下 | A
放射線器材學 | 114-2 | 64 | 有關直線加速器的接收測試，包含下列那些項目？①輻射防護偵測 ②準直儀對稱性 ③輻射等中心點 ④ 臨床劑量校驗 | ①②③④ | 僅①②④ | 僅①②③ | 僅③④ | C
放射線器材學 | 114-2 | 65 | 在核醫造影時，為了減少散射（scatter）而將能窗變窄，則計數率與取像所需時間有何改變？ | 計數率下降，取像所需時間增加 | 計數率下降，取像所需時間縮短 | 計數率上升，取像所需時間增加 | 沒有影響 | A
放射線器材學 | 114-2 | 66 | 常規核醫造影使用波高分析器（pulse height analyzer），可增加下列那項特性？ | 偵測效率（detector efficiency） | 接收散射光子數目（scattered photons） | 對比雜訊比（contrast-to-noise ratio） | 計數率（count rate） | C
放射線器材學 | 114-2 | 67 | 下列何種造影條件，其取像矩陣之像素何者最小？ | FOV 50 cm，128×128 | FOV 25 cm，128×128 | FOV 30 cm，256×256 | FOV 40 cm，256×256 | C
放射線器材學 | 114-2 | 68 | 關於碲鋅鎘偵檢器（CZT detector）心臟掃描專用 SPECT與傳統NaI (Tl) SPECT的比較，下列何者錯誤？ | 前者在造影時，不用旋轉 gantry | 前者的造價較高（若尺寸相同） | 前者的造影時間較短 | 前者的能量解析度較差 | D
放射線器材學 | 114-2 | 69 | 關於 MLEM和 OSEM 的敘述，下列何者最不適當？ | 兩者皆可以合併物理參數（衰減、均勻度等）進行疊代修正 | 兩者皆利用統計中將相似度的期望值最大化的方法疊代求解 | 在達成相同的影像品質條件下，OSEM 所需之計算時間會短於 MLEM | 若沒有時間限制，疊代越多次，影像品質越好 | D
放射線器材學 | 114-2 | 70 | 進行頭部99mTc-TRODAT-1 SPECT 掃描時，下列敘述何者錯誤？ | 通常需旋轉 360 °，取樣角度為 3 °～ 6° | 利用 fan beam collimator 時，常使用 non-circular orbit 得到較佳之解析度 | 可以由預覽 linogram 知道患者在長時間的掃描下，是否有移動 | 要以 SPECT/CT 掃描進行衰減校正時，常使用 low energy high resolution collimator | B
放射線器材學 | 114-2 | 71 | 當掃描條件改變時（沒說明的參數維持不變），對於 SPECT影像訊雜比（SNR）的影響，下列敘述何者正確？ | 每個角度的掃描時間由20 秒改成 30 秒，SNR 會上升 | 將能窗由±10%改成±20%，SNR 會上升 | 將截止頻率（cycle/pixel）由 0.5改成 0.3 時，SNR 會下降 | 將 matrix size由 128×128 改成 256×256，SNR會上升 | A
放射線器材學 | 114-2 | 72 | 以 SPECT/CT 進行骨骼斷層掃描，融合的影像如圖所示，其假影最可能的成因為何？ | misregistration（misalignment） | metal artifact | uniformity artifact | truncated artifact | A | 114-2-器材Q72.png
放射線器材學 | 114-2 | 73 | 正子核種中，下列何者的正子射程（positron range）最短？ | 18F | 82Rb | 13N | 68Ga | A
放射線器材學 | 114-2 | 74 | 當互毀輻射光子發生在外圍周邊晶體位置時，光子與偵檢器作用會穿透不同晶體，故使靠周邊的解析度變 差，此為下列何種效應？ | scatter coincident event | parallax error | pile-up effect | crystal error | B
放射線器材學 | 114-2 | 75 | 假設早上8 點合成 10 mL的18F-FDG 500 mCi，若下午一點半需要10 mCi的 FDG，則當時需要抽多少 mL？ （18F 半衰期 110分鐘） | 0.5 | 0.63 | 1.6 | 6.25 | C
放射線器材學 | 114-2 | 76 | 下圖為 system sensitivity，spatial resolution 與 source to collimator distance 的關係圖，藍色表示 pinhole collimator，綠色表示 converging collimator，紫色表示 high resolution parallel hole collimator，紅色表示general purpose parallel hole collimator。若射源距離collimator 5 cm 處，其 spatial resolution 的比較，下列何者最差？ | pinhole collimator | converging collimator | high resolution parallel hole collimator | general purpose parallel hole collimator | D | 114-2-器材Q76.png
放射線器材學 | 114-2 | 77 | 下圖為 system sensitivity，spatial resolution 與 source to collimator distance 的關係圖，藍色表示 pinhole collimator，綠色表示 converging collimator，紫色表示 high resolution parallel hole collimator，紅色表示general purpose parallel hole collimator。若射源距離 collimator 5 cm，其 sensitivity 的比較，下列何者最高？ | pinhole collimator | converging collimator | high resolution parallel hole collimator | general purpose parallel hole collimator | B | 114-2-器材Q76.png
放射線器材學 | 114-2 | 78 | 在核醫影像中，若使用照野（UFOV）為 55 cm×41 cm，則其中心照野（CFOV）約為多少 cm2？ | 52×39 | 41×31 | 73×55 | 45×36 | B
放射線器材學 | 114-2 | 79 | 相較於標準條件（全功能準直儀），改變SPECT掃描參數時，會得到相對的利益和缺點，下列敘述何者最不 適當？ | 使用高解析度準直儀，解析度提升，靈敏度下降 | 使用扇型準直儀，靈敏度提升，照野變小 | 每角度造影更長的時間，訊雜比（SNR）提升，患者移動可能性增加 | 使用較小的影像矩陣，靈敏度提升，解析度變差 | D
放射線器材學 | 114-2 | 80 | 正子電腦斷層掃描中，由非同一個互毀事件所產生的光子，但同時被兩個偵測器偵測到的事件指的是下列何 者？ | random event | scatter event | true event | prompts event | A

## 放射線物理學
科目 | 年度-期別 | 題號 | 題目內容 | 選項 A | 選項 B | 選項 C | 選項 D | 正確答案 | 圖片路徑
放射線物理學 | 112-1 | 1 | 下列何者不是放射性蛻變（radioactive decay）？ | α發射（alpha emission） | 康普吞效應（Compton effect） | 同重遷移（isobaric transition） | 異能遷移（isomeric transition） | B
放射線物理學 | 112-1 | 2 | 核種之半衰期為 30年，則在 5 年期間，該核種約衰減多少%？ | 84.65 | 15.35 | 89.09 | 10.91 | D
放射線物理學 | 112-1 | 3 | 137Cs 的比活度（specific activity）為下列何者？ | 88.0 Bq/g | 88.0 Ci/g | 3.3×10^11 Bq/g | 3.3×10^11 Ci/g | B
放射線物理學 | 112-1 | 4 | 今有 90Sr（t 1/2 = 29.12 y）核種與其子核90Y（t 1/2 = 64.1 h）達長期平衡（secular equilibrium）後重量為 6.2 mg，則該 子核活度為多少Bq？ | 3.13×10^8 | 3.13×10^9 | 3.13×10^10 | 3.13×10^11 | C
放射線物理學 | 112-1 | 5 | 元素符號如圖所示，下列敘述何者錯誤？ | ①減④數值相同時，稱為同中子素 | 若兩元素符號①的表示數值相同時，稱為同重素 | 若兩元素符號①的表示數值不同，②的表示數值相同時，稱為同位素 | ③的符號代表是價數 | A | 112-1-放物Q5.png
放射線物理學 | 112-1 | 6 | 關於成對產生（pair production）和三項產生（triplet production）的低限能，分別為多少 MeV？ | 0.511，1.022 | 1.022，2.044 | 2.044，1.022 | 1.022，0.511 | B
放射線物理學 | 112-1 | 7 | 電子（electron）在軟組織中並無明顯布拉格峰，下列何者不是其原因？ | 質量太輕 | 帶電量太少 | 介質中有許多電子 | 易發生彈性碰撞 | B
放射線物理學 | 112-1 | 8 | 35 keV的光子，發生康普吞散射，其散射光子能量為多少 keV？（散射電子動能：16 keV，軌域束縛能：1.07 keV） | 17.93 | 20.07 | 33.93 | 52.07 | A
放射線物理學 | 112-1 | 9 | 診斷用 X 光成像系統，管電壓為 100 kVp，若要得到相同於 mAs加倍的光密度 X光片時，必須再提高多少 kVp？ | 15 | 30 | 5 | 45 | A
放射線物理學 | 112-1 | 10 | 鎢靶所產生的特性輻射中，下列何者可用於 KUB放射診斷？ | Kα | Lα | Mα | Nα | A
放射線物理學 | 112-1 | 11 | 熱發光劑量計的輝光曲線（glow curve）敘述的是那兩者之間的關係圖？ | 加熱溫度和釋出光量 | 晶體厚度和輻射能量 | 環境亮度和人體劑量 | 工作電壓和游離電子數 | A
放射線物理學 | 112-1 | 12 | 下列那一個參數可評估輻射偵檢器的能量解析度？ | 平均值（mean） | 標準差（SD） | 半高全寬（FWHM） | 變異係數（COV） | C
放射線物理學 | 112-1 | 13 | 操作條件為 110 kVp，80 mAs，其輻射曝露為 5 mGy a，若其他條件不變，僅改變成 20 mAs 時，其 X ray 輻射曝 露約為多少 mR？【mGy a : milligray in air】 | 200 | 125 | 16 | 2.5 | B
放射線物理學 | 112-1 | 14 | 以空氣體積 0.125cm3的游離腔量測劑量，當輸出劑量為 2 Gy 時，游離腔收集到的電荷量大約是多少 nC？【空 氣的密度為 0.001293 g/cm3， air=33.97 eV/ion pair】 | 10.5 | 9.5 | 7.8 | 4.8 | B
放射線物理學 | 112-1 | 15 | 一般關於克馬與劑量之敘述，下列何者錯誤？ | 克馬代表在介質中的能量轉移 | 吸收劑量代表在介質中的能量吸收 | 吸收劑量發生在介質中的一點 | 吸收劑量等於克馬與制動輻射之差值 | C
放射線物理學 | 112-1 | 16 | 依輻射醫療曝露品質保證標準規定 ，下列何者為數位乳房攝影品質保證必須每半年檢測的項目？ | 壓迫力測試 | 對比雜訊比測試 | 假體影像品質評估 | 重照片及廢片分析 | A
放射線物理學 | 112-1 | 17 | 下圖顯示之假體CT 影像無法用於下列何項評估？ | 水 CT值準確性（ CT number accuracy | 影像雜訊（image noise） | 空間距離準確性（ spatial distance accuracy) | 低對比解析度（low- contrast resolution) | D | 112-1-放物Q17.png
放射線物理學 | 112-1 | 18 | 關於放射診斷對比度細節曲線（ contrast-detail curve)的敘述,下列何者正確? | 是一種僅能描述攝影系統空間解析度的指標 | 當物體對比度低時， 可觀察到較小的物體 | 採用較大像素的數位攝影系統， 其對比度細節曲線會位在採用較小像素的系統下方 | 相同數位攝影系統，使用較低 mAs的對比度細節曲線會在使用較高 mAs 的上方 | D
放射線物理學 | 112-1 | 19 | 針對傳統二維乳房攝影檢查， 下列敘述何者正確 ①使用低 kVp 是為了增加光電效應 ②使用鎢、鉬、銠作 為陽極靶材質 ③使用過濾器（filter）是為了減少制動輻射，保留特性 X光 ④適合乳房攝影的X 光能量範 圍為 70～80 keV | ①②③ | ①②④ | ①③④ | ②③④ | A
放射線物理學 | 112-1 | 20 | 下列何者可用來評估 X光影像的空間解析度（spatial resolution）？ | 偵測量子效率（detective quantum efficiency） | 對比－解析曲線（contrast-detail curve） | 特性曲線（characteristic curve） | 調制轉換函數（modulation transfer function） | D
放射線物理學 | 112-1 | 21 | 全身照射（TBI）放射治療，其主要的目的為何？ | 增加免疫力 | 抑制免疫力 | 促進新陳代謝 | 減少新陳代謝 | B
放射線物理學 | 112-1 | 22 | 在放射治療多葉準直器（MLC）中，圓形葉片尾端（rounded leaf ends）的設計原因為何？ | 減少輻射半影區 | 減少因葉片位置的變化，對輻射半影區的影響 | 減少幾何半影區 | 減少因葉片位置的變化，對幾何半影區的影響 | D
放射線物理學 | 112-1 | 23 | 關於立體定位放射手術（SRS），其射束物理特性的敘述，下列何者正確？ | 測量結果與偵檢器空間解析度無關 | 測量結果不受偵檢器大小影響 | 測量結果不因射束能量而改變 | 缺乏帶電粒子平衡 | D
放射線物理學 | 112-1 | 24 | 臨床用電子射束在水假體中傳播時，常用下列何種概念來處理射束在不同深度的射束發散（beam divergence）？ | effective source | virtual source | nominal source | mechanical source | B
放射線物理學 | 112-1 | 25 | 臨床放射治療所記錄的劑量為下列何者？ | 克馬（kerma） | 吸收劑量（absorbed dose） | 侖琴（Roentgen） | 居里（Curie） | B
放射線物理學 | 112-1 | 26 | 核醫藥物之物理半衰期為 2 hr，生物半衰期為 6 hr，其有效半衰期之衰變常數（1/hr）為下列何者？ | 0.462 | 0.667 | 1.500 | 2.301 | A
放射線物理學 | 112-1 | 27 | 放射免疫計測中，樣本及背景在各 4分鐘內，分別測得 8000 與 2000 計數值，則此樣本的淨計數率和標準差為 多少（cpm）？ | 500 ± 25 | 1000 ± 50 | 1500 ± 25 | 6000 ± 50 | C
放射線物理學 | 112-1 | 28 | 關於核子醫學儀器所使用的準直儀，下列敘述何者錯誤？ | 高能準直儀比低能準直儀，能濾除更多之散射輻射 | 可限制射束入射偵檢器之角度 | 其材料為低密度壓克力，預防散射輻射產生 | 斜向式多孔準直儀（slant-hole）屬於平行孔排列的準直儀 | C
放射線物理學 | 112-1 | 29 | 將 8×10^7 Bq 的某核種置入病人體內，60 天後剩下多少 Bq？（物理半衰期 100 天，生物半衰期 25天） | 8×10^6 | 1×10^7 | 5×10^8 | 2×10^9 | B
放射線物理學 | 112-1 | 30 | 下列何者的衰變常數 λ（decay constant）數值最大？ | 11C | 13N | 15O | 18F | C
放射線物理學 | 112-1 | 31 | 超音波之M mode 影像，可提供下列那些資訊？①深度 ②反射係數 ③聲阻抗 ④回音強度 ⑤時間 | ①②⑤ | ①②③ | ①④⑤ | ②③④ | C
放射線物理學 | 112-1 | 32 | 增加超音波之總效長度（ensemble length），下列敘述何者錯誤？ | 改善都卜勒偏移測量之準確度 | 降低畫面更新率 | 減少對流場之靈敏度 | 使血管內血流顯色越完整 | C
放射線物理學 | 112-1 | 33 | 彩色都卜勒超音波影像中，下列何設定不會導致血管內顏色標記缺損？ | 高持續性（persistence） | 低色彩增益（gain） | 高壁濾波器（wall filter）閾值 | 低優先度（priority） | A
放射線物理學 | 112-1 | 34 | 下列何者為診斷性超音波的音波頻率波段？ | 20 Hz～20 kHz | 20 kHz～100 kHz | 100 kHz～1 MHz | 1 MHz～20 MHz | D
放射線物理學 | 112-1 | 35 | 心臟超音波使用氣泡懸浮液的顯影劑時，可能會誘發腎絲球微血管出血、局部細胞壞死的生物效應，最主要 原因為何？ | 顯影劑過敏 | 強烈回聲反射 | 空穴作用 | 熱能生物效應 | C
放射線物理學 | 112-1 | 36 | 關於 T2 權重磁振影像，應用於下列腦部病灶組織時，其影像亮度由大到小排序何者正確？①血鐵質 （hemosiderin） ②白質（white matter） ③水腫（edema） ④細胞內變性血紅素（intracellular methemoglobin） | ①②③④ | ③②④① | ①④②③ | ③①②④ | B
放射線物理學 | 112-1 | 37 | 關於擴散權重影像，下列敘述那些正確？①組織的表觀擴散係數（apparent diffusion coefficient）為決定擴散權 重影像對比的因素之一 ②表觀擴散係數可由調整擴散權重影像波序參數而改變 ③擴散權重影像波序中， 至少須包含兩個不同的 b值 ④ b值大小可由擴散梯度（diffusion gradient）之振幅、延續時間（duration）等參 數調控 ⑤擴散梯度使擴散質子再聚焦（refocusing） ⑥表觀擴散係數低的組織，在擴散權重影像訊號較低 | ①②⑥ | ①③④ | ③④⑤ | ②⑤⑥ | B
放射線物理學 | 112-1 | 38 | 在 MRI 自旋回波脈衝序列（spin echo pulse sequence）中，切片選擇梯度磁場（slice selection gradient）是在下列 那個時段開啟？ | 回波（echo）出現時 | 發射射頻電磁波（RF pulse）時 | 發射射頻電磁波（RF pulse）後與接收回波（echo）前 | 接收回波（echo）後與發射射頻電磁波（RF pulse）前 | B
放射線物理學 | 112-1 | 39 | 磁振造影中，下列何種方法不能解決反褶假影（aliasing artifact）？ | 使用較大的接收線圈（receiver coil） | 使用飽和脈衝（saturation pulses） | 增加照野大小（field of view, FOV） | 超量取樣（over-sampling） | A
放射線物理學 | 112-1 | 40 | 在磁振造影中，若固定照野（field of view, FOV）且影像矩陣大小（matrix size）增為 2 倍，而其它參數完全不 改變，則影像信雜比（signal-to-noise ratio, SNR）會如何改變？ | 變為 2 倍 | 變為根號 2倍 | 變為二分之一倍 | 變為根號二分之一倍 | D
放射線物理學 | 112-1 | 41 | 輻射的加權因數與下列何者有關？ | 參考人口 | 器官或組織的種類 | 器官或組織的大小 | 體外輻射場的種類與能量 | D
放射線物理學 | 112-1 | 42 | 年攝入限度（annual limit on intake）是指參考人在一年內攝入某一放射性核種而導致多少之約定有效劑量，或 任一組織或器官 500毫西弗之約定等價劑量兩者之較小值？ | 50 毫西弗 | 100毫西弗 | 150毫西弗 | 200毫西弗 | A
放射線物理學 | 112-1 | 43 | 依游離輻射防護安全標準，有關輻射之健康效應區分，下列何者錯誤？ | 確定效應不可能有劑量低限值 | 確定效應是指導致組織或器官之功能損傷而造成之效應 | 機率效應指致癌效應及遺傳效應 | 機率效應其發生之機率與劑量大小成正比 | A
放射線物理學 | 112-1 | 44 | 吸收劑量指單位質量物質接受輻射之平均能量，其國際制單位為： | 西弗（Sv） | 戈雷（Gy） | 雷得（rad） | 侖目（rem） | B
放射線物理學 | 112-1 | 45 | 某放射師在前 4 年的年有效劑量（mSv）分別為 10、5、10 及 20，則此人於第 5 年最多可接受有效劑量 （mSv）為何？ | 20 | 50 | 55 | 100 | B
放射線物理學 | 112-1 | 46 | 放射師工作穿著輻射防護衣時，佩戴劑量佩章於胸前衣著上的何處？ | 鉛衣內 | 鉛衣外 | 佩戴二個分別置於鉛衣內、外 | 鉛衣內、外均可 | A
放射線物理學 | 112-1 | 47 | 有一 X 光機於距離靶 1公尺地點之劑量率測得為 27 mSv/h，放射師在距離靶 3 公尺工作 10 分鐘後，可能接受 的劑量約為多少 mSv？ | 0.5 | 1 | 2 | 4 | A
放射線物理學 | 112-1 | 48 | 進入體內的90Sr放射性核種可能會經由下列方式排出，其中最重要的兩種方式為何？①呼氣 ②尿液 ③流汗 ④糞便 | ①③ | ②③ | ①④ | ②④ | D
放射線物理學 | 112-1 | 49 | 有關中子活化劑量計的敘述，下列何者錯誤？ | 其材料是使用易受中子活化的元素 | 活化後核種放出的加馬、貝他等能用以評估中子劑量 | 僅適於作意外事件中子劑量評估 | 其靈敏度甚高 | D
放射線物理學 | 112-1 | 50 | 關於環境輻射偵測使用的儀器、設置地點及偵測頻率的敘述，下列何者最適當？ | 熱發光劑量計法將儀器設置於環境定點，進行連續偵測 | 高壓游離腔偵檢器監測加馬輻射劑量，儀器不需設於定點，僅需持續將偵測結果送回控制中心 | 農產品、海產物的環境輻射為定期至周遭採樣，並就地偵測 | 熱發光劑量計具高靈敏度及高穩定度，適合做長期低劑量率的偵測 | D
放射線物理學 | 112-1 | 51 | 下列那些適用於連續偵測環境加馬輻射？ ①碘化鈉偵檢器 ②游離腔 ③熱發光劑量計 | 僅①② | 僅②③ | 僅①③ | ①②③ | A
放射線物理學 | 112-1 | 52 | 假設加權因子的訂定是該數值伴隨誤差的平方倒數，若甲為 30 ± 2.5，乙為 28 ± 2.3，丙為 27 ± 2.1，丁為 26 ±1.8,則何者的加權因子最大? | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | D
放射線物理學 | 112-1 | 53 | 使用半導體偵檢器時，偏壓應如何使用？ | 電池正極接半導體 P側，電池負極接半導體 N側，稱為順向偏壓 | 電池正極接半導體 P側，電池負極接半導體 N側，稱為逆向偏壓 | 電池正極接半導體 N側，電池負極接半導體 P側，稱為順向偏壓 | 電池正極接半導體 N側，電池負極接半導體 P側，稱為逆向偏壓 | D
放射線物理學 | 112-1 | 54 | N 型半導體中添加的雜質為何？ | 第三族元素 | 第四族元素 | 第五族元素 | 第六族元素 | C
放射線物理學 | 112-1 | 55 | 如下圖，1.74 keV能峰之能量解析度約為多少%？ | 6.2 | 12.1 | 14.6 | 3.0 | A | 112-1-放物Q55.png
放射線物理學 | 112-1 | 56 | 常使用的輻射充氣式偵檢器，包含下列那些：①游離腔 ②比例計數器 ③蓋革計數器 ④閃爍計數器 | ①②③④ | 僅①②③ | 僅①③④ | 僅②③ | B
放射線物理學 | 112-1 | 57 | 2 MeV的 X 光對原子序為82、原子量為 207.2 的鉛，其質量衰減係數為 4.606×10-2 cm2g-1，則原子衰減係數約為 多少 cm2/atom？ | 1.56×10^-23 | 1.56×10^-25 | 1.93×10^-23 | 1.93×10^-25 | A
放射線物理學 | 112-1 | 58 | 經光子衰減公式計算後得知 N=2500，但經實驗度量發現實際 N=5000，則增建因數（buildup factor）為多少？ | 1 | 1.5 | 2 | 3 | C
放射線物理學 | 112-1 | 59 | 光子輻射屏蔽計算中，增建因數（buildup factor）會隨著下列那些因素改變？①屏蔽材料 ②屏蔽厚度 ③光 子能量 ④光子通量率 | 僅①②③ | 僅②④ | 僅③④ | ①②③④ | A
放射線物理學 | 112-1 | 60 | 屏蔽 X 光與加馬射線最有效的材料，具有下列那些特色？ | 低原子序、低密度 | 低原子序、高密度 | 高原子序、低密度 | 高原子序、高密度 | D
放射線物理學 | 112-1 | 61 | 有一屏蔽設計使用 3 個半值層的鉛來阻擋活度 1 mCi 之60Co 射源，假設60Co 射源的強度增加為 4 mCi，則其屏 蔽設計應使用多少半值層的鉛才能達到類似的效果？ | 2 | 3 | 5 | 7 | C
放射線物理學 | 112-1 | 62 | 假想執行一個加馬射線增建因數的評估實驗，若材料的直線衰減係數為 0.5 cm-1，厚度為 2 cm，入射光子強度 為 X，實驗觀察射出光子強度約為 0.5X，則增建因數估計為： | 0.67 | 1.36 | 2.04 | 2.68 | B
放射線物理學 | 112-1 | 63 | 某一輻射從業人員意外遭受 1 Gy 的60Co γ-ray 及 1 Gy 的 5 MeV α粒子曝露，其總等價劑量（equivalent dose） 為若干 Sv？ | 2 | 6 | 11 | 21 | D
放射線物理學 | 112-1 | 64 | 下列輻射造成的染色體／染色質變異：重疊環狀（overlapping rings）、無中節（acentric）、分裂後期橋 （anaphase bridge），及對稱互換（symmetric translocation），何者屬於致死變異，且無論在 G1、G2期接受照 射皆可能發生？ | 重疊環狀（overlapping rings） | 無中節（acentric） | 分裂後期橋（anaphase bridge） | 對稱互換（symmetric translocation） | B
放射線物理學 | 112-1 | 65 | 當輻射意外發生時，可使用藥物減少可能攝入體內的放射性核種，下列何者無法達到此效果？ | 碘化鉀（錠劑） | 普魯士藍（膠囊） | DTPA | 絲胺酸蛋白酶抑制劑 | D
放射線物理學 | 112-1 | 66 | 由輻射導致的癌症屬於： | 確定效應 | 遺傳疾病 | 急性反應 | 機率效應 | D
放射線物理學 | 112-1 | 67 | 下列何者濃度增加後，無法減少由γ射線造成的輻射傷害？ | 維生素 E | 氧氣 | 含硫氫基化合物 | 半胱胺酸（cysteine） | B
放射線物理學 | 112-1 | 68 | 原子彈投下後，長崎與廣島地區居民懷胎的倖存者中，下列敘述何者正確？ | 嚴重智商遲緩的發生率於懷孕區間第 8～15 週，此區間受輻射曝露所出生的小孩亦可見到小頭症 （microcephaly） | 嚴重智商遲緩的發生率於懷孕區間第 6～15 週，此區間受輻射曝露所出生的小孩不會看到小頭症 （microcephaly） | 嚴重智商遲緩的發生率於懷孕區間第 12～18 週，此區間受輻射曝露所出生的小孩亦可見到小頭症 （microcephaly） | 嚴重智商遲緩的發生率於懷孕區間第 6～8 週，此區間受輻射曝露所出生的小孩不會看到小頭症 （microcephaly） | A
放射線物理學 | 112-1 | 69 | 下列何者不是核醫部門常見之輻射防護設施？ | 結構屏蔽 | 迷宮 | 防滲漏地板 | 抽氣設施 | B
放射線物理學 | 112-1 | 70 | 下圖描述不同的細胞存活曲線，下列何者為細胞系統對高劑量率輻射的反應？ | 曲線 A | 曲線 B | 曲線 A 與B 皆是 | 兩曲線皆與劑量率無關 | A | 112-1-放物Q70.png
放射線物理學 | 112-1 | 71 | 插入核反應器的控制棒（control rods）主要目的為何？ | 可將快中子變成熱中子，增加核分裂材料的核分裂反應速度 | 可急速增加核反應器的爐心溫度 | 可捕獲核分裂產生的中子，控制核分裂反應或讓核反應減緩 | 可用來增加核電廠電力的輸出效率 | C
放射線物理學 | 112-1 | 72 | 12 個半值層與 15個半值層的屏蔽比較，前者光子穿透率是後者的幾倍？ | 3 倍 | 8 倍 | 15 倍 | 100倍 | B
放射線物理學 | 112-1 | 73 | 在計數放射試樣的實驗過程中，如遇到計數率（counting rate）極低的試樣（如接近背景值），通常在計數時 應注意下列何者，以降低計數的誤差？ | 多計數幾次再取其最低値 | 多計數幾次再求其平均值 | 多計數幾次再取其最高値 | 將計數時間加長 | D
放射線物理學 | 112-1 | 74 | 放射線 X 光診斷部門之醫療人員，所接受到的輻射來源，大都來自以下何種效應？ | 光電效應 | 成對發生 | 康普吞效應 | 合調散射 | C
放射線物理學 | 112-1 | 75 | 依游離輻射防護管制收費標準，輻射安全證書遺失或毀損，申請補發者應繳納那些費用？ | 僅證照費 | 僅審查費 | 證照費及審查費 | 免繳納費用 | A
放射線物理學 | 112-1 | 76 | 某機構取得主管機關發給從事人員體外輻射劑量評定業務之認可證書，依人員輻射劑量評定機構認可及管理 辦法，該證書有效期限為幾年？ | 3 | 5 | 6 | 10 | A
放射線物理學 | 112-1 | 77 | 依輻射醫療曝露品質保證標準，電腦斷層治療機（Tomotherapy）應實施之校驗項目與結果或誤差容許值，下 列何者正確？ | 可動雷射之原始位置（Home Position for Moveable Lasers）、一毫米以下 | 旋轉臂及治療床同步性（Gantry and Couch Synchrony）、一毫米以下 | 治療床前進後退位置準確性（Longitudinal Motion of Couch）、二毫米以下 | 多葉式準直儀旋轉中心之扭曲測試（MLC Center-of-rotation Twist Test）、一點五毫米及零點五度以下 | D
放射線物理學 | 112-1 | 78 | 某醫院設置 2 部電腦斷層掃描儀，並置專業人員實施電腦斷層掃描儀醫療曝露品質保證計畫，依輻射醫療曝 露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法，下列敘述何者正確？ | 該院應置專業人員至少二人 | 執行每日品保項目之專業人員每年應接受八小時以上之電腦斷層掃描醫療曝露品質保證教育訓練，並留存紀 錄備查 | 執行年度品保項目之專業人員每年應接受十六小時以上之電腦斷層掃描醫療曝露品質保證教育訓練，並留存 紀錄備查 | 執行年度品保項目之專業人員每年應獨立完成一次以上之電腦斷層掃描醫療曝露年度品保實作，並留存紀錄 備查 | D
放射線物理學 | 112-1 | 79 | 某醫院籌設質子射線能量為 230 MeV 之質子治療中心，該院為取得運轉人員證書，規劃於試運轉期間，辦理 設施運轉及設施運轉操作實務訓練，並由 3位員工分別為甲（僅取得 18小時輻射防護訓練證明）、乙（僅取 得輻射安全證書）及丙（僅具備醫事放射師執業執照）參加訓練。依高強度輻射設施種類及運轉人員管理辦 法，下列敘述何者正確？ | 設施運轉訓練之時數不得少於六十小時 | 設施運轉操作實務訓練之時數不得少於一百六十小時 | 甲、乙及丙三人於完成訓練後，可經由醫院向主管機關申請運轉人員證書 | 運轉訓練及運轉操作實務訓練應於主管機關審核通過後一年內完成，必要時，得延長六個月 | B
放射線物理學 | 112-1 | 80 | 某藥廠運送18FDG 注射液到鄰近某醫院，該批注射液之總活度為 2 Ci；依放射性物質安全運送規則，經屏蔽容 器包裝後，則該包件應符合下列何種之規定？（18F之 A 2值為 0.6 TBq） | 微量包件 | 第二型工業包件 | 第三型工業包件 | 甲型包件 | D
放射線物理學 | 112-2 | 1 | 關於 α發射（ alpha emission ），下列敘述何者錯誤？ | 質量數較大且中子與質子比值較低之元素較容易發生 | α粒子是由 2個質子與 2 個中子組成，穿透能力較小 | α粒子必須帶有足夠能量以穿隧庫倫障蔽（ Coulomb barrier ） | α粒子能量約為數個 keV ，能量源自於放射前後元素之質量下降 | D
放射線物理學 | 112-2 | 2 | 關於天然放射性核種的敘述，下列何者錯誤？ | 鈾系列（ uranium series ）的放射性衰變源自於238U | 高原子序的天然放射性核種均為純 α 蛻變 | 自然界中原子序大於鉛者的重元素多具有放射活性，除了209Bi例外 | 釷系列（ thorium series ）的放射性衰變源自於232Th | B
放射線物理學 | 112-2 | 3 | 某一226Ra（ t1/2 = 1600 y）核種其質量為 40 mg ，約需經多少天，其子核222Rn（ t1/2 = 3.8 d）的活度才能達到 10 mCi？ | 0.159 | 1.59 | 15.9 | 159 | B
放射線物理學 | 112-2 | 4 | 一細胞培養皿含有 106個細胞，細胞呈指數成長，其加倍時間為 4 小時，則一天後細胞數為何？ | 1.6×10^7 | 3.2×10^7 | 6.4×10^7 | 1.28×10^8 | C
放射線物理學 | 112-2 | 5 | 將活度 A的射源（原子序為 Z ，半衰期為 T1/2）永久插植在病人體內，則其發射輻射（ emitted radiation ）為多 少？ | 0.693A×T1/2 | 1.44A×T1/2 | 0.693A×Z/T1/2 | 1.44A×Z/T1/2 | B
放射線物理學 | 112-2 | 6 | 當介質為肌肉時， 10 MeV 光子的fmed ＝0.936 cGy/R，若在空氣中 10 MeV 光子的質量能量吸收係數為 0.0145 cm2/g，則在肌肉中 10 MeV 光子的質量能量吸收係數約為多少 cm2/g？【已知空氣的 =33.97 eV/lp 】 | 0.0119 | 0.0136 | 0.0155 | 0.1239 | C
放射線物理學 | 112-2 | 7 | 一個 50 MeV光子和水產生作用，最主要的作用為下列何者？ | 光電效應 | 康普吞效應 | 成對發生 | 瑞利散射 | C
放射線物理學 | 112-2 | 8 | 質子治療時，若質子於軟組織中之質量阻擋本領（ mass stopping power ）為 Sρ，則軟組織之吸收劑量為 Sρ與下 列何者之乘積？ | 通量（ fluence, Φ） | 能量通量（ energy fluence, Ψ ） | 通量率（ fluence rate, φ ） | 能量通量率（ energy fluence rate, ψ ） | A
放射線物理學 | 112-2 | 9 | 關於放射診斷 X光發射能譜，下列敘述何者錯誤？ | 越往左側的能譜 X 光射束品質越高 | 所有發射出的 X光數量等於 X 光發射能譜曲線下的面積 | 能譜曲線下的面積越大，表示 X 光的數量越高 | X光能譜中的制動輻射是連續能譜 | A
放射線物理學 | 112-2 | 10 | 診斷用 X光機附加濾片（ filter ），其主要目的為下列何者？ | 除去低能量光子 | 產生高能量制動輻射 | 產生特性 X光 | 產生奧杰電子（ Auger electron ） | A
放射線物理學 | 112-2 | 11 | 下列那一個物質較常作為熱發光劑量計（ thermoluminescent dosimeter, TLD ）中的晶體材質？ | HgI2 | LiF | NaI | BGO | B
放射線物理學 | 112-2 | 12 | 測量高能 γ-ray時，高純度鍺偵檢器（ HPGe ）和矽（鋰）偵檢器的工作溫度下列何者正確？ | 兩者都可在室溫下工作 | 兩者都應在液態氮溫度下工作 | HPGe可在室溫下工作，矽（鋰）偵檢器應在液態氮溫度下工作 | HPGe應在液態氮溫度下工作，矽（鋰）偵檢器可在室溫下工作 | D
放射線物理學 | 112-2 | 13 | 進行 PA projection胸部 X 光片檢查，管球有效焦斑為 1.2 mm ， SID 為 180 cm ， OID 為 14 cm ，則產生的焦斑模糊 （focal spot blur）約為多少 mm ？ | 0.093 | 0.101 | 8.400 | 14.229 | B
放射線物理學 | 112-2 | 14 | 為了使游離腔能測量較高的輻射能量，下列方式何者最適當？ | 增加帽套厚度 | 使用有效原子序較高的管壁材料 | 增加電極電壓 | 改變電極極性 | A
放射線物理學 | 112-2 | 15 | 能量為 1 MeV的光子照射在人體肌肉上（ μ/ρ = 0.0219 cm2/g），其通量為 10^10 photons/cm2，平均能量轉移（ ）為 0.73 MeV，其克馬（ kerma ）約為多少 Gy ？ | 1.60×108 | 0.026 | 2.56×10-5 | 0.73 | B
放射線物理學 | 112-2 | 16 | 典型介入性檢查的 X 光管規格，下列焦斑何者最正確？ | 1.0 mm / 0.3 mm | 0.3 mm / 0.1 mm | 0.5 mm / 0.3 mm | 0.1 mm / 0.05 mm | A
放射線物理學 | 112-2 | 17 | 下圖顯示之假體 CT 影像無法用於下列何項評估？ | 切層厚度（ slice thickness ） | 影像均勻性（ image uniformity ） | CT值線性度（ CT number linearity ） | CT值準確性（ CT number accuracy ） | B | 112-2-放物Q17.png
放射線物理學 | 112-2 | 18 | 放射診斷攝影增感屏的反應速度，較不受下列何因子影響？ | 磷光質的組成元素性質 | 磷光質層的厚度與濃度 | 有無反射層 | 增感屏與病患的距離 | D
放射線物理學 | 112-2 | 19 | 關於放射診斷鉛柵比（ grid ratio ）的敘述，下列何者正確？ | 鉛柵比為柵條（ grid strip ）寬度除以鉛柵高度 | 較高的鉛柵比減少散射輻射的能力較佳 | 較高的鉛柵比可有效降低病患接受之輻射 | 使用高 kVp的 X射線時，應使用較低之鉛柵比 | B
放射線物理學 | 112-2 | 20 | 腹部影像之參數為 85 kVp 、 400 mA 、 100 ms ，當縮短曝光時間為 50 ms ，欲維持同樣影像品質的情況下，應如 何設定參數？ | 85 kVp、 800 mA | 85 kVp、 200 mA | 65 kVp、 800 mA | 65 kVp、 200 mA | A
放射線物理學 | 112-2 | 21 | 數位放射診斷攝影系統，其可解析之空間頻率（ spatial frequency ）為 7.0 lp/mm ，則該系統可解析之最小物體 大小為何？ | 71.4 μm | 285.7 μm | 71.4 mm | 285.7 mm | A
放射線物理學 | 112-2 | 22 | 使用電子射束治療時，若治療目標深度達到 3.5 cm ，而且處方劑量給予在深度劑量 90% 的位置，在不使用填充 物（ bolus）的情況下，則最適合的電子射束能量為多少 MeV ？ | 9 | 12 | 18 | 20 | B
放射線物理學 | 112-2 | 23 | 下列何種劑量計，不適合用於放射治療小於一公分照野劑量的量測？ | film | diode detector | thermoluminescent dosimeter | Farmer type ion chamber | D
放射線物理學 | 112-2 | 24 | 在立體定位放射手術／治療（ SRS/SRT ）中，整體治療的空間準確度應小於多少 mm ？ | 1 | 3 | 5 | 7 | A
放射線物理學 | 112-2 | 25 | 臨床電子射束通過物質密度變化大的區域時（如擋塊邊緣）常造成劑量冷熱區，下列敘述何者正確？ | 在高密度物質下方形成劑量熱區 | 在低密度物質下方形成劑量冷區 | 主要由電子散射擾動造成 | 主要由射束衰減差異造成 | C
放射線物理學 | 112-2 | 26 | 利用電腦斷層影像進行 SPECT 或 PET 的衰減校正時，主要從電腦斷層影像獲取那種資訊？ | linear attenuation coefficient | CT dose index | effective atomic number | photon transmission energy | A
放射線物理學 | 112-2 | 27 | 使用孳生器（ radionuclide generators ）產生核種來進行核醫藥物標誌，下列何者不是孳生器母核種？ | 68Ga | 62Zn | 99Mo | 82Sr | A
放射線物理學 | 112-2 | 28 | 下列何者為正電子（ β+）射程最小的放射核種？ | 13N | 15O | 18F | 82Rb | C
放射線物理學 | 112-2 | 29 | 光子能量為 364 keV ，經過 10 cm 軟組織後，其穿透因子（ transmission factor ）約為多少 % ？（ HVL in water =6.3 cm,TVL in lead = 7.7 mm) | 22.1 | 33.3 | 50.0 | 63.4 | B
放射線物理學 | 112-2 | 30 | 核醫閃爍攝影機造影系統組成元件中，下列何者須接上高壓電源（ high-voltage power supply ）？ | 準直儀 | 閃爍晶體 | 脈高分析儀 | 光電倍增管 | D
放射線物理學 | 112-2 | 31 | 超音波成像中，壓電材料接收回波訊號的幾何範圍，等同於下列何者？ | 超音波探頭深度 | 超音波音束寬度 | 壓電晶體單元寬度 | 壓電晶體組寬度 | B
放射線物理學 | 112-2 | 32 | 下列何種超音波之頻譜分析，最適合用於量測瓣膜狹窄處的最高血流流速？ | 彩色都卜勒（ color Doppler ） | 連續都卜勒（ continuous-wave Doppler ） | 脈衝都卜勒（ pulsed Doppler ） | 功率都卜勒（ power Doppler ） | B
放射線物理學 | 112-2 | 33 | 一般醫用檢查之超音波，其聲波壓力輸出，由高至低的排序為何？① B mode ② M mode ③脈衝頻譜都卜勒 （pulsed spectral Doppler ） | ① ② ③ | ② ③ ① | ③ ② ① | ③ ① ② | C
放射線物理學 | 112-2 | 34 | 超音波在介質行進時的音波傳遞速度，下列 4 種組織材質，由快至慢之排列順序為何？①肌肉 ②水 ③脂 肪 ④肺 | ① ③ ② ④ | ② ③ ④ ① | ③ ④ ① ② | ④ ② ③ ① | A
放射線物理學 | 112-2 | 35 | 下列何項物理參數與超音波成像表現無關？ | 軸向解析度（ axial resolution ） | 橫向解析度（ lateral resolution ） | 等距方位解析度（ azimuthal resolution ） | 能量解析度（ energy resolution ） | D
放射線物理學 | 112-2 | 36 | 在快速自旋回訊（ fast spin echo ）磁振造影中的 ETL （ echo train length ），其涵義為何？ | 在一個 TR內，每一次 90 度 RF 激發後，可得到 k-space 的點數 | 在一個 TR內，每一次 90 度 RF 激發後， 180 度 RF 激發的次數 | 在一個 TR內， RF 激發的角度 | 在一個 TR內，可得到的切面張數 | B
放射線物理學 | 112-2 | 37 | 複合訊號經過傅立葉轉換後之頻譜，下列敘述何者正確？ | 在ω與 2ω位置，各得一組吸收峰（ spike ），兩組吸收峰的振幅大小（ magnitude ）一樣 | 在ω與 1/2ω位置，各得一組吸收峰，兩組吸收峰的振幅大小一樣 | 在ω與 1/2ω位置，各得一組吸收峰，且 1/2ω 位置之吸收峰的振幅大小為 ω 位置之吸收峰的 2 倍 | 在ω與 2ω位置，各得一組吸收峰，且 2ω 位置之吸收峰的振幅大小為 ω 位置之吸收峰的 2 倍 | D | 112-2-放物Q37.png
放射線物理學 | 112-2 | 38 | 有關磁振造影中的 fractional echo sequence 敘述，下列何者錯誤？ | 又可稱為 partial echo 或 half echo sequence | 在頻率編碼（ frequency encoding ）時減少約一半的信號取樣 | 可以縮短 echo time （ TE ） | 可以縮短掃描時間 | D
放射線物理學 | 112-2 | 39 | 在快速磁振造影中，若要將一個 multi-echo sequence 改編為 fast spin-echo sequence ，最需調整下列何者？ | 射頻激發（ RF excitation ） | 頻率編碼（ frequency encoding ） | 相位編碼（ phase encoding ） | 切面選擇編碼（ slice selection encoding ） | C
放射線物理學 | 112-2 | 40 | 有關化學位移假影（ chemical shift artifact ）的敘述，下列那些正確？①傳統梯度回訊（ gradient echo ）造影 下，沿著頻率編碼（ frequency encoding ）方向產生 ②傳統梯度回訊造影下，沿著相位編碼（ phase encoding）方向產生 ③面回訊造影（ echo planar imaging, EPI ）下，沿著頻率編碼方向產生 ④面回訊造影 （echo planar imaging, EPI ）下，沿著相位編碼方向產生 | ① ③ | ① ④ | ② ③ | ② ④ | B
放射線物理學 | 112-2 | 41 | 動物組織或屍體每公克含3H或14C之活度少於多少活度者，其廢棄不適用游離輻射防護安全標準之規定？ | 1.85×10^11貝克 | 3.7×10^10貝克 | 1.85×10^3貝克 | 3.7×10^5貝克 | C
放射線物理學 | 112-2 | 42 | 在人體組織等效球的質量組成中，下列何者正確？ | 氧占 76.2% | 碳占 2.6% | 氮占 11.1% | 鐵占 10.1% | A
放射線物理學 | 112-2 | 43 | 依游離輻射防護法，背景輻射包含下列那些之游離輻射？①宇宙射線 ②天然存在於地殼之天然放射性物質 釋出之游離輻射 ③一般人體組織中所含天然放射性物質釋出之游離輻射 ④因核子試爆或其他原因而造成 含放射性物質之非全球落塵釋出之游離輻射 | ① ② ④ | ① ② ③ | 僅②③ | ③ ④ | B
放射線物理學 | 112-2 | 44 | 空氣克馬（ air kerma ）之 k 為： | Klein | kind | kinetic | known | C
放射線物理學 | 112-2 | 45 | 下列何者不適合利用糞便進行分析？ | 90Sr | 226Ra | 239Pu | 210Po | D
放射線物理學 | 112-2 | 46 | 利用18F-FDG進行正子造影時，下列何種器官累積的吸收劑量最高 ? | 腦 | 心臟 | 腎臟 | 膀胱 | #
放射線物理學 | 112-2 | 47 | 員工的性腺（ WT = 0.20）及乳腺（ WT = 0.05）分別接受到 20 及 10 毫西弗的等價劑量，但是其餘器官未受曝 露，則此員工共接受多少毫西弗有效劑量？ | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 30 | B
放射線物理學 | 112-2 | 48 | 下列那一項措施能讓輻射工作人員曝露劑量下降最多？ | 增加一個什一值層（ TVL ）厚度的屏蔽厚度 | 等輻射源活度經過二個半衰期（ half-life ）衰減 | 工作人員至點射源的距離增為 2 倍 | 將工作曝露時間縮短為原來的 1/4 | A
放射線物理學 | 112-2 | 49 | 下列何種生物劑量計用以評估輻射劑量，是目前最靈敏且應用最廣泛的？ | 染色體變異分析 | 血球數目的測定 | 尿樣分析 | 糞便試樣分析 | A
放射線物理學 | 112-2 | 50 | 下圖最有可能是下列那種劑量計的能量依存性（ energy dependence ）？ | 膠片佩章劑量計對 X 光的能量依存性 | 熱發光劑量計對 X 光的能量依存性 | 中子劑量計對 X光的能量依存性 | 放射光發光玻璃劑量計對 X 光的能量依存性 | A | 112-2-放物Q50.png
放射線物理學 | 112-2 | 51 | 下列何者不屬於全國性環測的主要對象？ | 天然放射性物質 | 全國性消費食品的污染 | 全國巡迴交通工具及人員 | 放射性落塵 | C
放射線物理學 | 112-2 | 52 | 下列那個環境輻射偵檢器不可用於度量環境加馬輻射？ | 碘化鈉偵檢器 | 氣泡式偵檢器 | 高純度鍺偵檢器 | 充氣式偵檢器 | B
放射線物理學 | 112-2 | 53 | 下列何者不能在室溫下操作，必須以液態氮冷卻？ | 二極體偵檢器 | 閃爍偵檢器 | 蓋革計數器 | 高純度鍺偵檢器 | D
放射線物理學 | 112-2 | 54 | 最適合量測光子能譜的固態偵檢器是： | diffused junction detectors | surface barrier detectors | fully depleted detectors | HPGe detectors | D
放射線物理學 | 112-2 | 55 | 帶電粒子與氣體分子起游離作用，產生離子對，經訊號收集處理後再顯現出度量值，此為何種輻射度量儀 器？ | 充氣式偵檢器 | 閃爍偵檢器 | 固態偵檢器 | 被動式偵檢器 | A
放射線物理學 | 112-2 | 56 | 充氣式偵檢器的脈衝形狀，時間常數 RC （ T ）於何種狀態下，可使個別脈衝被分開並計數？ | T趨近無窮大（ ∞） | T＞離子收集時間 | T＜離子收集時間 | T＝離子收集時間 | C
放射線物理學 | 112-2 | 57 | 為使 6 MV的高能 X 光射束衰減至原來強度的 2% ，則約需要幾個什一值層（ TVL ）的屏蔽？ | 1.20 | 1.35 | 1.55 | 1.70 | D
放射線物理學 | 112-2 | 58 | 137Cs的曝露率常數為 3.3 R‧cm2/h‧mCi，欲將離 50 mCi 射源 10 公分處的曝露率降至 0.20625 R/h ，則需加多少公 分的鉛？（鉛對137Cs的半值層為 0.7公分） | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | B
放射線物理學 | 112-2 | 59 | 中子是不帶電粒子，下列何者不是中子與物質作用的主要機制？ | 成對發生 | 中子捕獲 | 彈性碰撞 | 非彈性碰撞 | A
放射線物理學 | 112-2 | 60 | 60Co的衰變會放出兩個加馬射線（ 1.17 及 1.33 MeV ），其在鉛的半值層約為 1.25 cm ，若使用 5 cm 鉛來屏蔽 60Co射源，大約有多少比率的60Co加馬射線會被阻擋下來？ | 6% | 25% | 75% | 94% | D
放射線物理學 | 112-2 | 61 | 增建因數常應用於加馬射線的屏蔽計算，請問增建因數與下列何者無關？ | 加馬射線的能量 | 加馬射線的通量率 | 屏蔽物質的厚度 | 屏蔽物質的原子序 | B
放射線物理學 | 112-2 | 62 | 能量為 1 MeV的光子在鉛屏蔽的直線衰減係數約為 0.15 cm-1，則半值層（ HVL ）厚度約為多少 cm ？ | 2.2 | 4.6 | 6.6 | 15.4 | B
放射線物理學 | 112-2 | 63 | Bergonie與 Tribondeau 定律是關於輻射敏感度的定律，下列敘述何者錯誤？ | 幹細胞具有高輻射敏感度 | 代謝能力旺盛的細胞具有高輻射敏感度 | 成熟的組織與器官具有高輻射敏感度 | 高增殖率的組織具有高輻射敏感度 | C
放射線物理學 | 112-2 | 64 | 關於輻射致癌的敘述，下列何者錯誤？ | 致癌風險與輻射劑量成正比 | 兒童致癌風險高於中年成人 | 女性致癌風險高於男性 | 輻射從業人員致癌風險高於一般大眾 | D
放射線物理學 | 112-2 | 65 | 下列何者不是利用淋巴球進行染色體變異分析的優點？ | 淋巴球容易經由抽血取得 | 淋巴球壽命長，可供分析的時間較久 | 大部分淋巴球處於 M 期，對輻射較敏感 | 淋巴球隨血液全身循環，對身體各部位曝露皆能記錄 | C
放射線物理學 | 112-2 | 66 | 當全身急性曝露劑量為 3 ～ 4 Gy 時，下列何者為最適當的治療方式？ | 給與抗生素 | 給與細胞激素（ cytokine ） | 進行紅血球輸血 | 進行骨髓移植 | A
放射線物理學 | 112-2 | 67 | 游離輻射所造成的遺傳傷害主要來自下列何者？ | 紅骨髓被破壞 | 基因突變與染色體的變異 | 紅血球數目減少 | 細胞之粒線體被破壞 | B
放射線物理學 | 112-2 | 68 | 以哺乳動物而言， X 射線（或加馬射線）照射到人體後所產生的下列項目中，何者對 DNA 的傷害最大？ | H2O | H‧ | OH‧ | O‧ | C
放射線物理學 | 112-2 | 69 | 依據「輻射工作人員體外劑量評定技術規範」，放射部門放射師眼球等效劑量之年劑量限度為深部等效劑量 年劑量限度的幾倍？ | 0.4 | 2 | 3 | 4 | C
放射線物理學 | 112-2 | 70 | 輻射引起的急性效應中，下列何者低限劑量最高？ | 皮膚紅腫 | 消化道潰瘍 | 紅骨髓死亡 | 神經細胞死亡 | D
放射線物理學 | 112-2 | 71 | 游離輻射與白內障的形成有關，下列敘述何者錯誤？ | 白內障有低限劑量 | 中子比光子更有效地產生白內障 | 白內障效應與年齡相關 | 白內障為急性效應 | D
放射線物理學 | 112-2 | 72 | 氟化鋰熱發光劑量計加熱計讀時，會產生輝光曲線（ glow curve ），此曲線下的面積可用來評估下列何者？ | 入射輻射的加馬能量大小 | 輻射的種類有多少種 | 人員所受輻射劑量多寡 | 阿伐粒子或貝他粒子的能量 | C
放射線物理學 | 112-2 | 73 | 若測量放射樣品需測至 2% 精確度誤差，其信賴區間（可信水平）為 95% ，則至少需收集該樣品之計數為多 少？ | 2500 | 6000 | 10000 | 40000 | C
放射線物理學 | 112-2 | 74 | 通常純貝他射源使用低原子序之材質作為輻射防護之內包裝屏蔽的原因為何？ | 比較輕巧方便 | 電子的射程很短 | 產生較少的擾動 | 減少產生制動輻射 | D
放射線物理學 | 112-2 | 75 | 依放射性物質安全運送規則，低比活度物質區分為 X 類，表面污染物體區分為 Y 類。其中 X 、 Y 分別為多少？ | 2、2 | 2、3 | 3、2 | 3、3 | C
放射線物理學 | 112-2 | 76 | 甲醫院有一部Ｘ光機擬轉讓給乙醫院，並委託丙公司代為遷移及安裝該 X 光機，依放射性物質與可發生游離 輻射設備及其輻射作業管理辦法，何者應填具申請書，向主管機關申請審查？ | 僅甲及乙共同填具 | 僅乙及丙共同填具 | 僅甲及丙共同填具 | 甲、乙及丙共同填具 | A
放射線物理學 | 112-2 | 77 | 醫院將含放射性物質之廢水排入污水下水道，依游離輻射防護安全標準規定，下列那些正確？①放射性物質 須為可溶於水中者 ②含放射性物質廢水排入污水下水道之限制規定，於經同位素醫療病人之排泄物不適用 之 ③每年排入污水下水道之碘一三一之總活度不得超過 1.85 ×10^11貝克，氟十八之總活度不得超過3.7 ×10^10 貝克,其他放射性物質之活度總和不得超過 3.7×10^10 貝克 | 僅[1][2] | 僅[2][3] | 僅[1][3] | [1][2][3] | A
放射線物理學 | 112-2 | 78 | 甲為工程師且僅領有主管機關核發之輻射安全證書，其工作為執行可發生游離輻射設備之功能測試及維護保 養，甲因故未於證書有效期間內辦理換發，甲於重新取得輻射安全證書前，依放射性物質或可發生游離輻射 設備操作人員管理辦法，其操作資格何者正確？ | 僅能操作許可類設備 | 僅能操作登記備查類設備 | 許可類及登記備查類設備都可操作 | 許可類及登記備查類設備都不能操作 | B
放射線物理學 | 112-2 | 79 | 聯合國原子輻射效應科學委員會的英文名稱簡寫為： | NCRP | UNSCEAR | IRPA | NRPB | B
放射線物理學 | 112-2 | 80 | 依據放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法規定，高強度輻射設施之安裝或改裝，應自核 准安裝或改裝之日起Ｘ年內完成。未於期限內完成者，得於期滿前Ｙ個月向主管機關申請展延。其中Ｘ、Ｙ 分別為多少？ | 3、2 | 2、2 | 3、1 | 2、1 | D
放射線物理學 | 113-1 | 1 | 14C的半衰期為5700年，其衰變常數（decay constant）為多少year-1？ | 1.21×10^-4 | 3.95×10^3 | 8.65 | 1.75×10^-4 | A
放射線物理學 | 113-1 | 2 | 關於序列型放射性衰變（serial radioactive decay）的敘述，下列何者錯誤？ | 當母核種的半衰期遠大於子核種的半衰期，可達到長期平衡（secular equilibrium） | 當母核種的半衰期微幅大於子核種的半衰期，可達到暫時平衡（transient equilibrium） | 當母核種的半衰期小於子核種的半衰期，將無法達到平衡狀態 | 當母核種的半衰期為子核種半衰期的一半時，可達到暫時平衡 | D
放射線物理學 | 113-1 | 3 | A1核種與A2核種的半衰期分別為8.05及14.3天，其初始活度分別為A10與A20，已知經過24.4天後兩核種活度相 等，則其初始活度比（A10/A20）約為多少？ | 1.5 | 2.5 | 15 | 25 | B
放射線物理學 | 113-1 | 4 | 226Ra行α衰變時，釋出的總能量（ΔQ）為多少MeV？【226Ra原子質量：226.0254 amu、222Rn原子質量：222.0175 amu、α粒子質量:4.0026 amu】 | 4.010 | 4.936 | 5.492 | 5.635 | B
放射線物理學 | 113-1 | 5 | 關於內轉換的敘述，下列那些正確？①有內轉換電子釋出 ②原子處於激發態會發生 ③可能產生特性輻射 | 僅①③ | 僅②③ | 僅①② | ①②③ | D
放射線物理學 | 113-1 | 6 | 當電子能量為1～10 MeV，其與介質作用之敘述，下列何者正確？ | 碰撞阻擋本領隨介質原子序上升而上升 | 碰撞阻擋本領不隨介質原子序變化 | 輻射阻擋本領隨介質原子序上升而上升 | 輻射阻擋本領不隨介質原子序變化 | C
放射線物理學 | 113-1 | 7 | 關於康普吞散射的敘述，下列何者錯誤？ | 康普吞散射最可能發生於外層軌道電子 | 當光子能量由1 MeV增加至2 MeV時，康普吞散射發生機率會減少 | 當作用物質的原子序增加，康普吞散射會成比例增加 | 當作用物質的電子密度增加，康普吞散射會成比例增加 | C
放射線物理學 | 113-1 | 8 | 進行X光攝影，距離X光管1公尺與3公尺處之輻射曝露比值為何？ | 1：3 | 3：1 | 4：1 | 9：1 | D
放射線物理學 | 113-1 | 9 | 關於放射診斷X光的敘述，下列何者正確？ | 在診斷用的X光能量範圍，熱會隨著 kVp增加而增加 | 大約1%發射電子的動能用來產生熱 | X光管電流提高，熱的產生會減少 | 大部分發射電子的動能會與靶原子核產生熱能 | A
放射線物理學 | 113-1 | 10 | 操作條件為100 kVp、10 mAs之鎢靶X光管，下列敘述何者錯誤？ | 其輸出能譜包括制動輻射及特性輻射 | 制動輻射能量是屬連續式能譜 | 其輸出能譜包括50 keV的特性輻射 | 制動輻射的產量多於特性輻射 | C
放射線物理學 | 113-1 | 11 | 一游離腔之腔壁材料為鋁，腔中空氣的體積10 cm3，空氣對腔壁的質量阻擋本領比為 0.77。今將游離腔置 入光子輻射場中，測得108個離子對（ion pairs），依Bragg-Gray原理，則腔壁吸收劑量約為多少mGy？ 【已知空氣的W＝33.97 eV/ip，ρ＝0.001293 g/cm3】 | 0.032 | 0.055 | 0.042 | 0.069 | B
放射線物理學 | 113-1 | 12 | 關於AAPM TG-51議定書所使用的光子射質轉換因子kQ，下列敘述何者正確？ | 用於將60Co射束的空氣克馬校正因子轉換成射質為Q之射束的水吸收劑量校正因子 | 加速器能量的kQ值必須經由量測射束品質指標TPR20,10得到 | 若用於量測60Co射束的水吸收劑量，kQ值為1 | 對於相同的加速器輸出能量，不同游離腔的kQ值都相同 | C
放射線物理學 | 113-1 | 13 | 絕對游離腔（absolute ionization chamber）腔壁厚度與電子在其內的射程之大小關係為何？ | 腔壁厚度大於電子射程 | 腔壁厚度等於電子射程 | 腔壁厚度小於電子射程 | 無限制 | A
放射線物理學 | 113-1 | 14 | 10 MeV的單能光子照射軟組織，其平均能量轉移及平均能量吸收分別為7.32 MeV及7.07 MeV，試算其制動輻 射分率約為多少？ | 6.84% | 0.684% | 3.42% | 0.342% | C
放射線物理學 | 113-1 | 15 | 能量通量率（energy fluence rate）之定義為： | 光子數 / 面積 | 能量 / 面積 | 光子數 / (面積×時間) | 能量 / (面積×時間) | D
放射線物理學 | 113-1 | 16 | 若CT成像系統每公分所能呈現的最高線對數為10 lp/cm，其空間解析度為多少mm？ | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | A
放射線物理學 | 113-1 | 17 | 關於放射攝影軟片洗片的敘述，下列何者錯誤？ | 潛像之所以無法用肉眼看見，是因為僅有少數的銀金屬顆粒形成 | 洗片處理順序為顯影、定影、沖洗與乾燥 | 定影步驟是為了將潛像轉變為可見之影像，可增加銀金屬數量 | 相較於過多或過少顯影，適度顯影能讓最終影像有最大對比度 | C
放射線物理學 | 113-1 | 18 | 下列何者常規醫學影像系統的空間解析度最佳？ | 電腦斷層攝影 | 透視攝影 | 數位X光攝影 | 乳房攝影 | D
放射線物理學 | 113-1 | 19 | 利用線擴散函數（line spread function）評估下列造影儀之影像品質，何者半高全寬（FWHM）最小？ | 電腦放射攝影術（CR） | 非結晶矽（a-Si）DR | 電荷耦合元件（CCD）DR | 非結晶硒（a-Se）DR | D
放射線物理學 | 113-1 | 20 | 有一電腦斷層攝影影像系統的動態範圍為12位元（bits），此系統能呈現多少個灰階程度？ | 12 | 256 | 1024 | 4096 | D
放射線物理學 | 113-1 | 21 | TBI放射治療中，使用補償器的目的是為了讓劑量沿體軸均勻性至少達到多少%？ | ±15 | ±20 | ±5 | ±10 | D
放射線物理學 | 113-1 | 22 | 在全身照射（TBI）放射治療中，beam spoiler的作用為何？ | 增加皮膚劑量 | 減少皮膚劑量 | 增加骨髓劑量 | 減少骨髓劑量 | A
放射線物理學 | 113-1 | 23 | 在3DCRT中，從那個視角最易觀察擋塊（block）是否順形？ | sagittal view | coronal view | transverse view | beam' s eye view | D
放射線物理學 | 113-1 | 24 | 有關放射治療高能光子射束，造成表面劑量（surface dose）的主要來源，為下列何者？ | 加速器機頭元件的散射電子劑量及所照射物質的回散射劑量 | 加速器機頭元件的散射電子劑量及所照射物質的側散射劑量 | 所照射物質的主射束劑量及側散射劑量 | 加速器機頭元件的散射光子劑量 | A
放射線物理學 | 113-1 | 25 | 對於一腫瘤直徑為1.5公分的立體定位放射手術，下列何種輻射偵檢器最適用於量測射束品質及劑量？ | 空腔體積為0.6 c.c.的Farmer游離腔 | 空腔體積為0.125 c.c.的圓柱型游離腔 | 空腔體積為0.015 c.c.的針點型（pinpoint）游離腔 | 空腔體積為0.05 c.c.的平行板（parallel-plate）游離腔 | C
放射線物理學 | 113-1 | 26 | 若閃爍晶體具相同幾何大小，下列4種晶體偵測511 keV互毀光子之效率表現，由低至高排列為何？①BGO ②BaF2 ③GSO ④NaI | ①③②④ | ②③①④ | ③④②① | ④②③① | D
放射線物理學 | 113-1 | 27 | 下列何者不是經由迴旋加速器產生的？ | 201Tl | 111In | 67Ga | 125I | D
放射線物理學 | 113-1 | 28 | 下列何者的放射蛻變模式，不會產生電子捕獲現象？ | 11C | 13N | 68Ga | 82Rb | B
放射線物理學 | 113-1 | 29 | 下列何種檢查適用於張氏方法（Chang method）之均勻衰減修正（uniform attenuation correction）影像 結果？ | 骨盆 | 腦部 | 肺部 | 心臟 | B
放射線物理學 | 113-1 | 30 | 迴旋加速器加速下列何種物質來撞擊靶核？ | neutron | proton | X-ray | 18F | B
放射線物理學 | 113-1 | 31 | 超音波在軟組織中的傳遞，造成衰減最主要的作用為何？ | 散射（scattering） | 反射（reflection） | 折射（refraction） | 吸收（absorption） | D
放射線物理學 | 113-1 | 32 | 超音波影像中，持續性（persistence）影像處理是透過連續畫面的平均，其無法改善下列何者？ | 訊號雜訊比（signal-to-noise ratio） | 時間解析度（temporal resolution） | 影像均勻性（uniformity） | 對比解析度（contrast resolution） | B
放射線物理學 | 113-1 | 33 | 儲存一張矩陣大小為512 × 512的彩色都卜勒超音波全彩影像，且影像亮度範圍為256階，則需多少位元組 （bytes）？ | 262,144 | 786,432 | 2,097,152 | 6,291,456 | B
放射線物理學 | 113-1 | 34 | 在超音波成像中，音波的傳遞速度與下列那些參數相關？①音波頻率 ②音波波長 ③組織硬度 ④組織密 度 | ①②③④ | 僅①② | 僅①③④ | 僅③④ | D
放射線物理學 | 113-1 | 35 | 超音波探頭的組件中，何者可降低音波傳導的聲阻抗？ | 阻尼材料（damping material） | 匹配層（matching layer） | 背襯層（backing layer） | 壓電材質（piezoelectric element） | B
放射線物理學 | 113-1 | 36 | 當使用TR=2000 ms, TE=10 ms造影時，影像中白質（white matter）的訊號強度約為腦脊髓液（CSF）的幾 倍？【腦脊髓液：T1=2000 ms/ T2=200 ms；白質：T1=500 ms/ T2=100 ms；假設兩組織的自旋密度（spin density）相同】 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | C
放射線物理學 | 113-1 | 37 | 決定MRI影像相位編碼的梯度磁場（phase encoding gradient），在何時開啟？ | 回波（echo）出現時 | 發射射頻電磁波（RF pulse）時 | 發射射頻電磁波（RF pulse）後與接收回波（echo）前 | 任何時段皆可開啟 | C
放射線物理學 | 113-1 | 38 | 磁振造影中，使用長TR、短TE可得到質子密度加權影像（proton density-weighted image），最主要理由 為何？ | 使用長TR，磁化矩（magnetization）才能有效的回復到平衡狀態，此時訊號最小 | 使用短TE，訊號衰減少，此時影像訊雜比（signal-to-noise ratio）最差 | 使用長TR可減少T2-加權，同時使用短TE可減少T1-加權 | 使用長TR可減少T1-加權，同時使用短TE可減少T2-加權 | D
放射線物理學 | 113-1 | 39 | 與傳統的擴散張量造影（diffusion tensor imaging, DTI）比較，高角度解析度擴散造影（high angular resolution diffusion imaging, HARDI）技術具有之特色，下列何者錯誤？ | 最大擴散梯度磁場（diffusion gradient）強度較大 | 擴散編碼（diffusion-encoding）方向與數目較多 | 最大擴散綜合衰減因子（diffusion sensitivity or b-value）較大 | 影像解析度（resolution）較好 | D
放射線物理學 | 113-1 | 40 | 擴散磁振造影（diffusion MRI, dMRI）中，為確保影像中的訊號下降能反應出組織的擴散現象，而非其它 因素造成失相（dephasing），常另外取一組B0或null的影像來校正，如何校正？ | dMRI + null | dMRI - null | dMRI × null | dMRI / null | D
放射線物理學 | 113-1 | 41 | 下列何者為輻射防護目的，用於以各組織或器官等價劑量HT,R計算有效劑量之修正因數？ | 輻射加權因數 | 射質因數 | 組織加權因數 | 轉移因數 | C
放射線物理學 | 113-1 | 42 | 等價劑量（equivalent dose, HT,R）的定義為下列何者？ | 組織加權因數與吸收劑量之積 | 組織加權因數與吸收劑量之和 | 輻射加權因數與吸收劑量之積 | 輻射加權因數與吸收劑量之和 | C
放射線物理學 | 113-1 | 43 | 在布拉格－戈雷原理中（Bragg-Gray principle），介質與空氣的吸收劑量比值等於介質與空氣的何種參數 之比值？ | 電子的質量阻擋本領（mass stopping power） | 光子的質量能量吸收係數（mass energy absorbed coefficient） | 電子的限制阻擋本領（restricted stopping power） | 光子的能量吸收係數（energy absorbed coefficient） | A
放射線物理學 | 113-1 | 44 | 14C之半化期為5730年，其比活度約為多少貝克／克？ | 1.7×10^11 | 3.1×10^12 | 4.5×10^12 | 1.3×10^13 | A
放射線物理學 | 113-1 | 45 | 下列那一型態的輻射，較不適合使用生物檢體的生化分析，以評估體內劑量？ | α射線 | β射線 | 高能量γ射線 | 低能量γ射線 | C
放射線物理學 | 113-1 | 46 | 下列何者可採呼氣的氣體樣本分析？ | 90Sr | 131I | 226Ra | 210Po | C
放射線物理學 | 113-1 | 47 | 下列作法中，放射師在何者情況下的體外曝露劑量最高？ | 要將工作曝露時間減少為原來的1/2 | 增加2個半值層（HVL）厚度的屏蔽厚度 | 再等射源活度經過2個半衰期（half-life）衰變後 | 放射師至射源的距離增為2倍 | A
放射線物理學 | 113-1 | 48 | 員工於5 mSv/h核電廢料場的均勻輻射場工作，假設要求每天的總劑量不能高於0.5 mSv，則此人每日在輻射 場中工作時間最低不得高於多少分鐘？ | 3分鐘 | 6分鐘 | 10分鐘 | 12分鐘 | B
放射線物理學 | 113-1 | 49 | 核醫科131I治療室之放射性樣本測得4000計數及背景值測得500計數（都是10分鐘），則淨計數率（cpm）的 標準差為何？ | 2.12 | 6.71 | 18.7 | 40.9 | B
放射線物理學 | 113-1 | 50 | 下列何者不屬於環境輻射的來源？ | 一般放射診斷影像 | 天然放射性核種 | 核能工業 | 宇宙射線 | A
放射線物理學 | 113-1 | 51 | 輻射與熱發光劑量計（TLD）作用時，基態的電子將會發生下列何種作用？ | 激發 | 游離 | 自旋 | 磁化 | A
放射線物理學 | 113-1 | 52 | 某蓋革計數器量測背景值5次，得100、120、130、110、125 計數值，則其平均值±標準差為何？ | 117 ± 5.8 | 117 ± 4.8 | 117 ± 2.4 | 117 ± 3.6 | B
放射線物理學 | 113-1 | 53 | 下列那種偵檢器最怕輻射傷害？ | 半導體偵檢器 | 蓋革計數器 | 熱卡計 | 液態閃爍偵檢器 | A
放射線物理學 | 113-1 | 54 | 關於化學劑量計，下列敘述何者正確？ | 溶液主要是硫酸鐵 | 所謂的G值為每損失1 eV所產生的分子數 | 靈敏度差，適用於高劑量場所 | 使用標準游離腔量測鐵離子濃度的改變 | C
放射線物理學 | 113-1 | 55 | 充氣式偵檢器中所產生的脈衝信號皆具相同的高度，且僅能計數輻射量，無法用於鑑別輻射的能量，此區域 為下列何者？ | 限制比例區 | 比例區 | 連續放電區 | 蓋革區 | D
放射線物理學 | 113-1 | 56 | 充氣式偵檢器隨著工作電壓的上升，將出現下列那些情形？①電子和正離子復合的機率會減少 ②輻射敏感 性隨之上升 ③氣體放大因子隨之下降 ④需填充電子親和力低的氣體 | ①②③④ | 僅①②④ | 僅①③④ | 僅②③ | B
放射線物理學 | 113-1 | 57 | 一單能射束經過6 cm厚的材料，其強度衰減掉75%，則其什一值層（TVL）約為多少 cm？ | 8 | 9 | 10 | 11 | C
放射線物理學 | 113-1 | 58 | 銅對0.4 MeV加馬射線與原子的作用截面為9.91邦（barn），則銅於此能量時的線性衰減係數約為多少cm-1？ （銅的原子質量atomic weight = 63.57 amu、密度為8.96 g/cm3） | 0.652 | 0.763 | 0.841 | 0.911 | C
放射線物理學 | 113-1 | 59 | 下圖有4種屏蔽材料，依據光子能量為50 keV時的屏蔽效果由優至劣排序為何？ | ①②③④ | ②③④① | ③④②① | ④③②① | D | 113-1-放物Q59.png
放射線物理學 | 113-1 | 60 | 設計高能電子加速器設施的輻射屏蔽時，下列敘述何者錯誤？ | 避免原始電子射束撞擊屏蔽牆 | 電子加速器沒有物質活化的問題 | 必須評估二次中子的影響 | 混凝土是很好的設施主屏蔽材質 | B
放射線物理學 | 113-1 | 61 | 某一輻射場具有高強度中子與加馬射線，考慮使用同一種材料來屏蔽這二種輻射，下列何者是較佳的選擇？ | 鉛 | 鐵 | 混凝土 | 聚乙烯 | C
放射線物理學 | 113-1 | 62 | 已知鉛對70 keV X光的質量衰減係數（mass attenuation coefficient）為2.9 cm2．g-1，若要將此X光強度 降至原始入射值的10%，至少需要多少cm的鉛屏蔽？（鉛的密度為11.35 g．cm-3） | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | C
放射線物理學 | 113-1 | 63 | 氧氣增強比例（OER）與直線能量轉移（LET）的關係為何？ | OER隨LET增加而增加且無上限值 | OER隨LET增加而降低且無下限值 | OER隨LET增加而增加，當LET在200 keV/μm以上時達最大值 | OER隨LET增加而降低，當LET在200 keV/μm以上時達最小值 | D
放射線物理學 | 113-1 | 64 | 100個成年人意外遭受3.5～4 Gy全身急性曝露，在無任何醫療照護情形下，約有多少人會在2個月內死亡？ | 25 | 50 | 75 | 100 | B
放射線物理學 | 113-1 | 65 | 關於中子射線與X-ray生物特性的比較，下列敘述何者錯誤？ | 中子射線的氧氣增強比例（OER）比X-ray的OER大 | 中子射線的潛在致死傷害修復（PLDR）比X-ray的PLDR小 | 中子射線對細胞週期敏感度的差異比X-ray的小 | 中子射線的次致死傷害修復（SLDR）比X-ray的SLDR小 | A
放射線物理學 | 113-1 | 66 | 下列何種血球數目在人體接受致死劑量（＞8 Gy）的輻射曝露後下降得最快？ | 淋巴球 | 嗜中性白血球 | 血小板 | 紅血球 | A
放射線物理學 | 113-1 | 67 | 細胞存活曲線用來描述輻射劑量與細胞存活分率的關係，此方法最適合用來偵測何種細胞死亡方式？ | 細胞凋亡（apoptosis） | 細胞壞死（necrosis） | 有絲分裂死亡（mitotic death） | 細胞自噬（autophagy） | C
放射線物理學 | 113-1 | 68 | 下列游離輻射依其直線能量轉移（LET）數值由大至小排列順序為何？①14 MeV中子 ②250 kVp X光 ③2.5 MeV α粒子 ④10 MeV質子 | ③①④② | ③④①② | ④①③② | ①④③② | A
放射線物理學 | 113-1 | 69 | 在核災剛發生時，附近居民可藉由吞食穩定碘片降低接受劑量的原因為何？ | 碘密度大，可屏蔽光子劑量 | 碘對中子吸收截面大，可吸收熱中子 | 穩定碘可解除核輻射的毒性 | 穩定碘先佔據體內碘受體，降低對放射碘的吸收 | D
放射線物理學 | 113-1 | 70 | 某輻射防護人員進行實驗場所擦拭試驗時，須以試紙擦拭多少平方公分後進行量測？ | 50 | 100 | 150 | 200 | B
放射線物理學 | 113-1 | 71 | 根據布拉格－戈雷（Bragg-Gray）原理，在一個被固體吸收介質圍繞著的小空腔內，氣體所產生的游離量， 正比於固體的何項因子？ | 原子序 | 平均密度 | 吸收能量 | 質量大小 | C
放射線物理學 | 113-1 | 72 | 中子的屏蔽常使用鉛、石蠟及鎘等物質或金屬，其較合適作為中子的屏蔽設計的排列順序為何？①石蠟 ② 鉛 ③鎘 | ①②③ | ③①② | ②①③ | ①③② | D
放射線物理學 | 113-1 | 73 | 臨床一般診斷用X光攝影，其電壓很少超過150 kVp，最主要的理由為何？ | 電壓太高，X光機設計困難 | 電壓太高，病患所受輻射劑量太大 | 電壓太高，對病患的危險性增加很多 | 不容易辨別人體中不同的組織 | D
放射線物理學 | 113-1 | 74 | 依輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法，某醫院設置3部醫用直線加速器、2 部電腦斷層治療機、1部加馬刀，該醫院至少應配置幾位醫療曝露品質保證專業人員？ | 3 | 6 | 9 | 12 | C
放射線物理學 | 113-1 | 75 | 依游離輻射防護管制收費標準，某醫院因行政區域調整而門牌改變，造成可發生游離輻射設備使用許可證登 載事項變更，該院申請使用許可證換發，應繳納費用為何？ | 僅證照費 | 僅審查費 | 證照費及審查費 | 免繳納費用 | D
放射線物理學 | 113-1 | 76 | 依輻射防護服務相關業務管理辦法，關於從事放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業務者的規定，下 列敘述何者正確？ | 應設置之專職人員異動時，應於異動之日起三十日內填具申請書及檢附有關資料，向主管機關申報 | 應設置之專職人員離職，無其他適當人選，得報經主管機關核准後，由從事輻射防護偵測業務者報備之輻 射防護人員兼任，以二年為限 | 應於每年一月及七月底前製作前半年之放射性物質或可發生游離輻射設備與Ｘ光管之銷售及庫存統計報 表，並應保存一年 | 永久停止認可業務時，應於停止業務後六十日內，向主管機關繳銷認可證 | A
放射線物理學 | 113-1 | 77 | 某醫院申請從國外進口一顆活度為50兆貝克（TBq）的60Co密封射源，依放射性物質與可發生游離輻射設備及 其輻射作業管理辦法，下列敘述那些正確？①該射源屬於第一類密封放射性物質 ②醫院應於該射源港埠啟 運作業七日前，將相關文件通知主管機關 ③該射源抵達目的港埠時，應即由該醫院或其指定人員辦理提 貨，非經主管機關許可，不得於港埠倉庫貯存 | 僅①② | 僅②③ | 僅①③ | ①②③ | D
放射線物理學 | 113-1 | 78 | 雇主應對輻射工作人員實施個別劑量監測，但經評估輻射作業對輻射工作人員一年之曝露不可能超過劑量限 度之一定比例者，得以作業環境監測或個別劑量抽樣監測代之。依游離輻射防護法及其施行細則，關於劑量 限度之一定比例之規定，下列敘述何者正確？ | 劑量限度之一定比例，為劑量限度之二分之一 | 其有效劑量為十毫西弗 | 其眼球水晶體之等價劑量為七十毫西弗 | 其皮膚或四肢之等價劑量為一百五十毫西弗 | D
放射線物理學 | 113-1 | 79 | 在游離輻射防護安全標準中，下列那一項參數可用於計算工作人員的約定有效劑量？ | 推定空氣濃度 | 空氣中放射性物質排放濃度 | 水中放射性物質排放濃度 | 污水下水道放射性物質排放濃度 | A
放射線物理學 | 113-1 | 80 | 下列何者不是醫療曝露品質保證計畫應載明之事項？ | 應實施之校驗項目 | 校驗項目之實施頻次及結果或誤差容許值 | 操作程序書 | 委託期限 | D
放射線物理學 | 113-2 | 1 | 100 MBq的210Po（t1/2 = 138d）約相當於多少μg？ | 0.0027 | 0.0270 | 0.0592 | 0.5920 | D
放射線物理學 | 113-2 | 2 | 某核種活度為1 mCi單一純貝他衰變，已知該核種每秒能釋出4.12 x 10^-6 J，則其發射貝他粒子的平均能量約 為多少？ | 1.11×10-15 J | 1.11×10-14 J | 0.694 MeV | 6.94 MeV | C
放射線物理學 | 113-2 | 3 | 某元素的K、L、M層束縛能分別為60 keV、11 keV及2.5 keV，當K層電子被游離後，KLL的奧杰電子（Auger electron）之動能約為多少 keV？ | 49 | 38 | 27 | 11 | B
放射線物理學 | 113-2 | 4 | 若光子能量（E）與頻率（v）的關係為E＝hv，則下列敘述何者正確？ | 此關係不適用於可見光 | 此關係適用於帶電粒子 | 此關係適用於微波 | h是蒲朗克常數，沒有單位 | C
放射線物理學 | 113-2 | 5 | 某同位素的活度，每天衰減掉2%，則此同位素的半衰期約為下列何者？ | 2.7分鐘 | 34天 | 9個月 | 5.26年 | B
放射線物理學 | 113-2 | 6 | 診斷用發射X光經過濾片後，其X光射束能量會如何改變？ | 平均能量變小 | 平均能量不變 | 最大能量變小 | 最大能量不變 | D
放射線物理學 | 113-2 | 7 | 診斷用X光管射出之X光，因後跟效應將導致下列何種結果？ | 靠陰極方向的光子通量比靠陽極方向高 | 靠陰極方向的光子通量和靠陽極方向一致 | 靠陰極方向的光子平均能量比靠陽極方向高 | 靠陰極方向的光子平均能量和靠陽極方向一致 | A
放射線物理學 | 113-2 | 8 | 在臨床放射診斷，當組織的質量密度增加時，下列敘述何者錯誤？ | X光吸收成比例增加 | 光電作用成比例減少 | X光穿透成比例減少 | 對比劑的質量密度遠比組織要高 | B
放射線物理學 | 113-2 | 9 | 放射診斷的制動輻射能譜，其最大數量的X光發射能量，大約在最大能量的何處？ | 33% | 10% | 66% | 1% | A
放射線物理學 | 113-2 | 10 | 使用能量為100 keV之光子撞擊鎢原子，不可能產生多少 keV之特性輻射？（K層、L層、M層電子束縛能分別 為69、11、2 keV） | 89 | 67 | 58 | 9 | A
放射線物理學 | 113-2 | 11 | 下列那一個組件不會出現在閃爍偵檢器裡面？ | 光陰極（photocathode） | 倍極（dynode） | 波高分析器（PHA） | 鎘鋅碲（CZT） | D
放射線物理學 | 113-2 | 12 | 下列輻射劑量計中，何者之空間解析度最高？ | 熱發光劑量計 | 膠片 | 化學劑量計 | 游離腔 | B
放射線物理學 | 113-2 | 13 | 關於放射診斷影像品質的敘述，下列何者錯誤？ | kVp是影響對比度最重要的因素 | OID越小，焦斑模糊越小 | 靠近陽極所產生的焦斑模糊，比靠近陰極所產生的焦斑模糊大 | 放大因子（magnification factor, MF）=SID / SOD | C
放射線物理學 | 113-2 | 14 | 有一光子射束，能量為E，通量為Φ，μtr /ρ為質量能量轉移係數，μen/ρ為質量能量吸收係數，其碰撞 克馬為何？ | Φ×(μen∕ρ) | E×Φ×(μen∕ρ) | Φ×(μtr∕ρ) | E×Φ×(μtr∕ρ) | B
放射線物理學 | 113-2 | 15 | 對於光子照射介質，介質的吸收劑量（Dmed）計算公式為 ， 其中Prepl 是一個替代因子，用以校正因介質 充滿空腔時所造成之何特性？ | 離子密度的擾動 | 量測點的擾動 | 氣體密度的擾動 | 光子和電子通量的擾動 | D | 113-2-放物Q15.png
放射線物理學 | 113-2 | 16 | 關於傳統放射診斷攝影軟片之洗片處理，下列敘述何者錯誤？ | 光子會與軟片中的鹵化銀晶體作用產生肉眼看不見的潛像 | 軟片中的潛像須先經過顯影劑轉換為可見的銀金屬顆粒 | 定影劑可將未被光照活化的剩餘鹵化銀溶解 | 軟片沖洗移除殘餘顯影劑與定影劑並乾燥後取得正片 | D
放射線物理學 | 113-2 | 17 | 關於常規放射診斷攝影影像品質的敘述，下列何者錯誤？ | 影像解析度、雜訊和影像接收器感光速度為互相關聯的參數 | 反應速度越快的影像接收器，一般擁有越高的雜訊與解析度 | 放射影像雜訊的主要來源之一為散射輻射 | 高mAs能降低量子斑駁（quantum mottle） | B
放射線物理學 | 113-2 | 18 | 數位乳房攝影系統有16位元的動態範圍（dynamic range），則該系統能呈現多少灰階？ | 4,096 | 13,384 | 65,536 | 131,072 | C
放射線物理學 | 113-2 | 19 | 於CT掃描之能量範圍，若一組織之直線衰減係數為水的0.9倍，則該組織之CT值（CT number）為： | -100 | -200 | 100 | 200 | A
放射線物理學 | 113-2 | 20 | 下列有關電腦放射攝影術（computed radiography, CR）與傳統軟片式X光照相之比較，何者錯誤？ | CR有較高之寬容度 | CR之病人劑量通常較低 | CR有較高之影像空間解析度 | CR之灰階線性度較高 | C
放射線物理學 | 113-2 | 21 | 放射治療不規則照野的劑量計算中，可以將照野內劑量的組織最大比（TMR）分成TMR0和SMR，其中TMR0代表 的劑量成分為何？ | 中心軸的散射劑量 | 遮蔽照野的回散射因子 | 中心軸的主射束劑量 | 主射束劑量與散射劑量總和 | C
放射線物理學 | 113-2 | 22 | 使用自動水假體量測直線加速器的等劑量曲線分布時，需使用兩個游離腔，分別為游離腔A及游離腔B，其目 的為何？ | 得到（A÷B）的值，以監測射束強度隨時間之變化 | 得到（A×B）的值，以放大射束輸出劑量 | 得到（A＋B）的值，以得到主射束與散射輻射的劑量和 | 得到（A－B）的值，以排除照野外散射的干擾 | A
放射線物理學 | 113-2 | 23 | 以成對楔形濾器（wedge-pair）進行治療，若兩照野中心軸的夾角為60°（如下圖），則使用下列何種角度 的楔形濾器可以得到最均勻的劑量分布？ | 15 | 30 | 45 | 60 | D | 113-2-放物Q23.png
放射線物理學 | 113-2 | 24 | 當放射治療光子射束從低密度組織（如空腔及肺臟）進入軟組織，會引起側向電子不平衡問題，下列敘述何 者正確？ | 由於交界面軟組織的回散射所造成 | 光子能量越低，側向電子不平衡問題越顯著 | 射束照野越大，側向電子不平衡問題越顯著 | 造成低密度組織與軟組織交界面劑量不足 | D
放射線物理學 | 113-2 | 25 | 前後全身照射（TBI）放射治療和兩側全身照射放射治療的比較，下列何者正確？ | 前後照射比兩側照射劑量更均勻，原因是病患姿勢較舒適，不易移動 | 前後照射比兩側照射劑量更均勻，原因是病患照射厚度較小 | 兩側照射比前後照射劑量更均勻，原因是病患姿勢較舒適，不易移動 | 兩側照射比前後照射劑量更均勻，原因是病患照射厚度較大 | B
放射線物理學 | 113-2 | 26 | 下列何晶體，最適合用於建構time-of-flight 的PET掃描儀？ | LSO | BGO | GSO | CsI | A
放射線物理學 | 113-2 | 27 | 關於18F放射核種，下列敘述何者錯誤？ | 為純β+發射的正子核種 | 正電子最大能量為0.633 MeV | 輻射蛻變成18O | 核種半衰期大約是1.83小時 | A
放射線物理學 | 113-2 | 28 | 下列那個放射核種，其條件較不適合做為核醫儀器之標準校正射源（calibration standards sources）？ | 68Ga | 137Cs | 57Co | 129I | A
放射線物理學 | 113-2 | 29 | 核種 中，有幾個屬於isotones？ | 0 | 2 | 3 | 4 | C | 113-2-放物Q29.png
放射線物理學 | 113-2 | 30 | 典型的游離腔是在飽和區（saturation region）操作，最適當的飽和電壓為何？ | 30 V | 300 V | 3 kV | 30 kV | B
放射線物理學 | 113-2 | 31 | 超音波引發之生物效應包含下列那些？ ①空穴作用（cavitation） ②輻射力（radiation force） ③聲 流動（acoustic streaming） ④空間電荷（space charge） | 僅①② | 僅①③ | ①②③ | ②③④ | C
放射線物理學 | 113-2 | 32 | 水聽器（hydrophone）無法量測下列何種超音波物理量？ | 聲阻抗（acoustic impedance） | 脈衝持續時間（pulse duration, PD） | 空間脈衝長度（spatial pulse length, SPL） | 脈衝重複頻率（pulse repetition frequency, PRF） | A
放射線物理學 | 113-2 | 33 | 利用都卜勒超音波掃描血管時，會在強烈的反射體對側產生下列何種假影？ | cross-talk | aliasing | mirror image | shadowing | C
放射線物理學 | 113-2 | 34 | 下列何者可以提高聲波由換能器傳入組織的能力？ | 侵入式探頭（invasive probe） | 阻尼材料（damping material） | 匹配層（matching layers） | 壓電元件（piezoelectric element） | C
放射線物理學 | 113-2 | 35 | 超音波換能器工作頻率為2 MHz時，下列何種組合最為正確？ | 壓電元件厚度為3.0 mm，其元件傳遞速度為6 mm /μs | 壓電元件厚度為1.5 mm，其元件傳遞速度為6 mm /μs | 壓電元件厚度為2.0 mm，其元件傳遞速度為2 mm /μs | 壓電元件厚度為1.0 mm，其元件傳遞速度為0.5 mm /μs | B
放射線物理學 | 113-2 | 36 | 磁振造影中，下列何項之改變，可以使FOV（field of view）達到更小的要求？ | 降低切面選擇（slice selection encoding）梯度磁場強度 | 增加取樣間隔時間（increasing the sampling interval） | 增加射頻脈衝（RF pulse）開啟的時間 | 增加重複時間（repetition time, TR）的長度 | B
放射線物理學 | 113-2 | 37 | 下列何者無法改善SNR？ | 將表面線圈（surface coil）換成鳥籠線圈（birdcage coil） | 將偏折角（flip angle）從30度角換成60度角 | 將磁場強度從1.5T提高至3T | 將重複時間（repetition time, TR）從1000 ms延長至2000 ms | A
放射線物理學 | 113-2 | 38 | 關於磁振造影訊號來源的敘述，下列何者正確？ | 不同元素的原子核其自旋量子數皆不同 | 若一原子帶有未成對的電子，當主磁場B0出現時，便可測得此原子產生的磁偶極矩（magnetic dipole moments） | 在主磁場B0出現時，氫原子本身的排列會與主磁場B0平行或反平行 | 主磁場B0越大，淨磁偶極矩（net magnetic dipole moments）也越大 | D
放射線物理學 | 113-2 | 39 | 關於MRI 180°脈衝的敘述，下列何者錯誤？①180°脈衝都是將淨磁偶向量（net magnetic vector）反轉 ②180°脈衝只能出現在90°脈衝之後 ③180°脈衝的使用都是為了抑制訊號 ④於多回音自旋回音（multi- echo spin echo）中，180°脈衝出現的時間間距必須等長 | ①② | 僅②③ | ①③④ | ②③④ | D
放射線物理學 | 113-2 | 40 | 為得到不同權重的影像，下列敘述何者正確？ | T1權重影像使用短TR，是為了增強組織間T1值對影像對比度的影響 | 質子密度權重影像使用短TR，是為了減少組織間T1值對影像對比度的影響 | T2權重影像使用短TE，是為了增強組織間T2值對影像對比度的影響 | 質子密度權重影像使用長TE，是為了減少組織間T2值對影像對比度的影響 | A
放射線物理學 | 113-2 | 41 | 關於約定有效劑量（committed effective dose equivalent）的敘述，下列何者正確？ | 指人體組織或器官之吸收劑量與射質因數之乘積 | 其單位為戈雷（Gy） | 指各組織或器官之約定等價劑量與組織加權因數乘積之和 | 一千克質量的物質吸收一焦耳的能量 | C
放射線物理學 | 113-2 | 42 | 依游離輻射防護安全標準，參考人在輕微體力之活動中，於一年中呼吸此濃度之空氣二千小時，將導致年攝 入限度。此濃度之定義為下列那些：①推定空氣濃度 ②該放射性核種在每十立方公尺空氣中之濃度 ③該 放射性核種之推定值 | ①②③ | 僅① | 僅①③ | 僅② | C
放射線物理學 | 113-2 | 43 | 依游離輻射防護安全標準，用於以吸收劑量計算組織與器官等價劑量之修正因數為何？ | 輻射加權因數 | 組織加權因數 | 輻射等效因素 | 射質因素 | A
放射線物理學 | 113-2 | 44 | 1個國際制（SI unit）曝露單位（C / kg air）相當於多少侖琴（R）？ | 2.58×10^-4 | 3876 | 3.7×10^10 | 2584 | B
放射線物理學 | 113-2 | 45 | 下列何者為體內放射性核種最重要之排出途徑？ | 呼氣 | 流汗 | 流淚 | 排尿 | D
放射線物理學 | 113-2 | 46 | 針對除污區或廢棄物處理區等可能遭受體內曝露的工作人員，其生化分析的取樣頻率應為何？ | 每週分析一次 | 每月分析一次 | 每季分析一次 | 每年分析一次 | B
放射線物理學 | 113-2 | 47 | 於距離11C（半化期20分鐘）之點射源0.5公尺處測得劑量率16 mSv/h，則經1小時後距離該點射源1公尺處之 劑量率為多少mSv/h？ | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | C
放射線物理學 | 113-2 | 48 | 已知192Ir的曝露率常數（Γ）為0.48（R m2 h-1 Ci-1），則距離一顆10 Ci的192Ir射源2公尺處空氣中的劑 量率為多少Gy/h？ | 1.05 | 0.0105 | 1.20 | 0.0120 | B
放射線物理學 | 113-2 | 49 | 利用熱發光劑量計度量游離輻射時，須加上適當的濾器，此濾器的主要目的為何？ | 增加偵測範圍 | 鑑別輻射種類及能量 | 防潮 | 利於回火後重覆使用 | B
放射線物理學 | 113-2 | 50 | LiF劑量計可製成6LiF和7LiF，下列敘述何者錯誤？ | 7LiF對中子的反應極微小 | 兩劑量計可用於光子和熱中子混合輻射場 | 兩劑量計對加馬射線的反應相同 | 兩劑量計無法評估快中子劑量 | D
放射線物理學 | 113-2 | 51 | 一袖珍式劑量筆其體積為2 cm3、電容為5 pF，經輻射曝露後電位差由180 V降至160 V，曝露時間為0.5小 時，試計算曝露率（mR/h）？（註：空氣密度 = 0.001293 g/cm3） | 150 | 300 | 450 | 600 | B
放射線物理學 | 113-2 | 52 | 度量某擦拭樣品的計數100 ± 10，此時的背景計數10 ± 2，則此樣品之標準差為何？ | 20.4 | 12 | 10.2 | 8 | C
放射線物理學 | 113-2 | 53 | 下圖為膠片劑量計對X射線的能量依存性，低能量X射線（＜40 keV）計數效率降低的最佳解釋為何？ | 劑量計外殼會屏蔽低能X射線 | 低能X射線與膠片劑量計作用機率下降 | 低能X射線不會發生成對產生 | 低能X射線能量低於膠片劑量計K-edge | A | 113-2-放物Q53.png
放射線物理學 | 113-2 | 54 | 化學劑量計的化學反應之G值，其定義為每吸收多少eV的輻射能量所產生的分子數？ | 10^-3 | 1 | 100 | 10^3 | C
放射線物理學 | 113-2 | 55 | 充氣式偵檢器中，外加電壓漸升高至適當值後，所產生的離子對全部被收集而呈現飽和的脈衝訊號，此區稱 為： | 重合區 | 比例區 | 游離腔區 | 連續放電區 | C
放射線物理學 | 113-2 | 56 | 空氣游離腔通常於下列何種模式操作？ | 脈衝模式 | 直流電流模式 | 閃爍光模式 | 氣體增殖模式 | B
放射線物理學 | 113-2 | 57 | 關於增建因數（buildup factor）的敘述，下列何者錯誤？ | 寬射束會額外度量到散射光子 | 窄射束可降低散射光子的數量 | 拉長偵檢器到吸收體的距離，也可避免度量到散射光子 | 該因數不會因使用的屏蔽材質而改變 | D
放射線物理學 | 113-2 | 58 | 一般人主要會接受到的輻射來自體外曝露，下列何者不屬於降低人員體外曝露的三大原則？ | 縮短時間 | 遠離射源 | 設置屏蔽 | 配戴劑量佩章 | D
放射線物理學 | 113-2 | 59 | 從游離輻射的基本性質考量輻射屏蔽的設計，下列敘述何者正確？ | α粒子的屏蔽宜使用含氦較多之物質 | β-粒子的屏蔽宜先使用低原子序之物質，再使用高原子序之物質 | γ射線的屏蔽宜使用較低密度之物質 | 中子的屏蔽宜先使用高原子序之物質，再使用低原子序之物質 | B
放射線物理學 | 113-2 | 60 | 考量輻射與物質作用性質，下列何種輻射最適合利用半值層（HVL）法來進行輻射屏蔽計算？ | α粒子 | β粒子 | γ射線 | 中子 | C
放射線物理學 | 113-2 | 61 | 假設忽略增建因數的效應，一個什一值層（TVL）再加上兩個半值層（HVL）的屏蔽厚度可以使加馬射線的劑 量率衰減至原來的： | 1/12 | 1/24 | 1/40 | 1/120 | C
放射線物理學 | 113-2 | 62 | 電子與物質作用產生制動輻射（bremsstrahlung）所造成的阻擋本領，為下列何者？ | 質量輻射阻擋本領（mass radiative stopping power） | 限制阻擋本領（restricted stopping power） | 質量碰撞阻擋本領（mass collision stopping power） | 相對阻擋本領（relative stopping power） | A
放射線物理學 | 113-2 | 63 | 關於輻射加權因子（radiation weighting factor, WR），下列敘述何者錯誤？ | 反映出低劑量下的相對生物效應（RBE）值 | X-ray的WR為1 | 與輻射的LET值有關 | α粒子的WR為10 | D
放射線物理學 | 113-2 | 64 | 關於機率效應（stochastic effect）的敘述，下列那些正確？①沒有閾值（threshold） ②嚴重程度隨劑 量增加而增加 ③發生機率隨劑量增加而增加 ④癌症屬之 | ①②③ | ②③④ | ①③④ | ①②④ | C
放射線物理學 | 113-2 | 65 | 下列射線中的氧氣增強比例（OER）由大到小排列為：①X射線 ②α粒子 ③快中子 | ①③② | ②③① | ①②③ | ③①② | A
放射線物理學 | 113-2 | 66 | 氧氣效應在放射治療扮演重要角色，下列何者不適合用來偵測腫瘤內氧氣分布情形？ | 氧氣探針 | 18F-MISO PET | 123I-IAZA PET | 60Cu-ATSM PET | C
放射線物理學 | 113-2 | 67 | 下列何者不能增強放射治療效果？ | Misonidazole | 菸鹼胺合併Carbogen | Amifostine | 血管新生抑制劑 | C
放射線物理學 | 113-2 | 68 | 影響輻射傷害的程度，下列敘述何者正確？ | 與年齡及性別皆有關 | 與年齡及性別皆無關 | 與年齡有關，與性別無關 | 與年齡無關，與性別有關 | A
放射線物理學 | 113-2 | 69 | 根據NCRP-147建議，若滲漏輻射屏蔽厚度略低於主屏蔽所需厚度，總屏蔽厚度應為何？ | 主屏蔽厚度 | 滲漏輻射屏蔽厚度 | 2倍的滲漏輻射屏蔽厚度 | 主屏蔽厚度加一半值層 | D
放射線物理學 | 113-2 | 70 | 下列何者非放射治療科之管制區？ | 迷宮 | 後荷室 | 模擬定位攝影室 | 等待室 | D
放射線物理學 | 113-2 | 71 | 依據游離輻射防護安全標準，有關緊急曝露人員之劑量規定，下列何者正確？ | 為搶救生命，劑量限値為單一年劑量限度的5倍 | 為防止嚴重危害，劑量限値為單一年劑量限度之20倍 | 緊急曝露所接受之劑量，應與職業曝露之劑量合併記錄 | 為減少大量集體有效劑量，劑量限値為單一劑量限度之2倍 | D
放射線物理學 | 113-2 | 72 | 有關推定空氣濃度（DAC）的敘述，下列何者錯誤？ | DAC的制定是假設參考人在工作環境下，1年共工作50個星期 | DAC的制定是假設參考人在工作環境下，每小時呼吸率為1.2公升 | DAC的數值是根據年攝入限度（ALI）而制定 | DAC的國際標準單位等於Bq/m3 | B
放射線物理學 | 113-2 | 73 | 依我國現行游離輻射防護安全標準中所提及的輻射加權因數WR，下列那些正確？①α粒子的WR為20 ②光子 與電子的WR為1 ③200 MeV質子的WR為10 ④200 MeV中子的WR為 5 | ①②③ | ②③④ | ①②④ | ①③④ | C
放射線物理學 | 113-2 | 74 | 於計算寬光子射束的屏蔽時須考慮增建因數（buildup factor, B），下列敘述何者正確？ | B＝0 | B＜0 | B≧1 | B≦1 | C
放射線物理學 | 113-2 | 75 | 依輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準，某醫院從事放射診斷、核子醫學、放射治療三項業務，並設 有迴旋加速器生產核醫用放射性物質，同時設有治療用之質子加速器，依規定該醫院輻射防護業務單位至少 應如何配置輻射防護人員？ | 輻射防護師2名及輻射防護員1名 | 輻射防護師3名及輻射防護員1名 | 輻射防護師2名及輻射防護員2名 | 輻射防護師3名及輻射防護員2名 | D
放射線物理學 | 113-2 | 76 | 某大專院校有一位輻射防護師及一位輻射防護員，依輻射防護服務相關業務管理辦法，該校可申請下列那些 輻射防護偵測業務認可？①可發生游離輻射設備、放射性物質及其工作場所之輻射防護偵測 ②可發生游離 輻射設備及放射性物質之工作場所輻射安全評估 ③放射性物質運送有關之輻射防護及偵測 | 僅①② | 僅②③ | 僅①③ | ①②③ | D
放射線物理學 | 113-2 | 77 | 依輻射醫療曝露品質保證標準，醫院使用下列那些設備時，需擬訂醫療曝露品質保證計畫，報請主管機關核 准後實施？①電腦刀 ②電腦斷層治療機 ③心導管與血管攝影X光機 ④電腦斷層模擬定位掃描儀 | ①②③ | ②③④ | ①②④ | ①③④ | #
放射線物理學 | 113-2 | 78 | 依游離輻射防護法，醫院有下列那些輻射作業，將面臨新臺幣六十萬元以上三百萬元以下罰鍰？①未經主管 機關核准，擅自排放含放射性物質之廢氣或廢水 ②雇用無運轉人員證書者，操作放射性物質生產設施或高 強度輻射設施 ③未取得主管機關發給之許可證，擅自進行醫用直線加速器（粒子能量為15百萬電子伏）輻 射作業 | 僅①② | 僅②③ | 僅①③ | ①②③ | C
放射線物理學 | 113-2 | 79 | 某醫院達應設立輻射防護管理組織之規模，依輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準，關於該院輻射防 護業務單位之敘述何者正確？ | 該單位之業務主管必須具備輻射防護人員資格 | 該單位應為該醫院放射部門主管指揮監督之任務編組 | 該單位應執行之業務，包含研議意外事故原因及應採行之改善措施 | 該院應填具輻射防護業務單位設置申報表，送主管機關備查，異動時，亦同 | D
放射線物理學 | 113-2 | 80 | 甲為輻射防護師，其輻射防護人員認可證書於108年2月1日核發，依輻射防護人員管理辦法，下列敘述何者 正確？ | 甲申請換發證書，應於期限屆滿前六個月內為之 | 甲之認可證書遺失，於110年2月1日申請補發，其補發之證書有效期限至116年1月31日 | 甲於認可證書有效期限內參加學術活動或繼續教育之積分至少一百一十四點以上，可向主管機關申請換發 證書 | 若甲之認可證書逾有效期限而重新申請核發證書時，甲應檢具最近六年內參加學術活動或繼續教育之積分 | D
放射線物理學 | 114-1 | 1 | 關於比活度（specific activity）之敘述，下列何者錯誤？ | 單位為Bq/g | 核種半衰期越長，比活度越大 | 比活度與核種質量數與半衰期相關 | 針對核醫藥物，應指明估量核種本身或標定化合物之比活度 | B
放射線物理學 | 114-1 | 2 | 226Ra（t1/2 = 1600 y）核種初始活度為A0，經1000年後活度約衰變為原來百分之多少？ | 35.1 | 43.2 | 64.9 | 70.2 | C
放射線物理學 | 114-1 | 3 | 131I活度為108 Bq，其半衰期為8.05天，則完全衰變後之總衰變次數為何？ | 10^11 | 10^12 | 10^13 | 10^14 | D
放射線物理學 | 114-1 | 4 | α衰變後，其原子序（Z）、中子數（N）及質量數（A）的變化，下列何者正確？ | Z-2、N-1、A-3 | Z-2、N-2、A-4 | Z+1、N-1、A不變 | Z-1、N+1、A不變 | B
放射線物理學 | 114-1 | 5 | 設一電子的速度為2×108 m/sec，其動能約為多少MeV？ | 0.175 | 0.201 | 0.662 | 1.02 | A
放射線物理學 | 114-1 | 6 | 1 MeV電子在空氣中平均游離的離子對數目大約為何？ | 30 | 300 | 3000 | 30000 | D
放射線物理學 | 114-1 | 7 | 有一5 MeV光子射線與介質產生三項發生作用，三電子動能總和約為多少MeV？ | 5 | 4.489 | 3.978 | 2.956 | D
放射線物理學 | 114-1 | 8 | 關於康普吞效應的敘述，下列何者錯誤？ | 散射光子能量=入射光子能量－散射電子能量 | 會影響影像的對比度 | 作用機率與X光能量成正比 | 常發生在原子外層或自由軌域電子 | C
放射線物理學 | 114-1 | 9 | 當操作條件為80 kVp、30 mAs，其入射皮膚曝露為135 mR，若將管電壓增加15%，管電流減少一半， 則其入射皮膚曝露約為多少mR？ | 57 | 68 | 78 | 89 | D
放射線物理學 | 114-1 | 10 | 下列何者為特性X光（characteristic X-rays）產生的方式？ | 當內層軌域產生電子空洞，外層軌道電子遞補後，能階差以光子形式釋出 | 當內層軌域產生電子空洞，外層軌道電子遞補後，能階差游離外層軌道電子 | 入射電子受原子核電場影響而減速轉向，其動能轉換成光子能量釋出 | 入射電子撞擊原子核，使原子核裂解而釋放出能量 | A
放射線物理學 | 114-1 | 11 | 曝露率常數（specific gamma ray emission constant, 𝚪 ）與下列何者最有關？ | γ光的能量 | α粒子的數目 | X光的曝露時間 | β粒子的距離 | A
放射線物理學 | 114-1 | 12 | Farmer型游離腔的空腔體積為0.6 cm3，已知腔壁材料對於空氣的限制阻擋本領比值為0.982，若量 測劑量時收集到10 nC的電荷量，則游離腔腔壁的吸收劑量約為多少mGy？【空氣的密度為0.001293g/cm3, W air=33.97 eV/ion pair】 | 0.43 | 4.3 | 43 | 430 | D
放射線物理學 | 114-1 | 13 | 關於碰撞克馬（collision kerma）的敘述，下列何者正確？ | 為帶電粒子與單位質量物質碰撞後的能量損失 | 為光子與單位質量物質作用的輻射能量損失 | 無法經由曝露計算得到 | 可表示為光子的能通量與物質的平均質量能量吸收係數的乘積 | D
放射線物理學 | 114-1 | 14 | 若某點射源，每次衰變可釋出一能量為1 MeV之加馬射線（空氣中之質量能量吸收係數為0.0279 cm2 g-1），則此射源之曝露率常數（exposure rate constant）約為： | 0.5 R m2 Ci-1 h-1 | 1 R m2 Ci-1 h-1 | 0.0279 C kg-1 m2 MBq-1h-1 | 0.5 C kg-1 m2 MBq-1h-1 | A
放射線物理學 | 114-1 | 15 | 在單位面積上單位時間內來自各方通過的γ光子，稱為： | 通量率（fluence rate）：1 / cm2 s | 通量（fluence）：1 / cm2 | 能量通量（energy fluence）：J / cm2 | 能量通量率（energy fluence rate）：J / cm2 s | A
放射線物理學 | 114-1 | 16 | 進行介入放射學（IR）檢查時，典型的射源到影像接收器距離（SID）是多少cm？ | 100 | 140 | 180 | 60 | A
放射線物理學 | 114-1 | 17 | 下列何者最有可能將透視攝影的影像增強器（II tube）中X光變成可見光？ | Cesium iodide（CsI） | Sodium iodide（NaI） | Amorphous selenium（Se） | Barium fluorobromide（BaFBr） | A
放射線物理學 | 114-1 | 18 | 關於部分體積效應（partial volume effect）之敘述，下列何者錯誤？ | 部分體積效應的增加可改善低對比解析度（low-contrast resolution） | 部分體積效應的增加將導致空間解析度（spatial resolution）下降 | 降低切層厚度（slice thickness）為有效減少部分體積效應的手段 | 過大的成像視野（field of view, FOV）將導致部分體積效應變得明顯 | A
放射線物理學 | 114-1 | 19 | 在適當的曝光條件下，關於放射診斷其操作條件的敘述，下列何者錯誤？ | kVp增加會產生更多高能的X射線，有更好的穿透力 | kVp的調控與影像對比度相關 | mAs增加會增加電子數目而產生較多X射線數目 | mAs的調控與影像對比度相關 | D
放射線物理學 | 114-1 | 20 | 若一多排X光電腦斷層儀在執行螺旋（helical）掃描時，使用16排0.625 mm的偵檢器 （16×0.625），X光管每旋轉一圈，病床移動5.63 mm，則其偵檢器pitch為： | 0.563 | 9 | 1.76 | 0.11 | B
放射線物理學 | 114-1 | 21 | 關於直線加速器電子射束的有效SSD敘述，下列何者正確？ | 與光子相同，加速器中心點的有效SSD定義為100 cm | 定義為散射薄膜與標準假體位置之間的距離 | 可用於計算不同治療距離的劑量輸出 | 與電子錐筒底部和假體表面之間的距離無關 | C
放射線物理學 | 114-1 | 22 | 下圖是使用楔形濾器（wedge）後的劑量曲線分布，wedge angle是由下圖的那一個角度定義？ | ① | ② | ③ | ④ | C | 114-1-放物Q22.png
放射線物理學 | 114-1 | 23 | 在3DCRT中，何種劑量計算方法最準確？ | correction-based algorithms | kerma approximation | convolution-Superposition method | direct Monte Carlo | D
放射線物理學 | 114-1 | 24 | 根據我國輻射醫療曝露品質保證標準，下列何者不是醫用直線加速器應實施之校驗項目、頻次及結 果或誤差容許值？ | 準直儀輻射旋轉中心，每年，直徑二毫米圓形範圍以下 | 旋轉臂輻射旋轉中心，每年，直徑二毫米圓形範圍以下 | 治療床輻射旋轉中心，每年，直徑二毫米圓形範圍以下 | 治療床位移準確性，每年，二毫米以下 | C
放射線物理學 | 114-1 | 25 | 依據我國輻射醫療曝露品質保證標準規定，下列何者的水假體影像CT值準確度要求最嚴格？ | 診斷CT | PET/CT | CT-SIM | 診斷CT、PET/CT、CT-SIM三者一致 | D
放射線物理學 | 114-1 | 26 | 下列何者經放射蛻變後，其子核原子序增加？ | 18F | 99mTc | 201Tl | 89Sr | D
放射線物理學 | 114-1 | 27 | 下列何者為201Tl核種的蛻變模式？ | α decay | β- decay | IT（isomeric transition） | EC（electron capture） | D
放射線物理學 | 114-1 | 28 | 11C、18F、82Rb，何者的正電子（β+）動能最大？ | 11C | 18F | 82Rb | 皆相同 | C
放射線物理學 | 114-1 | 29 | 下列核種何者是由放射核種孳生器（radionuclide generator）產生？ | 82Rb | 123I | 111In | 18F | A
放射線物理學 | 114-1 | 30 | 若有一放射性樣品連同背景一起計數3分鐘，共獲得3600 counts，在沒有樣品的情況下計數3分 鐘，其計數900 counts，此樣品之計數率和其標準差為多少cpm？ | 900 ± 33.25 | 900 ± 22.36 | 2700 ± 51.96 | 2700 ± 30.00 | B
放射線物理學 | 114-1 | 31 | A mode超音波影像，包含下列那些資訊？ | 時間－亮度 | 深度－振幅 | 時間－深度 | 亮度－振幅 | B
放射線物理學 | 114-1 | 32 | 使用超音波探查皮下50 mm深處之解剖構造時，其脈衝重複頻率（pulse repetition frequency, PRF）不可設定高於多少 kHz，以避免回音錯置？ | 1.54 | 3.08 | 15.4 | 30.8 | C
放射線物理學 | 114-1 | 33 | M mode超音波影像，可顯示下列那些資訊？①產生回音的介面深度 ②介面回音強度 ③介面隨時 間的位置變化 ④介面的周圍構造 | 僅①③ | 僅②③④ | 僅①②④ | ①②③④ | D
放射線物理學 | 114-1 | 34 | 超音波在介質行進時的音波阻抗（acoustic impedance），下列4種人體組織①脂肪②血液③肌肉 ④骨頭，由小至大排列為： | ①②③④ | ②④③① | ③②①④ | ④③②① | A
放射線物理學 | 114-1 | 35 | 組織介面的聲阻抗（acoustic impedance）差異，所產生之超音波影像，其成像原理為何？ | 繞射（diffraction） | 發射（emission） | 反射（reflection） | 干涉（interference） | C
放射線物理學 | 114-1 | 36 | 磁振造影中，關於傳統梯度回音（gradient echo）和自旋回音（spin echo）脈衝序列的比較，下 列敘述何者正確？ | gradient echo sequence中可加入多個180° RF pulse來縮短掃描時間 | spin echo sequence無法產生T1 weighted image | gradient echo sequence所產生的影像對比為T2* weighted image | spin echo sequence可透過加入雙極梯度（bipolar gradient）來抑制脂肪訊號 | C
放射線物理學 | 114-1 | 37 | 關於體內組織的磁振特性，下列何者正確？①T1值：水＞脂肪＞固態組織 ②T1 值：水＞固態組 織＞脂肪 ③T2 值：水＞脂肪＞固態組織 ④T2值：固態組織＞脂肪＞水 ⑤自然運動頻率 （natural motion frequency）：水＞脂肪＞固態組織 ⑥自然運動頻率：水＞固態組織＞脂肪 | ①③⑤ | ①④⑥ | ②③⑤ | ②③⑥ | C
放射線物理學 | 114-1 | 38 | 關於傅立葉轉換的敘述，下列何者正確？ | 餘弦波函數經過傅立葉轉換後之頻譜，在0的左右鏡像對稱 | 餘弦波函數經過傅立葉轉換後之頻譜，在0的上下鏡像對稱 | 正弦波函數經過傅立葉轉換後之頻譜，在0的左右鏡像對稱 | 正弦波函數經過傅立葉轉換後之頻譜，在0的上下鏡像對稱 | A
放射線物理學 | 114-1 | 39 | 在其他條件固定下，下列那項設定可以將現有的90°脈衝調整成180°脈衝？ | 將90°脈衝持續時間（duration）增加一倍 | 將梯度磁場強度（gradient strength）增加一倍 | 將發射能量（transmit power）增加一倍 | 將共振頻率（resonant frequency）增加一倍 | A
放射線物理學 | 114-1 | 40 | 針對MRI影像的訊雜比，下列敘述何者錯誤？ | 像素體積（pixel volume）變大將提升影像訊雜比 | 相位編碼數（phase encoding steps）上升將提升影像訊雜比 | 激發次數（number of excitation）上升將提升影像訊雜比 | 射頻電磁波（RF pulse）頻寬上升將提升影像訊雜比 | D
放射線物理學 | 114-1 | 41 | 下列何者為國際單位制的人員劑量單位？ | 居里（Ci） | 侖琴（R） | 戈雷（Gy） | 西弗（Sv） | D
放射線物理學 | 114-1 | 42 | 下列何者為器官劑量與對應輻射加權因數乘積之和？ | 吸收劑量（absorbed dose） | 等同劑量（equal dose） | 有效劑量（effective dose） | 等價劑量（equivalent dose） | D
放射線物理學 | 114-1 | 43 | 依游離輻射防護安全標準，合理抑低其原則，包含下列那些：①須符合原許可之活動 ②須考慮技 術現狀、改善公共衛生及安全之經濟效益 ③須為公共之利益而利用輻射 ④須考慮社會與社會經 濟因素 | ①②③④ | 僅①②③ | 僅②③④ | 僅①④ | A
放射線物理學 | 114-1 | 44 | 依游離輻射防護安全標準，緊急曝露應於符合下列那些情況時，始得為之？①搶救生命 ②防止嚴 重危害 ③減少大量集體有效劑量 ④防止發生災難 | ①②③④ | 僅①②④ | 僅①③④ | 僅②③ | A
放射線物理學 | 114-1 | 45 | 一放射性核種的物理半衰期為6小時，有效半衰期為3小時，其生物半衰期為多少小時？ | 2 | 3 | 6 | 9 | C
放射線物理學 | 114-1 | 46 | 下列何者最常被用來進行體內放射性污染的生化分析？ | 尿液 | 血液 | 頭髮 | 唾液 | A
放射線物理學 | 114-1 | 47 | 對於吸收劑量相等之α、n、γ三種輻射，若其能量都是10 MeV，則等價劑量大小依序應為： | α＞n＞γ | n＞α＞γ | γ＞n＞α | n＞γ＞α | A
放射線物理學 | 114-1 | 48 | 放射師若於一0.2 mSv/h的現場工作，需要將總劑量控制小於50 μSv/day以下，則每天最多工作幾 小時？ | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | A
放射線物理學 | 114-1 | 49 | 下圖是何種劑量計的特有曲線？ | 感光膠片 | 放射光發光玻璃劑量計 | 熱發光劑量計 | 二極體中子劑量計 | C | 114-1-放物Q49.png
放射線物理學 | 114-1 | 50 | 已知某熱發光劑量計的消光率為1.35×10^−8 sec-1，此曝射後立即計讀的劑量為D0，若延後30天才計 讀（忽略背景輻射），則計讀的劑量為多少D0？ | 0.945 | 0.950 | 0.955 | 0.966 | D
放射線物理學 | 114-1 | 51 | 關於放射光發光玻璃劑量計的敘述，下列何者錯誤？ | 不適合用於長期劑量偵測或作為個人終生劑量計 | 材料以銀活化的磷酸鹽玻璃為主 | 須以光電倍增管度量放出的光子 | 其劑量偵測範圍廣 | A
放射線物理學 | 114-1 | 52 | 核醫輻射樣品的偵測值是120 ± 20，則於68%信賴區間為： | 81～159 | 87～153 | 100～140 | 110～130 | C
放射線物理學 | 114-1 | 53 | 1 MeV電子在半導體偵檢器中平均游離的電子電洞對大約是幾個？ | 300個 | 3000個 | 30000個 | 300000個 | D
放射線物理學 | 114-1 | 54 | 關於化學劑量計，下列敘述何者正確？ | 硫酸鐵受輻射照射後還原成硫酸亞鐵 | 劑量由G值計算 | 由於輻射作用，Fe3+得到一個電子成為Fe2+ | 在低劑量範圍精確度很高 | B
放射線物理學 | 114-1 | 55 | 充氣式偵檢器之游離腔，依其輻射偵測特性，具有下列那些用途：①光子輻射曝露的原級標準 ② 貝他輻射空氣或其他介質吸收劑量的原級標準 ③輻射防護偵檢儀器 ④活度量測的標準儀器 | ①②③④ | 僅①③④ | 僅③④ | 僅①② | A
放射線物理學 | 114-1 | 56 | 關於充氣式偵檢器蓋革區的敘述，下列何者錯誤？ | 當外加電壓再升高，氣體游離的倍增作用繼續增加 | 僅能計數輻射量 | 可用於鑑別輻射的能量 | 偵測輻射非常敏感 | C
放射線物理學 | 114-1 | 57 | 已知120 kV的X-ray，其半值層為0.25 mm Pb，今欲將曝露率從32 mR/h降低至0.5 mR/h，則需多少 mm的Pb？ | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | C
放射線物理學 | 114-1 | 58 | 某部X光機每天對骨盆（pelvis）照相24張（照射條件80 kV，100 mAs）及胸部（chest）照相60張 （照射條件120 kV，10 mAs)，則此部X光機的工作負荷（workload）為何？ | 250 mA．min/week | 250 mAs/week | 300 mA．min/week | 300 mAs/week | A
放射線物理學 | 114-1 | 59 | 中子不帶電，與物質作用不受外圍電子影響，可直接與原子核發生作用。假設E為入射中子能量， 考量中子與氫發生彈性碰撞，不同原子核偏移角度對應之中子損失能量不同，則其最大能量轉移為 多少？ | 2E | E | E/2 | E/4 | B
放射線物理學 | 114-1 | 60 | 光子主要與原子核外圍的電子作用，假設鉛的密度為11.4 g cm-3，原子量為207.21，原子序為82， 則其電子密度約為多少（e- cm-3）？ | 3.3×10^22 | 6.02×10^23 | 2.7×10^24 | 3.3×10^24 | C
放射線物理學 | 114-1 | 61 | 能量不同的光子與物質的作用不同，考量光子與鉛作用的機率隨光子能量的變化，下列那一能量附 近其總衰減係數最低？ | 0.03 MeV | 0.3 MeV | 3 MeV | 30 MeV | C
放射線物理學 | 114-1 | 62 | 假設有一屏蔽牆是設計用來阻擋8 m遠的單能量加馬射源，如果射源位置往屏蔽牆移近4 m，則需再 添加多少厚度的屏蔽（以HVL為單位）才能提供類似的輻射防護能力？ | 1 | 2 | 3 | 4 | B
放射線物理學 | 114-1 | 63 | 下列那個機構或組織提供國際輻射曝露意外事件的醫療諮詢服務與協助？ | Radiation Emergency Assistance Center/Training Site, REAC/TS | National Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP | International Commission on Radiological Protection, ICRP | International Commission on Radiation Units and Measurements, ICRU | A
放射線物理學 | 114-1 | 64 | 全身急性輻射曝露導致的早期致死效應中，請依發生閾值劑量由低至高排列：①hematopoietic syndrome ②cerebrovascular syndrome ③gastrointestinal syndrome | ①②③ | ③②① | ①③② | ②③① | C
放射線物理學 | 114-1 | 65 | 含有下列何種官能基的化合物，可作為輻射保護劑？ | 硫氫基（SH） | 胺基（NH2） | 羥基（OH） | 羧基（COOH） | A
放射線物理學 | 114-1 | 66 | 將下列輻射的直線能量轉移（LET）由大到小排序：①2.5 MeV α particle ②250 kV X-ray ③60Co γ-ray ④10 MeV proton | ①②③④ | ④③②① | ④①③② | ①④②③ | D
放射線物理學 | 114-1 | 67 | 192Ir為目前常用於近接治療之核種，下列敘述何者錯誤？ | 其半衰期較226Ra短 | 其所放出的γ射線能量較低，有利輻射防護 | 可用於腔內近接治療及組織插種治療 | 逐漸被137Cs取代 | D
放射線物理學 | 114-1 | 68 | 造血細胞對輻射非常敏感，假設一人接受大於0.3 Gy輻射照射後，何種血球細胞的數量最晚開始顯 著下降？ | 白血球 | 血小板 | 顆粒球 | 紅血球 | D
放射線物理學 | 114-1 | 69 | NCRP-147報告建議在公眾區的屏蔽設計目標為每週劑量小於多少mGy？ | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1 | B
放射線物理學 | 114-1 | 70 | 接受放射治療之病患，因治療所接受之年劑量限度為何？ | 1 mSv | 20 mSv | 50 mSv | 無上限但應合理為之 | D
放射線物理學 | 114-1 | 71 | 下列何者不具備醫用直線加速器醫療曝露品質保證專業人員資格？ | 輻射防護師 | 放射線科（腫瘤）專科醫師 | 醫事放射師 | 醫學物理師 | A
放射線物理學 | 114-1 | 72 | 雇主應自輻射工作人員離職或停止參與輻射工作之日起，至少保存其每年職業曝露紀錄A年，並至 輻射工作人員年齡超過B歲。其中A、B分別為多少？ | 10、65 | 10、70 | 30、65 | 30、75 | D
放射線物理學 | 114-1 | 73 | 某輻射試樣總計數值為900，背景值為256，則淨計數值為何？ | 644 ± 34 | 644 ± 46 | 1156 ± 340 | 1156 ± 460 | A
放射線物理學 | 114-1 | 74 | 若某工作場所，輻射防護人員發現一個未知的加馬放射性物質，欲知為何種放射性核種，下列何者 最適合用於分析此放射性物質？ | 蓋革計數器 | 游離腔 | 半導體偵檢器 | 熱發光劑量計 | C
放射線物理學 | 114-1 | 75 | 依人員輻射劑量評定機構認可及管理辦法，人員體外輻射劑量評定機構有下列各項情事之一者，主 管機關得依游離輻射防護法規定處罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰，並得令 其停止作業。但有下列何項情事者，主管機關得逕令其停止作業？ | 未依認可事項執行者 | 出具不實之評定報告者 | 未依規定提出報告或保存紀錄者 | 經中華民國實驗室認證體系廢止其認可者 | D
放射線物理學 | 114-1 | 76 | 依人員輻射劑量評定機構認可及管理辦法，人員體外輻射劑量評定機構於人員體外輻射劑量統計 時，將輻射工作分類區分為幾類？ | 4 | 5 | 6 | 7 | B
放射線物理學 | 114-1 | 77 | 依輻射醫療曝露品質保證標準，關於實施乳房X光攝影儀影像品質評估所使用標準乳房假體的敘 述，下列何者正確？①其厚度相當於4.2公分厚之壓迫乳房組織，材質由50%脂肪及50%乳腺成分組 成，包含測量影像品質用之模擬纖維、模擬鈣化點群及模擬腫塊物 ②其模擬纖維分別為直徑1.56、1.12、0.89、0.75及0.54公釐之尼龍纖維 ③其模擬鈣化點群分別為直徑0.54、0.4、0.32、0.24及0.16公釐之氧化鈣微粒 ④其模擬腫塊物分別為直徑2、1、0.75、0.5、0.25公釐之圓球 | ①②③ | ②③④ | ①②④ | ①③④ | D
放射線物理學 | 114-1 | 78 | 某醫院新成立放射治療部門，準備購置1部粒子能量為十百萬電子伏（10 MeV）之醫用直線加速器 及1部公稱電壓為十萬伏（100 kV）之診斷型X光機，並安裝該等設備，下列敘述何者正確？①醫院 應向主管機關申請診斷型X光機登記備查，並繳納審查費 ②醫院取得診斷型X光機安裝許可後，始 得依核准之內容進行安裝工程 ③醫院應向主管機關申請醫用直線加速器使用許可證，並繳納審查 費、檢查費及證照費 ④醫院應於醫用直線加速器安裝工程完竣後三十日內，將輻射安全測試報告 送主管機關審查 | ①②③ | ②③④ | ①②④ | ①③④ | D
放射線物理學 | 114-1 | 79 | 依輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準，關於輻射防護管理委員會之規定，下列何者正確？ | 成員應有九人以上 | 成員應包含輻射防護業務單位之業務主管及至少三名以上之專職輻射防護人員 | 應至少每六個月開會一次 | 其會議紀錄應至少保存三年，並送主管機關備查 | C
放射線物理學 | 114-1 | 80 | 依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法，醫院執行可發生游離輻射設備及放射 性物質之作業，下列敘述那些正確？①更換透視型X光機（公稱電壓為125 kV）管球後，其測試報 告自行留存 ②更換醫用直線加速器（粒子能量為15 MeV）加速管後十五日內檢附測試報告，送主 管機關備查 ③更換鈷六十校正射源（活度為0.5兆貝克）後十五日內檢附擦拭報告及相關文件， 送主管機關備查 | 僅①② | 僅②③ | 僅①③ | ①②③ | A
放射線物理學 | 114-2 | 1 | 下列何者不屬於放射性蛻變中的同重遷移（isobaric transition）？ | β發射 | 正子發射 | α發射 | 電子捕獲 | C
放射線物理學 | 114-2 | 2 | 某一放射性核種初始活度為A0經過7天後，其活度剩下初始活度的70%，則其半衰期約為多少天？ | 13.6 | 16.3 | 21.6 | 31.6 | A
放射線物理學 | 114-2 | 3 | 14C衰變成14N時，發射的貝他粒子所獲得的最大能量約為多少？【14C的原子質量：14.007687 amu、 14N的原子質量：14.007520 amu】 | 2.5×10^-14 J | 0.156 J | 2.5 MeV | 0.156 keV | A
放射線物理學 | 114-2 | 4 | 關於電子捕獲，下列敘述何者錯誤？ | 衰變後，其子核的原子序將比母核少1 | 通常是捕獲K層電子 | 衰變後有反微中子產生 | 常發生於母核比子核能量差小於1.022 MeV | C
放射線物理學 | 114-2 | 5 | 某核種行β-衰變後，下列敘述何者正確？ | 原子序減2，中子數減1，質量數減3 | 原子序減2，中子數減2，質量數減4 | 原子序加1，中子數減1，質量數不變 | 原子序減1，中子數加1，質量數不變 | C
放射線物理學 | 114-2 | 6 | 20 MeV光子在Ge中，其回散射光子能量約為何？ | 0.256 MeV | 0.511 MeV | 1.022 MeV | 2.044 MeV | A
放射線物理學 | 114-2 | 7 | 1.022 MeV加馬射線發生康普頓散射產生204.4 keV之散射光子，則此散射光子相對於原始入射光子 的角度約為幾度？ | 180 | 135 | 90 | 45 | A
放射線物理學 | 114-2 | 8 | 以75 kVp、150 mA、0.5 sec，進行X光攝影，約有多少電子撞擊陽極靶？ | 5.62×10^3 | 4.68×10^17 | 3.52×10^22 | 9.37×10^15 | B
放射線物理學 | 114-2 | 9 | 若電子動能為70 keV，則其速度約為何？ | 1.12×10^7 m/s | 2.86×10^8 m/s | 1.56×10^8 m/s | 1.12×10^14 m/s | C
放射線物理學 | 114-2 | 10 | 一般放射診斷攝影，下列何者會同時影響X光的質與量？①mAs ②kVp ③距離（SSD） ④濾片 | ①②③④ | 僅② | 僅①②③ | 僅②④ | D
放射線物理學 | 114-2 | 11 | 下列那一種充氣式偵檢器其氣體放大因數（gas amplification factor）為1？ | 游離腔偵檢器 | 比例計數器 | 蓋革計數器 | 弗立克偵檢器 | A
放射線物理學 | 114-2 | 12 | AAPM TG-51議定書建議使用圓柱型游離腔，量測光子與電子的深度劑量時，其有效測量點分別位於 游離腔內何處？【游離腔半徑為rcav】 | 光子：中心點向上0.85 rcav；電子：中心點向下0.85 rcav | 光子：中心點向下0.85 rcav；電子：中心點向上0.85 rcav | 光子：中心點向上0.5 rcav；電子：中心點向上0.6 rcav | 光子：中心點向上0.6 rcav；電子：中心點向上0.5 rcav | D
放射線物理學 | 114-2 | 13 | 在吸收劑量的計算中，其腔壁劑量（Dwall）與腔內氣體劑量（Dgas）之比值相當於平均阻擋本領比 值（ Dwall/Dgas = S），其中需滿足布拉格－格雷空腔理論之空氣空腔足夠小之假設，其原因為 何？ | 所有電子需來自空氣空腔 | 所有電子需來自介質 | 不影響電子能譜 | 不影響光子能譜 | C
放射線物理學 | 114-2 | 14 | 光子射束入射某介質，碰撞克馬（Kcol）及吸收劑量（D）隨著入射深度之變化，其中β為吸收劑量 與碰撞克馬之比值，試問在平衡區內，β值為何？ | β < 1 | β = 1 | β > 1 | 不一定 | #
放射線物理學 | 114-2 | 15 | 關於放射診斷散射輻射的敘述，下列何者錯誤？ | 當kVp增加時，康普吞散射的比例也跟著增加 | 當mA增加時，康普吞散射的比例也跟著增加 | 散射輻射會隨著X光射束照野增加而增加 | 散射輻射會隨著被照物體的厚度增加而增加 | B
放射線物理學 | 114-2 | 16 | 典型介入放射學（IR）X光管，最常見的陽極容量如何？ | 1 MHU | 10 MHU | 30 MHU | 100 MHU | A
放射線物理學 | 114-2 | 17 | 關於放射診斷攝影軟片之使用與保存，下列敘述何者錯誤？ | 軟片應保存在溫度攝氏低於20度的環境，能延長使用壽命 | 保存於過高的濕度會造成軟片成像對比度下降或是薄霧假影產生 | 軟片應存放於暗房與不透光的儲存箱中，避免感光乳劑不必要曝光 | 未使用之軟片保存環境應確保曝露劑量低於20μGy | D
放射線物理學 | 114-2 | 18 | 關於放射診斷攝影所使用之鉛柵（grid）的敘述，下列何者錯誤？ | 鉛柵的設計是由放射線無法穿透與可穿透的物質交錯排列而成 | 於影像接收器前放置鉛柵的主要目的在於盡可能降低病人輻射劑量 | 鉛柵可降低散射輻射到達影像接收器的量 | 吸收X射線的量與柵條（grid strip）及柵條間（interspace）寬有關 | B
放射線物理學 | 114-2 | 19 | 關於改善放射診斷攝影影像品質的敘述，下列何者錯誤？ | 有數個目標物時，應盡量確保物體與接收器保持相同距離以均勻放大 | 盡可能使用短曝光時間可減少移動模糊（motion blur） | 採用高kVp，可有效增加X射線穿透力以增加影像對比度 | 採用高mAs，可有效增加X射線數量，減少量子斑駁 | C
放射線物理學 | 114-2 | 20 | 一張16 bit 2000×2500像素（pixel）的X光影像，其儲存容量須要多少MB？ | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13.5 | #
放射線物理學 | 114-2 | 21 | 6 MV光子的最大劑量深度為1.5 cm，當SSD=100cm，照野10×10 cm2時，深度5 cm處的百分深度劑量 （PDD）為86.4，若Sp(10.15)/Sp(10.5)=0.99，則相同深度的TMR約為多少？ | 0.915 | 0.965 | 0.835 | 0.865 | A
放射線物理學 | 114-2 | 22 | 使用一10 MV光子射束治療20 cm深的腫瘤，若射束到達腫瘤前會先經過10 cm的肺部組織，若計算 時沒有修正非均質組織，則得到腫瘤的劑量與真實劑量差異約為多少？ | 計算劑量比真實劑量低20% | 計算劑量比真實劑量低40% | 計算劑量比真實劑量高20% | 計算劑量比真實劑量高40% | A
放射線物理學 | 114-2 | 23 | 下列近接治療的射源中，何者在水中距離射源5公分內的百分劑量與反平方定律（inverse square law），所推得之結果差異最大？ | 192Ir | 198Au | 137Cs | 125I | D
放射線物理學 | 114-2 | 24 | 根據我國輻射醫療曝露品質保證標準，電腦刀應實施之校驗項目、頻次及結果或誤差容許值，下列 何者正確？ | 治療床移動準確性，每月，二毫米以下 | 輻射與機械中心點之一致性，每月，二毫米以下 | 影像導引系統，每月，二毫米以下 | 原始點之雷射位置，每日／每年，二毫米以下 | D
放射線物理學 | 114-2 | 25 | 根據我國輻射醫療曝露品質保證標準，下列何者電腦斷層掃描儀的檢查床，其軸向位置準確性要求 最高？ | PET/CT | 診斷CT | CT-SIM | 診斷CT、PET/CT、CT-SIM三者一致 | #
放射線物理學 | 114-2 | 26 | 依PET成像的空間解析度表現，由優至劣排列以下4種正子放射核種，下列何者正確？①68Ga ②18F ③11C ④82Rb | ①③②④ | ②③①④ | ③④②① | ④②③① | B
放射線物理學 | 114-2 | 27 | 關於2D-PET掃描偵測互毀光子的效能（efficiency），下列敘述何者正確？ | 在系統軸向中央區，反應線（line of response）數量維持恆定 | 在系統軸向起始區，反應線（line of response）數量達到最大值 | 在系統軸向起始區，反應線（line of response）數量達到恆定值 | 在系統軸向終末區，反應線（line of response）數量達到最大值 | A
放射線物理學 | 114-2 | 28 | 3D PET之系統靈敏度（system sensitivity）在長軸方向（z direction）上有何特性？ | 照影系統在不同軸向位置上，靈敏度維持恆定 | 照影系統在軸向起始點上，靈敏度維持恆定 | 照影系統在軸向中央點上，靈敏度達到最大值 | 照影系統在軸向終末點上，靈敏度達到最大值 | C
放射線物理學 | 114-2 | 29 | 放射核種241Am（ Eα=5.49MeV ） ，蛻變放射出的α粒子，其在空氣中平均射程約為多少公分？ | 2.3 | 4.2 | 5.5 | 6.6 | B
放射線物理學 | 114-2 | 30 | 在進行PET/CT 掃描時，若病患體內有高密度之對比劑，使用CT衰減校正後的影像可能會出現何種 情形？ | 熱區假影（hot artifact） | 冷區假影（cold artifact） | 混合假影（mixed artifact） | 不會出現假影 | A
放射線物理學 | 114-2 | 31 | 關於脈衝式超音波（pulsed ultrasound）之敘述，下列何者正確？ | 超音波工作頻率與空間脈衝長度（spatial pulse length, SPL）成正比 | 超音波工作頻率與脈衝持續時間（pulse duration, PD）成反比 | 脈衝持續時間（pulse duration, PD）與責任因子（duty factor, DF）成反比 | 脈衝重複頻率（pulse repetition frequency, PRF）與超音波工作頻率成正比 | B
放射線物理學 | 114-2 | 32 | 脈衝式超音波（pulsed ultrasound），其責任因子（duty factor, DF）為5%、脈衝重複周期 （pulse repetition period, PRP）為6.5 μs，則空間脈衝長度（spatial pulse length, SPL） 為多少毫米（mm）？ | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | A
放射線物理學 | 114-2 | 33 | 下列何種超音波之換能器陣列，無法進行連續射束掃描（sequencing beam scanning）？ | 線性陣列（linear array） | 凸面陣列（convex array） | 相位陣列（phased array） | 扇形陣列（vector array） | C
放射線物理學 | 114-2 | 34 | 在超音波成像中，分貝（dB）不是下列那個物理量的單位？ | 放大器增益（amplifier gain） | 衰減（attenuation） | 衰減係數（attenuation coefficient） | 相對功率（relative power） | C
放射線物理學 | 114-2 | 35 | 在超音波的特性中，下列何種效應會造成組織加熱的現象？ | 阻抗（impedance） | 吸收（absorption） | 折射（refraction） | 繞射（diffraction） | B
放射線物理學 | 114-2 | 36 | 下列何種造影技術，可在一個TR裡填完所有的k空間（k-space）數據？ | single-shot echo planar imaging | phase contrast | incoherent gradient echo | multi-voxel chemical shift imaging | A
放射線物理學 | 114-2 | 37 | 關於超導磁鐵（superconducting magnets），下列敘述那些正確？①大部分的臨床掃描儀都是使 用超導磁鐵 ②超導磁鐵需在接近絕對溫度0度的低溫運作，因此需要使用冷煤（cryogen）幫助降 溫 ③超導磁鐵為永久磁鐵（permanent magnets）的一種，磁性永遠存在且持續穩定 ④鋁鎳鈷 合金（Alnico）為製作超導磁鐵最常用的材料 | ①② | ①③ | ②④ | ③④ | A
放射線物理學 | 114-2 | 38 | 關於射頻脈衝（RF pulse）的敘述，下列何者錯誤？ | 給予射頻脈衝前，由於各個單獨的自旋皆具備橫向磁分量，所以存在橫向磁量（Mxy） | 射頻脈衝的發射頻率需與質子旋進頻率（precessional frequency）相同 | 給予射頻脈衝時，外加的B1磁場會使多個自旋變成同相位（in-phase） | 射頻脈衝關掉後，部分與主磁場反向平行排列的質子會因為失去能量，而變成再度與主磁場同向平 行排列 | A
放射線物理學 | 114-2 | 39 | 關於組織的零點（null point），下列敘述何者錯誤？ | 當反轉時間（TI）設為於某組織的零點時，該組織的縱向磁量（Mz）為零 | 當反轉時間（TI）設為於某組織的零點時，該組織的對自由感應衰減（FID）訊號貢獻為零 | 組織的零點與組織的T1值有關 | 組織的零點為反轉回復波序中，180°脈衝與90°脈衝的時間間距 | D
放射線物理學 | 114-2 | 40 | 在關掉90°脈衝以後，下列敘述何者錯誤？ | 自旋彼此間會開始散失相位（dephasing） | 自旋將保留90°脈衝帶入的能量，並到達平衡狀態（equilibrium status） | 延著z軸回復的磁量將無法於RF線圈上產生訊號 | 自由感應衰減（FID）訊號的衰減速率可以T2*描述 | B
放射線物理學 | 114-2 | 41 | 關於確定效應（deterministic effect）的敘述，下列何者正確？ | 指輻射效應的發生機率與受曝露者所接受的劑量大小成正比 | 白血病、遺傳效應皆屬確定效應 | 效應之發生沒有劑量低限值 | 為防止確定效應之劑量限度以等效劑量表示 | D
放射線物理學 | 114-2 | 42 | 在相同的活度情況下，下列何者在人體內所造成的輻射傷害最大？ | 131I | 14C | 3H | 226Ra | D
放射線物理學 | 114-2 | 43 | 輻射工作人員因一次意外曝露或緊急曝露所接受之劑量超過多少毫西弗以上時，雇主應即予以包括 特別健康檢查、劑量評估、放射性污染清除及必要治療或特別醫務監護？ | 5 | 15 | 50 | 150 | C
放射線物理學 | 114-2 | 44 | 侖琴為X輻射量的專用單位，係在空氣溫度為a ℃，氣壓為b mmHg（STP），X-ray與空氣作用，而 累積得一靜電單位（esu）的電荷。其中a、b分別為何？ | 0、760 | 0、0 | 20、760 | 20、1 | A
放射線物理學 | 114-2 | 45 | 400公克的腫瘤受到的輻射能量為4焦耳，求腫瘤的吸收劑量為多少戈雷（Gy）？ | 0.1 | 1 | 10 | 100 | C
放射線物理學 | 114-2 | 46 | 操作一個137Cs射源，將工作距離減少一半，且有二個半值層厚的鉛板阻擋，但是增加一倍工作時 間，則曝露量是原來的多少倍？ | 0.5 | 1 | 2 | 4 | C
放射線物理學 | 114-2 | 47 | 距1 mCi點狀之射源1 m處之劑量率為0.3 mSv/h，若不考慮空氣之增建因數，則當射源為5 mCi，於 距離2 m處工作4小時之劑量為多少毫西弗？ | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | C
放射線物理學 | 114-2 | 48 | ICRP 66號報告對放射性核種化合物粒子進入呼吸道後溶解與吸收速度的快慢，分為F、M、S三類， 有關血液吸收後沉積於體內的物質，其生物半化期的預設值，下列敘述何者錯誤？ | F類預設值為10分鐘 | M類預設值90%為200天 | S類預設值0.1%為10分鐘 | S類預設值99.9%為7000天 | B
放射線物理學 | 114-2 | 49 | 若欲度量快中子劑量，則須於游離腔內塗上含有何種元素的物質？ | 碳 | 氫 | 氧 | 氮 | B
放射線物理學 | 114-2 | 50 | 有一袖珍式劑量筆，其內部體積為2.5 cm3，電容為7 pF，初始充電至200 V，經佩戴使用後降至 110 V，試推算其曝露量為多少侖琴？（註：空氣密度=0.001293 g/cm3） | 0.555 | 0.655 | 0.755 | 0.855 | C
放射線物理學 | 114-2 | 51 | 以14C年代測定法得到樣本計數為125 ± 7，而背景計數為30 ± 24，則淨計數的標準差為何？ | 5.05 | 17 | 23 | 25 | D
放射線物理學 | 114-2 | 52 | A為8 ± 2，B為9 ± 3，則A、B相乘之積為多少？ | 72 ± 30.0 | 72 ± 6.0 | 72 ± 3.6 | 72 ± 13.0 | A
放射線物理學 | 114-2 | 53 | 關於半導體偵檢器，下列敘述何者正確？ | 游離輻射在半導體偵檢器中產生正負離子對 | 正離子受電場影響向負極移動，負離子或電子受電場影響向正極移動 | 若無外加偏壓，正負離子易產生再結合 | 外加偏壓為逆向偏壓 | D
放射線物理學 | 114-2 | 54 | 半導體偵檢器有時需要冷卻的原因為何？ | 降低輻射能量產生的熱能 | 降低太長的無感時間 | 增加偵檢效率 | 降低熱激發產生的自由電子 | D
放射線物理學 | 114-2 | 55 | 充氣式偵檢器之重合區，其特點不包含下列何者？ | 外加電壓小 | 產生的脈衝訊號大 | 產生的離子對因復合作用而消失 | 無實用價值 | B
放射線物理學 | 114-2 | 56 | 下列那些充氣式偵檢器可用於能譜分析：①游離腔 ②比例計數器 ③蓋革計數器 | ①②③ | 僅①② | 僅①③ | 僅②③ | B
放射線物理學 | 114-2 | 57 | 已知1 MeV的光子於碳的質量衰減係數為0.00636 m2/kg，且碳的密度為2250 kg/m3，則原子衰減係 數約為多少m2/atom？ | 1.27×10^-28 | 1.27×10^-29 | 1.27×10^-30 | 1.27×10^-31 | A
放射線物理學 | 114-2 | 58 | 迴旋加速器常用於製備醫用放射性同位素，關於這類加速器運轉產生的輻射場與屏蔽，下列敘述何 者錯誤？ | 加速器輸出之質子能量低，不足以引發核反應 | 二次中子是最主要設施屏蔽對象 | 中子引發之加馬射線是屏蔽以外人員劑量的主要貢獻之一 | 中子引發之物質活化是設施除役考量的重點 | A
放射線物理學 | 114-2 | 59 | 已知距離一個60Co點射源4米處的輻射劑量率為25 mSv/h，欲設置一鉛屏蔽使距離2米處之劑量率降 至1 mSv/h，假設其半值層約為1.5 cm，則約需使用多厚的鉛屏蔽（cm）？ | 1.5 | 3.0 | 6.6 | 9.9 | D
放射線物理學 | 114-2 | 60 | 快中子主要藉由與重元素的何種作用而達成緩速（slow down）? | 彈性碰撞 | 非彈性碰撞 | 中子活化 | 光中子反應 | B
放射線物理學 | 114-2 | 61 | 假設3 MeV的電子射程R(mg/cm2)＝530×E(MeV)－106，則在Al中（ρ＝2.70 g/cm3）需多少厚度才能 完全阻擋？ | 0.55 cm | 1.48 cm | 5.5 cm | 14.8 cm | A
放射線物理學 | 114-2 | 62 | 假設一X光機每天對腹部照相30張（平均設定條件為70 kVp、100 mAs），並且每天對胸部照相50張 （平均設定條件為80 kVp、10 mAs），每週工作5天，則此部X光機的工作負荷為下列何者？ | 250 mA×min/wk | 271 mA×min/wk | 292 mA×min/wk | 303 mA×min/wk | C
放射線物理學 | 114-2 | 63 | 相對生物效應（RBE）與直線能量轉移（LET）的關係為何？ | RBE隨LET增加而增加，且無上限值 | RBE隨LET增加而減少，且無下限值 | RBE隨LET增加而增加，至LET為100 keV/μm時達最大值，之後會隨LET增加而減少 | RBE隨LET增加而減少，至LET為100 keV/μm時達最小值，之後會隨LET增加而增加 | C
放射線物理學 | 114-2 | 64 | 當DNA因輻射照射產生錯配突變（mispairing mutation）時，細胞會利用下列何種方式進行修 復？ | 鹼基切除修復（BER） | 核苷酸切除修復（NER） | 非同源末端連結（NHEJ） | 同源重組修復（HRR） | A
放射線物理學 | 114-2 | 65 | 當意外發生時，釐清相關人士是否受到曝露十分重要，利用測定淋巴球染色體變異可偵測到的最低 劑量為多少Gy？ | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | B
放射線物理學 | 114-2 | 66 | 放射生物學中的4R：修復（repair）、再分布（reassortment）、再增生（repopulation）、復氧 （reoxygenation），當總劑量相同時，其中何者對分次治療後細胞存活的影響最小？ | 修復 | 再分布 | 再增生 | 復氧 | D
放射線物理學 | 114-2 | 67 | 有關哺乳動物細胞的輻射敏感度敘述，下列那些正確？①紅血球母細胞屬規則分裂（divide regularly）但沒分化（no differentiation）的細胞，其輻射敏感度高 ②骨髓細胞屬分化分裂 （differentiating intermitotic）細胞，其輻射敏感度較高 ③成人肝細胞屬不規則分裂（do not divide regularly），其對輻射有中等的敏感度 ④神經細胞屬不分裂但高度分化細胞，其輻 射敏感度低 | ①②③④ | 僅①②③ | 僅②④ | 僅①③④ | A
放射線物理學 | 114-2 | 68 | 水被輻射照射後，其產物有那些？①H+ ②OH‧ ③H2O2 ④HO2‧ | 僅①②④ | ①②③④ | 僅②③ | 僅③④ | B
放射線物理學 | 114-2 | 69 | 放射診斷部門之放射師懷孕時，其賸餘妊娠期間下腹部表面之等價劑量，不得超過多少毫西弗？ | 1 | 2 | 20 | 50 | B
放射線物理學 | 114-2 | 70 | 對X光而言，若吸收劑量等於1 mGy，則等價劑量為多少西弗（Sv）？ | 0.001 | 1 | 10 | 1000 | A
放射線物理學 | 114-2 | 71 | 在輻射防護的原則中，ALARA此名詞中的R全名為何？ | Reducibly | Reasonably | Regularly | Readably | B
放射線物理學 | 114-2 | 72 | 關於放射性核種生物半化期的敘述，下列何者正確？ | 與射出輻射的能量有關 | 與核種的化學組成特性有關 | 與物理半化期有關 | 與組織的特性無關 | B
放射線物理學 | 114-2 | 73 | 依據游離輻射防護法，下列何者屬可發生游離輻射設備？①直線加速器 ②60Co治療機 ③超音波 診斷儀 ④診斷用X光機 ⑤核子反應器 | ②③④⑤ | ①②⑤ | ①②④ | 僅①④ | D
放射線物理學 | 114-2 | 74 | 依放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法，某醫院購置新型醫用直線加速器，與國外 原廠訂定買賣契約，為進行設備功能測試，由原廠指派工程師（外國人）協助操作該設備，下列敘 述何者正確？ | 該工程師必須取得主管機關核發之輻射安全證書，始得為之 | 該工程師必須參加醫院辦理之輻射防護講習至少18小時，始得為之 | 該工程師必須取得主管機關核發之輻射防護人員認可證書，始得為之 | 該工程師必須提供國外操作或輻射防護訓練證明文件影本，由醫院向主管機關申請審查合格後，始 得為之 | D
放射線物理學 | 114-2 | 75 | 依游離輻射防護管制收費標準，某醫院因增加非密封放射性物質核種數量及活度，申請非密封放射 性物質使用許可證登載事項變更，該醫院應繳納那些費用？ | 僅審查費及證照費 | 僅檢查費及證照費 | 審查費、檢查費及證照費 | 免繳費用 | C
放射線物理學 | 114-2 | 76 | 依輻射醫療曝露品質保證標準，醫用直線加速器應實施之校驗項目與結果或誤差容許值，下列那些 正確？ ①準直儀對稱性：二毫米以下 ②光照野與輻射照野一致性：二毫米以下 ③準直儀輻射旋轉中 心：直徑二毫米圓形範圍以下 ④治療床輻射旋轉中心：直徑二毫米圓形範圍以下 | ①②③ | ②③④ | ①②④ | ①③④ | A
放射線物理學 | 114-2 | 77 | 依輻射醫療曝露品質保證標準，下列何者為醫用直線加速器多葉準直儀葉片穿透率之校驗頻次？ | 每日 | 每週 | 每月 | 每年 | D
放射線物理學 | 114-2 | 78 | 某醫院使用4部分別於109年1月15日、109年2月10日、109年3月15日及109年4月10日經主管機關同 意登記之X光機，該院委託合格業者依法定期實施輻射安全測試，業者報價為每部X光機測試（1小 時內可完成）費用為3000元，每次往返醫院的交通費為5000元，每次工作以6小時為限。該院可於 下列那段期間，以最少費用委託業者實施前述4部X光機之測試？ | 113年11月1日至113年12月31日 | 114年2月1日至114年3月31日 | 114年5月1日至115年6月30日 | 114年8月1日至114年9月31日 | B
放射線物理學 | 114-2 | 79 | 甲醫院使用一部車載型乳房攝影用X光機，依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理 辦法，下列敘述何者正確？ | 甲醫院應每六年於該X光機同意登記日之前後一個月內，實施輻射安全測試，並留存紀錄備查 | 該X光機永久停用，以輸出國外方式處理時，甲醫院必須向主管機關申請審查，經主管機關核准 後，於完成出口後三十日內，檢附出口證明文件影本，送主管機關備查 | 該X光機永久停用，以廢棄方式處理時，甲醫院必須向主管機關申請審查，經主管機關核准後，由 主管機關派員破壞至不堪使用狀態，並拍照留存備查 | 乙醫院擬承租該X光機，乙醫院應敘明理由，並檢附相關文件向主管機關申請審查合格後，發給許 可 | B
放射線物理學 | 114-2 | 80 | 從事輻射作業人員之年齡及其防護規定，下列敘述何者正確？ | 雇主應對在職之輻射工作人員定期實施教育訓練，且每人每年受訓時數須為三小時以上，其中二分 之一訓練時數得以播放錄影帶、光碟或視訊等方式代之 | 雇主於接獲女性輻射工作人員告知懷孕後，應即檢討其工作條件，使其胚胎或胎兒接受與輻射工作 人員相同之輻射防護 | 從事或參與輻射作業之人員，以年滿二十歲者為限，但基於教學或工作訓練需要，於符合特別限制 情形下，得使十八歲以上未滿二十歲者參與輻射作業，任何人不得令未滿十八歲者從事或參與輻射 作業 | 在職輻射工作人員定期教育訓練之紀錄，應記載參加訓練人員之姓名與參加訓練之時間、地點、時 數、訓練科目，並至少保存五年 | A

## 醫學診斷學
科目 | 年度-期別 | 題號 | 題目內容 | 選項 A | 選項 B | 選項 C | 選項 D | 正確答案 | 圖片路徑
醫學診斷學 | 112-1 | 1 | 關於頸部軸位投影（ axial projection ）的敘述，下列何者錯誤？ | 軸位投影（ axial projection ）中心線向腳端打 20 ～ 30 度 | 前後位的軸位投影（ axial projection ）又稱為 pillars view | 診斷病灶的範圍在 C4-C7 的頸椎後弓（ posterior vertebral arch ）和棘狀突（ spinous process ） | 病人姿勢是俯臥的側面影像 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 2 | 在拍攝側面胸腔影像時，條件為 100 kVp 、 15 mAs ，此時量測到病患位置的Ｘ光曝露量為 40 mR ，若想增加管 電流至 30 mAs，但不想增加病人曝露量，應外加多少 mm 的鋁濾片？（已知鋁的半值層厚度為 3.7 mm ） | 1.85 | 3.70 | 5.55 | 7.40 | B
醫學診斷學 | 112-1 | 3 | 下列何者最不會影響 X 光發射光譜？ | 管電流 | 管電壓 | 靶材質 | 焦斑尺寸 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 4 | 特性輻射的能量與下列何者最相關？ | X光機管電壓 | X光機的高壓產生器 | X光機的管電流 | X光機的陽極靶 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 5 | 90 keV之 X光與鋇原子產生光電效應，若發生 L-K 層電子躍遷，則產生之特性 X 光能量為何？（鋇原子的 K 及 L 層的電子束縛能分別為 37 keV 及 6 keV ） | 31 keV | 53 keV | 59 keV | 84 keV | A
醫學診斷學 | 112-1 | 6 | 一病患在距離前側胸壁 8 cm 處有一鈣化病灶，如利用一有效焦斑為 0.6 mm 的 X 光機進行胸腔 X 光攝影（ PA view）， SID為 180 cm ，且檢查台面到影像接受器之距離為 5 cm ，則此條件下造成之焦斑模糊（ focal-spot blur）之尺寸為多少 mm ？ | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.047 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 7 | 關於 X光發射頻譜，下列敘述何者錯誤？ | 線狀尖峰來自特性輻射 | X光的量與 mAs成正比 | X光的量與 kVp成正比 | X光的強度會因加濾片而降低 | C
醫學診斷學 | 112-1 | 8 | 病人或 X光管移動所導致照相影像模糊稱為動態模糊（ motion blur ），如何減少其發生？ | 使用慢速感光的影像接收器 | 使用高鏈波（ ripple ）的電源 | 減少射源至影像接收器距離（ SID ） | 用束縛器使病人固定 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 9 | 有關半影（ penumbra ）的敘述，下列何者最正確？ | 在相同 source image receptor distance （ SID ）之下，焦斑越大，半影越小 | 在相同 object image receptor distance （ OID ）下， source image receptor distance （ SID ）越長，半影越大 | 在相同 source image receptor distance （ SID ）之下， object image receptor distance （ OID ）越長，半影越大 | source image receptor distance （ SID ）與 object image receptor distance （ OID ）長短與半影產生無關 | C
醫學診斷學 | 112-1 | 10 | 針對成年人的 X光攝影，下列那些部位不需使用光柵或 bucky ？① foot AP projection ② femur AP projection ③patella tangential projection | 僅①② | 僅①③ | 僅②③ | ① ② ③ | B
醫學診斷學 | 112-1 | 11 | 10 lp/mm的解析度相當於若干 micrometer （ μm ）？ | 50 | 100 | 200 | 250 | A
醫學診斷學 | 112-1 | 12 | 進行頭顱的 Towne method X 光素片攝影時，當 OML 垂直底片，中心射線的角度為何？ | 向頭打 30度 | 向頭打 10度 | 向腳打 30度 | 向腳打 10度 | C
醫學診斷學 | 112-1 | 13 | 下列何者不是做完 myelography 後的照護？ | 大量水分攝取 | 不要平躺 | 頭抬高臥床 24小時 | 大量糖分攝取 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 14 | 處理多重外傷患者之出血情形，依照病人生命跡象與受傷器官，有時候必須開刀，有時候必須進行經導管動 脈栓塞術。若開刀與經導管動脈栓塞術必須接連進行，下列運送病人的策略何者較佳？ | 送至 hybrid operation room | 先送 operation room ，再送 angiography room | 先送 angiography room ，再送 operation room | 視情況決定先送 operation room 或 angiography room | A
醫學診斷學 | 112-1 | 15 | Transarterial（ chemo ） embolization （ TAE/TACE ）對於治療 hepatocellular carcinoma （ HCC ）具有重要的角 色，下列何者不屬於栓塞物質？ | gelfoam | bland or drug-eluting microsphere | Yittrium-90 microsphere | epirubicin | D
醫學診斷學 | 112-1 | 16 | 下列何者是進行肺動脈血管攝影時常用的導管入口？ | 股靜脈 | 肺靜脈 | 肺動脈 | 股動脈 | A
醫學診斷學 | 112-1 | 17 | 在為病患執行泌尿道攝影時，下列何者不是於骨盆邊緣壓迫以診斷疾病之禁忌症？ | 腹主動脈瘤 | 輸尿管結石 | 腎盂腎炎 | 腹部腫瘤 | C
醫學診斷學 | 112-1 | 18 | 下列那種導管較適用於腹主動脈血管攝影？ | 辛克型（ Hinck） | 賽門型（ Simmons ） | 豬尾型（ pigtail） | 眼鏡蛇型（ cobra） | C
醫學診斷學 | 112-1 | 19 | 若患者實施 IVU攝影時採取 LPO 擺位，則其主要攝影目的為何？ | 右側腎臟正面影像，左側輸尿管遠離椎體影像 | 左側腎臟正面影像，右側輸尿管遠離椎體影像 | 右側輸尿管斜面影像，左側輸尿管貼近椎體影像 | 男性尿道排尿中影像 | A
醫學診斷學 | 112-1 | 20 | 實施胃食道逆流（ esophageal reflux ）檢測時，下列何者不是正確方法？ | 利用 Valsalva maneuver 以增加腹內壓力的呼吸控制方法 | 利用 Mueller maneuver 以增加腹內壓力的呼吸控制方法 | 於俯臥姿勢（ prone position ）使用壓迫裝置壓迫腹部的方法 | 採取俯臥姿勢（ prone position ）的喝水測試方法 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 21 | 相對於使用單一對比檢查，於上消化道攝影時若使用雙重對比檢查，何者是雙重攝影最主要的優勢？ | 操作方便 | 可觀察到口徑大小的變化 | 可觀察到外觀輪廓的差異 | 可觀察黏膜變化的差異 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 22 | 實施大腸硫酸鋇檢查時，病灶末端呈現如圖所示，則最可能的診斷為何？ | adenocarcinoma of colon | intussusception | diverticula | ulcerative colitis | B | 112-1-診斷Q22.png
醫學診斷學 | 112-1 | 23 | 剛做完下列何種檢查的病人，最不適宜做腹部電腦斷層攝影？ | barium enema | IVP | myelography | angiography | A
醫學診斷學 | 112-1 | 24 | 以穿刺股動脈進行介入性放射線檢查時，最不可能造成的併發症為何？ | 動脈痙攣 | 假性動脈瘤 | 器械在血管內斷裂 | 皮下氣腫 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 25 | 下列那一種膽道的影像學檢查，不需要注射顯影劑？ | PTC | T-tube cholangiography | ERCP | MRCP | D
醫學診斷學 | 112-1 | 26 | 下列何種檢查通常不需要使用透視 X 光系統做為輔助？ | voiding cystourethrography | retrograde urethrography | intravenous urography | antegrade urography | C
醫學診斷學 | 112-1 | 27 | 在電腦斷層影像中，在氣管結構上會呈現黑色最主要原因為何？ | 有空氣 | 衰減較高 | 組織密度高 | 與組織密度無關 | A
醫學診斷學 | 112-1 | 28 | 下列何者不可用來降低小孩在電腦斷層掃描的輻射劑量？ | 低pitch比 | 鉛屏蔽 | 低mAs | 使用疊代重組（ iterative reconstruction ）取代 FBP | A
醫學診斷學 | 112-1 | 29 | 下列何種條件下， CT 影像雜訊可能最低？ | 200 mAs、 0.5 pitch | 300 mAs、 1 pitch | 400 mAs、 2 pitch | 100 mAs、 0.5 pitch | A
醫學診斷學 | 112-1 | 30 | 頸椎的 CT影像如下圖，下列何者為最有可能之診斷？ | 頸椎第五節骨折 | 頸椎第五節腫瘤 | 頸椎第六節骨折 | 頸椎第六節腫瘤 | C | 112-1-診斷Q30.png
醫學診斷學 | 112-1 | 31 | 頭頸部 CT的影像如下圖，下列何者為最有可能之診斷？ | orbital floor fracture | orbital tumor | maxillary sinus tumor | maxillary sinusitis | A | 112-1-診斷Q31.png
醫學診斷學 | 112-1 | 32 | 某位二週前有高血壓性腦出血的病人進行 CT 追蹤，下列何者為最可能的影像呈現？ | 一個高密度（ 70 HU 以上）腫塊，不顯影 | 一個高密度腫塊（ 70 HU 以上），周圍顯影 | 一個中低密度腫塊（ 70 HU 以下），不顯影 | 一個中低密度腫塊（ 70 HU 以下），周圍顯影 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 33 | 下列何者 CT演算法之影像雜訊（ image noise ）最高？① standard algorithm ② smoothing algorithm ③ edge enhancement algorithm | ① | ② | ③ | ①②③一樣高 | C
醫學診斷學 | 112-1 | 34 | 相較於單層電腦斷層（ single-slice CT ），下列何者不是多層電腦斷層（ multislice CT ）的優勢？ | 縮短採集時間（ acquisition time ） | 使用較大量的顯影劑 | 改善空間解析度（ spatial resolution ） | 改善影像品質（ image quality ） | B
醫學診斷學 | 112-1 | 35 | 女性患者有卵巢畸胎瘤（ ovarian teratoma ），未施打顯影劑的骨盆腔電腦斷層顯示腫瘤內有一低密度區（如 下圖箭號處）。經測量其密度約為 -100 HU ，最有可能為下列何者？ | 脂肪 | 出血 | 氣體 | 牙齒 | A | 112-1-診斷Q35.png
醫學診斷學 | 112-1 | 36 | 男性高血壓患者突然胸痛，注射對比劑後的電腦斷層影像如下圖，最有可能的診斷為何？ | 主動脈剝離（ aortic dissection ） | 心肌梗塞（ myocardial infarction ） | 食道破裂（ esophageal perforation ） | 吸入異物（ foreign body aspiration ） | A | 112-1-診斷Q36.png
醫學診斷學 | 112-1 | 37 | 患者接受 CT angiography 檢查，操作者使用 bolus tracking 造影追蹤技術，下圖白色圓圈處 ROI （ reigon of interest）所指為何？ | 肺動脈（ pulmonary artery ） | 升主動脈（ ascending aorta ） | 降主動脈（ descending aorta ） | 右心室（ right ventricle ） | A | 112-1-診斷Q37.png
醫學診斷學 | 112-1 | 38 | 幼兒呼吸困難，胸部電腦斷層顯示肺動脈栓塞（ pulmonary embolism ）如下圖箭號處所示。此影像沿著病灶所 在的血管長軸來呈現，是用了下列何種後處理技術？ | multiplanar reconstruction （ MPR ） | volume rendering（ VR ） | surface rendering（ SR ） | minimum intensity projection （ MinIP ） | A | 112-1-診斷Q38.png
醫學診斷學 | 112-1 | 39 | 頭頸部電腦斷層影像在顱底腦幹部位常有假影，下列何種假影較常見？ | motion artifact | metal artifact | beam-hardening artifact | aliasing artifact | C
醫學診斷學 | 112-1 | 40 | 下列何種電腦斷層 3D 重建方法，重建出的影像在視覺上不是立體的？ | 表面覆蓋顯示法（ shaded surface display, SSD ） | 體積渲染法（ volume rendering, VR ） | 虛擬內視鏡（ virtual endoscopy, VE ） | 最大強度投影法（ maximum intensity projection, MIP ） | D
醫學診斷學 | 112-1 | 41 | 電腦斷層腦部血液灌流檢查（ CT perfusion ）的適應症，不包括下列何者？ | 急性腦梗塞 | 先天性腦實質異常 | 頸動脈狹窄 | 蛛網膜下腔出血術後血管痙攣 | B
醫學診斷學 | 112-1 | 42 | 下列有關新生兒電腦斷層檢查之注意事項中，何者最不恰當？ | 應注意保溫 | 接觸病患前應先洗手 | 必須給與鎮靜劑 | 應監測生命跡象 | C
醫學診斷學 | 112-1 | 43 | 在MRI中下列何者可能具有最大的磁場不均勻性，從而導致橫向磁場的相位差（ dephasing ）最大？ | 皮質骨 | 空氣 | 骨頭空氣交接處 | 軟組織 | C
醫學診斷學 | 112-1 | 44 | 在腳趾的骨骼肌肉 MRI 中，下列何者最可能用來抑制脂肪的信號？ | short tau inversion recovery （ STIR ） | fluid-attenuated inversion recovery （ FLAIR ） | FSE | GRE | A
醫學診斷學 | 112-1 | 45 | 當血紅素（ hemoglobin ）被氧結合時， T2* 時間和 blood oxygenation level dependent （ BOLD ）信號強度分別如 何變化？ | 延長、增加 | 延長、減少 | 縮短、增加 | 縮短、減少 | A
醫學診斷學 | 112-1 | 46 | 在磁振造影技術中會有週期性運動假影（ artifact ）形成，關於此週期性假影的敘述，下列何者正確？ | 假影（ artifact）通常出現在相位編碼的位置 | 假影（ artifact）的形成會隨著離開原來的位置越遠越清楚 | 利用空間預飽和脈衝（ pre-saturation pulse ）無法改善此假影 | 減少 TR（ repetition time ）或減少 NEX （ number of excitation ）就可以減少鬼影間距 | A
醫學診斷學 | 112-1 | 47 | 水和脂肪因磁場強度的差異會造成旋進頻率不同，在 1.0 T 磁場下會造成多少頻率差？ | 220 Hz | 440 Hz | 147 Hz | 220 MHz | C
醫學診斷學 | 112-1 | 48 | 關於磁振造影多重疊薄區塊擷取技術（ MOTSA ）的敘述，下列何者正確？ | 2D-TOF和 3D-TOF 的組合技術 | 2D-PC和 3D-TOF的組合技術 | 2D-PC和 3D-PC的組合技術 | 2D-TOF和 3D-PC的組合技術 | A
醫學診斷學 | 112-1 | 49 | 磁振造影檢查如下圖之影像，最可能為下列何種波序所產生？ | T1-weighted image | T2-weighted image | proton density weighted image | short tau inversion recovery （ STIR ） | A | 112-1-診斷Q49.png
醫學診斷學 | 112-1 | 50 | 磁振造影影像如下圖，圖中之箭號處最可能為下列何種 artifact ？ | Phase mismapping artifact | chemical shift artifact | magnetic susceptibility artifact | zipper artifact | B | 112-1-診斷Q50.png
醫學診斷學 | 112-1 | 51 | 下列何器官的磁振造影最常使用 fluid-attenuated inversion recovery （ FLAIR ）？ | 肝臟 | 心臟 | 腎臟 | 腦部 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 52 | 關於 MR spectroscopy （ MRS ）的敘述，下列何者最不適當？ | MRS屬於 functional MR 中之一種 | 可區分 recurrent glioma 和 radiation necrosis | 在1.5T使用 single voxel technique 時需要至少 20 mL | choline peak 常被用來診斷 cancer | C
醫學診斷學 | 112-1 | 53 | 磁振造影技術中，下列何者會影響扭轉速率（ slew rate ）？ | 上升時間（ rise time ） | 旋磁比（ gyromagnetic ratio ） | 偏折角（ flip angle ） | 重複時間（ repetition time ） | A
醫學診斷學 | 112-1 | 54 | 下列何者是 echo planar imaging （ EPI ）的特性？ | 可產生高解析度影像 | 掃描時間較傳統 MRI 掃描時間長 | 可用來進行 MRA 血管攝影檢查 | 影像易扭曲變形 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 55 | 在磁振造影系統中，下列何者與梯度線圈（ gradient ）強度無關？ | 通過線圈的電流 | 所纏繞的迴圈（ winding ）數 | 迴圈之間的距離 | 主磁場均勻度 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 56 | 相對於 T2加權影像，下列有關磁振造影自旋迴訊（ spin echo ）的敘述，何者正確？ | 影像中欲得到更多的 proton density 對比，應減少 TR | 影像中欲得到更多的 T1對比，應減少 TR | 影像中欲得到更多的 T2對比，應減少 TE | 同時減少 TR與 TE，可以同時增加 T1與T2的影像對比 | B
醫學診斷學 | 112-1 | 57 | 磁振造影成像欲取得更薄切片厚度，應採取下列何種方式？ | 使用更寬的傳輸頻寬 | 使用更長的 TR | 增加梯度磁場的大小 | 減少 TE | C
醫學診斷學 | 112-1 | 58 | 下列有關磁振造影飽和脈衝（ saturation pulses ）的敘述，何者正確？ | 使用一個 180度的飽和脈衝施加在任何需要的位置上 | 可以用來抑制截斷假影（ Gibbs phenomenon ） | 可能會增加 TR | 會使影響目標影像區的訊號強度提高 | C
醫學診斷學 | 112-1 | 59 | 在磁振造影中，下列何者為化學位移（ chemical shift ）的假影成因？ | 氫原子在脂肪和水中的共振頻率（ resonant frequency ）不同 | 取樣頻率（ sampling frequency ）不符合 Nyquist theorem | 受試者未能配合靜止不動 | 測量到來自其他影像切面的訊號 | A
醫學診斷學 | 112-1 | 60 | 附圖中，訊號變化的解剖位置是由下列何者供應血液？ | 中大腦動脈（ middle cerebral artery ） | 後大腦動脈（ posterior cerebral artery ） | 後下小腦動脈（ posterior inferior cerebellar artery ） | 前大腦動脈（ anterior cerebral artery ） | A | 112-1-診斷Q60.png
醫學診斷學 | 112-1 | 61 | 關於肝臟病灶的超音波表現，下列何者錯誤？ | 肝膿瘍（ liver abscess ）會因為病程不同而可能出現高或低回音 | 肝臟局部結節性增生（ focal nodular hyperplasia ）為高回音，故有時難與肝膿腫區分 | 肝腫瘤可向鄰近正常的肝組織產生壓擠 | 典型的肝臟小血管瘤常呈現均勻的低回音病灶 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 62 | 腎臟超音波掃描時，發現多處的腎錐體（ pyramids ）呈現高回音性，下圖最有可能的診斷為何？ | 腎髓質鈣化症（ medullary nephrocalcinosis ） | 血管肌肉脂肪瘤（ angiomyolipoma ） | 正常現象 | 腎盂腎炎（ pyelonephritis ） | A | 112-1-診斷Q62.png
醫學診斷學 | 112-1 | 63 | 超音波掃描一位肝硬化併有門脈高壓患者，發現其脾臟有一個局部楔形（ wedge-shaped ）低回音區（如下圖 左側 A區），彩色都卜勒掃描如下圖右側所示。最有可能的診斷為何？ | 脾梗塞（ splenic infarction ） | 脾血管瘤（ splenic hemangioma ） | 脾囊腫（ splenic cyst ） | 轉移癌（ metastatic cancer ） | A | 112-1-診斷Q63.png
醫學診斷學 | 112-1 | 64 | 超音波掃描膀胱時，一般較不易出現下列那種類型的假影（ artifact ）？ | 鏡像假影（ mirror artifact ） | 音波迴盪假影（ reverberation artifact ） | 旁瓣假影（ side lobe artifact ） | 音波增強假影（ acoustic enhancement artifact ） | A
醫學診斷學 | 112-1 | 65 | 下列那一條血管，可做為超音波掃描總膽管（ CBD ）的參考依據？ | 腹腔動脈（ celiac trunk ） | 門靜脈（ portal vein ） | 中肝靜脈（ middle hepatic vein ） | 上腸系膜動脈（ superior mesenteric artery ） | B
醫學診斷學 | 112-1 | 66 | 當一超音波脈衝發射後，回音於 65μs 後返回，則造成回音的結構之深度為多少 cm ？ | 5 | 6 | 7 | 8 | A
醫學診斷學 | 112-1 | 67 | 附圖為肝臟超音波掃描影像，圖中三個星號所代表的假影為下列何種原因造成？ | 胃部空氣 | 肋骨 | 橫結腸空氣 | 呼吸運動 | B | 112-1-診斷Q67.png
醫學診斷學 | 112-1 | 68 | 下列各物質在超音波影像中回音高低之敘述，何者正確？ | 木材為低回音 | 塑膠為高回音 | 鐵絲為低回音 | 玻璃為低回音 | B
醫學診斷學 | 112-1 | 69 | 當超音波掃描膽囊時，呈現如附圖的彗尾假影（ comet tail ），其最有可能的病變為何？ | 膽泥淤積（ gallbladder sludge ） | 急性膽囊炎（ acute cholecystitis ） | 膽囊癌（ gallbladder carcinoma ） | 膽囊腺肌增生症（ adenomyomatosis ） | D | 112-1-診斷Q69.png
醫學診斷學 | 112-1 | 70 | 下列有關 FAST（ focused assessment with sonography for trauma ）的敘述，何者錯誤？ | 常用於急診室患者 | 目的在於快速排除內出血的可能性 | 通常無須評估心包膜積血 | 腹內出血易沉積於 pouch of Douglas | C
醫學診斷學 | 112-1 | 71 | 超音波通過下列五種人體正常器官，其回音由強至弱排序為何？①肝實質 ②胰實質 ③腎錐體 ④脹氣之 胃 ⑤脹尿之膀胱 | ④ ② ① ③ ⑤ | ④ ② ③ ① ⑤ | ① ② ③ ④ ⑤ | ④ ⑤ ② ① ③ | A
醫學診斷學 | 112-1 | 72 | 正常腹部主動脈前方分支出的第一條主要血管是： | 上腸繫膜動脈 | 腹動脈幹 | 腎動脈 | 肝動脈 | B
醫學診斷學 | 112-1 | 73 | 提供影像管理使用的 SMPTE 測試模板，可以使用於下列那些類型機組品管？①數位乳房機組 ②電腦斷層 ③磁振造影 ④透視機組 ⑤增感屏底片乳房攝影 | 僅①②④ | ① ② ③ ④ | ① ② ④ ⑤ | ③ ④ ⑤ | B
醫學診斷學 | 112-1 | 74 | 進行電腦斷層攝影 CT 值雜訊品質保證時，所使用的量測參數為下列何者？ | 平均值 | 標準差 | 中位數 | 變異係數 | B
醫學診斷學 | 112-1 | 75 | 下列有關減少病人輻射曝露的方法，何者最正確？ | 胸腔以上部位使用 AP 投射優於 PA 投射 | 使用高 kVp，高 mAs | 使用高 kVp，低 mAs | 使用低 kVp，高 mAs | C
醫學診斷學 | 112-1 | 76 | 有一物體的實際尺寸是 5 公分，在磁振造影影像中的長度是 4.5 公分，則影像扭曲失真（ distortion ）的百分比為 何？ | 5% | 15% | 10% | 20% | C
醫學診斷學 | 112-1 | 77 | 下列何者為無線網路的通訊協定？ | IEEE 802.11b | RS-232 | IEEE 802.3 | ATM OC-3 | A
醫學診斷學 | 112-1 | 78 | 醫學影像儲傳系統 （ PACS ）運作的要素（ operational criteria ）中，下列何者與容錯（ fault-tolerance ）無關？ | 資料完整（ no loss of data ） | 系統不間斷運行（ continuous availability of the system ） | 可接受的系統效能（ acceptable system performance ） | 友善的使用者界面（ user friendliness ） | D
醫學診斷學 | 112-1 | 79 | 下列何者不是醫學影像儲傳系統（ PACS ）運作瓶頸的主要因素？ | 網路的壅塞 | 影像堆積於成像設備 | 影像儲存在慢速儲存設備 | 影像資料的備份 | D
醫學診斷學 | 112-1 | 80 | DR系統的跟效應（ heel effect ）假影，可經下列那一項數位影像處理消除？ | 照野平坦化（ flatfielding ） | 訊號內插修正（ signal interpolation ） | 改變窗寬（ window width ）與窗高（ window level ） | 調整補償電壓（ offset voltage ） | A
醫學診斷學 | 112-2 | 1 | 關於頭部的 Caldwell method ，下列何者最適當？ | CR 15° caudad、岩部嵴（ petrous ridges ）呈現在眼眶下 1/3 | CR 5° caudad、岩部嵴（ petrous ridges ）呈現在眼眶上 1/3 | CR 15° cephalad、岩部嵴（ petrous ridges ）呈現在眼眶下 1/3 | CR 5° cephalad、岩部嵴（ petrous ridges ）呈現在眼眶上 1/3 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 2 | 假設一台Ｘ光機每天照射 50 張胸腔影像，攝影條件為 80 kVp 、 10 mAs ，及 20 張腹部影像，攝影條件為 90 kVp 、 25 mAs，每週工作五天，則此Ｘ光機的工作負荷為多少（ mA ． min/week ）？ | 83 | 125 | 3334 | 4980 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 3 | 下列何者的增加，最有可能提高Ｘ光影像的光密度（ optical density, OD ）值？ | 射源到影像偵檢器的距離（ SID ） | 身體厚度 | 柵比（ grid ratio） | 影像接受器（ image receptor ）速度 | D
醫學診斷學 | 112-2 | 4 | 一512×512的電腦斷層影像，其照野（ FOV ）為 20 cm ，試問其空間解析度為多少 lp/mm ？ | 0.39 | 0.78 | 1.28 | 2.56 | C
醫學診斷學 | 112-2 | 5 | 關於柵比（ grid ratio ）的敘述，下列何者正確？ | 柵比愈高，病人所接收之劑量愈低 | 柵比越大造成影像對比改進因素（ contrast improvement factor ）上升 | 代表阻擋 X光主射線束的效率 | SID固定下，柵比愈高，遮斷距離愈大 | B
醫學診斷學 | 112-2 | 6 | 電腦放射攝影 CR（ computed radiography ）的成像程序為何？①抹除（ erase ） ②激發（ stimulate ） ③曝露 （expose） ④讀取（ read ） | ① ② ③ ④ | ② ③ ① ④ | ③ ① ② ④ | ③ ② ④ ① | D
醫學診斷學 | 112-2 | 7 | 有關光電效應（ photoelectric effect ）敘述，下列何者錯誤？ | 發生在內層電子 | 產生散射（ scattering ）光子與能量釋放 | 光電效應與 electron binding energy （ keV ）及原子序有關 | 光子能量完全被吸收掉 | B
醫學診斷學 | 112-2 | 8 | 下列何者為後肩胛肱骨關節脫臼（ posterior scapulohumeral dislocation ）的最佳攝影方法？ | scapular Y lateral | Neer method | Garth method | Grashey method | C
醫學診斷學 | 112-2 | 9 | X光攝影影像顯示腸內有空氣／液體介面（ air fluid level ），診斷為腸阻塞，該檢查最有可能是下列何者？ | 站立式腹部素片（ standing abdomen ） | 腎臟泌尿道膀胱攝影（ KUB ） | 平躺式腹部素片（ supine abdomen ） | 平躺式胸部 X光素片（ supine chest ） | A
醫學診斷學 | 112-2 | 10 | 下列何種攝影條件可得到最長階對比（ long scale contrast ）影像？ | 70kV, 20mAs | 80kV, 15mAs | 90kV, 10mAs | 100kV, 5mAs | D
醫學診斷學 | 112-2 | 11 | 下列何種攝影技術可以減少病人劑量？①縮小照野 ②降低 mAs ③降低 kV | 僅①② | 僅②③ | 僅①③ | ① ② ③ | #
醫學診斷學 | 112-2 | 12 | 進行胸部一般放射診斷攝影時，欲使心臟與胸椎在影像中重疊部分最少，應使用下列何種方式？ | AP lordotic projection | 45° RPO position | 45° LPO position | 45° LAO position | C
醫學診斷學 | 112-2 | 13 | 下列敘述何者錯誤？ | transarterial embolization （ TAE ）可治療肝癌（ hepatocellular carcinoma ） | CT-guided drainage 可治療膽囊炎（ cholecystitis ） | MRI tractography可以辨識血管疾病 | vertebroplasty可改善椎體壓迫性骨折的疼痛 | C
醫學診斷學 | 112-2 | 14 | 可以用 arthrography 進行下列何種疾病診斷？ | 肩關節旋轉肌斷裂 | 骨頭腫瘤 | 軟組織感染 | 骨折 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 15 | air kerma最能預測患者何項之風險？ | carcinogenesis | hereditary effect | skin burn | allergy | C
醫學診斷學 | 112-2 | 16 | 下列何者是心臟血管系統的主要功能？①運輸氧氣、荷爾蒙及必要之化學成分以維持身體正常運作 ②經肺 臟及腎臟排除廢物 ③維持身體內之溫度、水分及電解質平衡 | 僅①② | 僅②③ | 僅①③ | ① ② ③ | D
醫學診斷學 | 112-2 | 17 | 下列何者為頭臂動脈（ brachiocephalic artery ）的分支？ | 右總頸動脈與右鎖骨下動脈 | 右總頸動脈與右椎動脈 | 左總頸動脈與左鎖骨下動脈 | 左總頸動脈與左椎動脈 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 18 | 下列那一項檢查的輻射劑量最低？ | chest x-ray | dual-energy x-ray absorptiometry （ DXA ） | lumbar spine x-ray | mammography | B
醫學診斷學 | 112-2 | 19 | 下列何者為口服鋇劑小腸攝影的禁忌症？ | 大腸阻塞（ large bowel obstruction ） | 小腸炎（ enteritis） | 消化道腫瘤（ neoplasm ） | 克隆氏症（ Crohn's disease ） | A
醫學診斷學 | 112-2 | 20 | 關於數位減影血管攝影（ digital subtraction angiography, DSA ）的敘述，下列何者正確？ | 腦部血管攝影不適用，因頭部易轉動 | 心臟血管攝影不適用，因心臟會跳動 | 骨盆腔血管攝影不適用，因輻射劑量太高 | 下肢血管攝影不適用，因範圍太大 | B
醫學診斷學 | 112-2 | 21 | 實施子宮輸卵管攝影時，如果患者輸卵管沒有阻塞，則造影劑將會向那一個區域擴散？ | peritoneal cavity | retroperitoneal cavity | infraperitoneal cavity | thoracic cavity | A
醫學診斷學 | 112-2 | 22 | 於開刀房中實施仰睡姿勢患者的 C-arm 透視檢查時，下列那一種管球與影像倍增管的排列方式合併放射師站立 位置的組合，放射師頭部可能得到最少劑量？ | LPO 30度角投射，放射師站立於左側 | PA投射，放射師站立於左側 | AP投射，放射師站立於患者左側 | 左側面水平投射，放射師站立於影像倍增管側 | D
醫學診斷學 | 112-2 | 23 | Upper GI檢查中請病人吃發泡劑之主要目的為何？ | 促進腸蠕動 | 產生雙重對比 | 安定病人 | 減緩腸蠕動 | B
醫學診斷學 | 112-2 | 24 | 若想以上消化道攝影（ upper gastrointestinal series ）診斷幽門（ pylorus ）潰瘍，下列何種擺位方式最佳？ | prone RAO | supine AP | erect PA | decubitus left lateral | A
醫學診斷學 | 112-2 | 25 | 下列何種介入性手術，無需 X 光透視攝影下也可以施行？ | liver transarterial chemoembolization | antegrade ureteral stent insertion | meningioma transarterial embolization | percutaneous endoscopic gastrostomy | D
醫學診斷學 | 112-2 | 26 | 下列那一項檢查中無法同時進行介入性診療？ | endoscopic retrograde cholangiopancreatography （ ERCP ） | percutaneous transhepatic cholangiography and drainage （ PTCD ） | magnetic resonance cholangiopancreatography （ MRCP ） | T-tube cholangiography | C
醫學診斷學 | 112-2 | 27 | CT儀器實際測量下列何種數值？ | 線性衰減（ linear attenuation ） | 物理密度（ physical density ） | 質量衰減（ mass attenuation ） | 非線性衰減（ nonlinear attenuation ） | A
醫學診斷學 | 112-2 | 28 | 下列何者可以用來更改 CT 掃描儀上的 X 射線束品質（以毫米單位鋁半值層的厚度表示）？ | mA | kV | rotation time | reconstruction algorithm | B
醫學診斷學 | 112-2 | 29 | 一電腦斷層影像之 field of view （ FOV ）為 25 cm ， matrix size 為 512×512 ，其 pixel size 最接近於下列何者？ | 0.5 cm | 0.5 mm | 1 cm | 1 mm | B
醫學診斷學 | 112-2 | 30 | 患有遺傳性球形紅血球增多症（ hereditary spherocytosis ）之女童，因貧血長期接受輸血治療。未施打顯影劑 的腹部電腦斷層顯示肝脾腫大（如下圖所示），經測量其肝臟密度約為 75 HU ，顯示肝臟內可能堆積下列何 種成分？ | 鐵 | 鈣 | 碘 | 脂肪 | A | 112-2-診斷Q30.png
醫學診斷學 | 112-2 | 31 | 肝血管瘤（ hepatic hemangioma ）患者，接受三相（ triple-phase ）對比劑顯影的電腦斷層檢查，其病灶如下圖 箭號所示，此圖最可能是什麼相的影像？ | 動脈相（ arterial phase ） | 門靜脈相（ portal venous phase ） | 延遲相（ delayed phase ） | 對比劑注射前（ pre-contrast phase ） | A | 112-2-診斷Q31.png
醫學診斷學 | 112-2 | 32 | 腦部電腦斷層檢查重組影像，下列何者較不需要？ | CTA 3D 影像 | bone window 影像 | lung window 影像 | soft tissue window 影像 | C
醫學診斷學 | 112-2 | 33 | 下列何種方式可以降低電腦斷層檢查輻射劑量？ | 增加影像照野（ field of view, FOV ） | 關閉自動曝光控制（ automatic exposure control, AEC ） | 減少螺距（ pitch） | 使用前瞻性心電圖同步影像擷取技術（ prospective ECG gating ） | D
醫學診斷學 | 112-2 | 34 | 下列何種檢查不適合用 CTDI （ computed tomography dose index ）作為輻射劑量評估？ | 肺部低劑量電腦斷層掃描（ low dose lung CT ） | 腰椎電腦斷層掃描（ lumbar CT ） | 腦部灌流電腦斷層掃描（ brain perfusion CT ） | 下肢動脈電腦斷層掃描（ lower limb CTA ） | C
醫學診斷學 | 112-2 | 35 | 使用螺旋式電腦斷層（ spiral CT ）檢查時，若 X 光管每 0.5 秒轉一圈，掃描時間為 30 秒，切片厚度設為 3 mm ， 螺距（ pitch）設為 1.5 ，則可檢查的身體長度範圍為幾 cm ？ | 15 | 27 | 30 | 54 | B
醫學診斷學 | 112-2 | 36 | CT影像的雜訊， 會受下列何因素的影響？①像素尺寸 ②切面厚度 ③ kVp ④偵檢器的效率 | 僅① | 僅①② | 僅②③④ | ① ② ③ ④ | D
醫學診斷學 | 112-2 | 37 | 下列有關電腦斷層影像導引組織切片的敘述，何者最正確？ | 病人必須以仰臥姿勢接受切片 | 病人接受切片前不需要局部麻醉 | 病人接受切片前必須先測試腎功能 | 病人可能會有出血等併發症 | D
醫學診斷學 | 112-2 | 38 | 下列有關 CT影像之視窗設定（ window width ： WW, window level ： WL ），何者最不恰當？ | 懷疑氣胸時視窗設定約 WW ： 1600 ， WL ： -600 | 懷疑骨盆骨折時視窗設定約 WW ： 1800 ， WL ： 400 | 懷疑腦部腫瘤時視窗設定約 WW ： 400 ， WL ： 200 | 懷疑肝腫瘤時視窗設定約 WW ： 200 ， WL ： 50 | C
醫學診斷學 | 112-2 | 39 | 附圖電腦斷層影像中，假影形成原因可能為下列何者？ | 體內有金屬異物 | 病患不自主移動 | 部分體積效應 | 偵檢器故障 | D | 112-2-診斷Q39.png
醫學診斷學 | 112-2 | 40 | 有關正常人體組織 CT 值的比較，下列何者錯誤？ | 肝臟實質＞水 | 肌肉＞水 | 血液＞水 | 脂肪＞水 | D
醫學診斷學 | 112-2 | 41 | 腦部電腦斷層掃描影像中，箭號 A 所指的解剖構造為何？ | 基底動脈（ basilar artery ） | 第四腦室（ fourth ventricle ） | 鞍上腦池（ suprasellar cistern ） | 視丘（ thalamus） | B | 112-2-診斷Q41.png
醫學診斷學 | 112-2 | 42 | 有關可視照野（ field of view, FOV ）的敘述，下列何者錯誤？ | 影像的切面厚度（ slice thickness ）大小與 FOV 無關 | 顯示（ display） FOV 可等於或小於掃描（ scan ） FOV | 體素（ voxel size）的大小決定於 slice thickness 、 FOV 和矩陣尺寸（ matrix size ） | 在相同的 matrix size 下，掃描的 FOV 愈大則像素（ pixel size ）越小 | D
醫學診斷學 | 112-2 | 43 | 下列何者是順磁性（ paramagnetic ）的材料？ | 釓（ gadolinium） | 鈣（ calcium） | 金（ gold） | 水（ water） | A
醫學診斷學 | 112-2 | 44 | MRI安全準則中 RF power deposition 頭部溫度限制，下列何者正確？ | ＜38°C | ＞20°C | ＜10°C | ＞40°C | A
醫學診斷學 | 112-2 | 45 | 在急性腦梗塞的 MR spectroscopy （ MRS ）頻譜（ TE=270 msec ）上面，可看到一個明顯 lactate peak 在 1.3 ppm 的地方，其形態為何？ | 向上雙峰 | 向下雙峰 | 向上單峰 | 向下單峰 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 46 | 頭頸部腫瘤患者的影像如下圖，此可能是何種權重之 MRI 影像？ | T1WI | T2WI | T1WI with fat suppression | contrast-enhanced T1WI with fat suppression | A | 112-2-診斷Q46.png
醫學診斷學 | 112-2 | 47 | 有一位女性病患作腦部磁振造影檢查如下圖，掃描後在影像的下顎整個範圍出現大片全黑的訊號，此時應 為： | 選用不同的相位（ phase ）方向，重新檢查一次 | 病患為先天異常，影像可以繼續檢查 | 進入檢查室，把頭部線圈換成其他線圈即可改善 | 進入檢查室，尋找是否有假牙或金屬異物在病患頭部範圍 | D | 112-2-診斷Q47.png
醫學診斷學 | 112-2 | 48 | 關於各項磁振造影技術所利用組織壓抑的原理與抑制方式，下列何者錯誤？ | 流體衰減的反轉回復（ FLAIR ）是一種抑制流體訊號的技術 | 化學頻譜的預飽和（ chemical presaturation ）是一種消除脂肪等特殊組織的技術 | 磁量轉移（ magnetization transfer ）的組織壓抑是一種抑制巨相水訊號的技術 | 空間的預飽和（ spatial presaturation ）是一種用來降低結構相鄰等感興趣所造成的運動及流動假影的技術 | C
醫學診斷學 | 112-2 | 49 | MRI scanner所在的房間屬於 MRI safety zones 中之： | zone I | zone II | zone III | zone IV | D
醫學診斷學 | 112-2 | 50 | 下列何種情形最可能會發生磁振造影 T1-weighted image 上之 dentate nuclei 出現高訊號？ | 多次使用 ionic iodinated contrast medium 後 | 多次使用 non-ionic iodinated contrast medium 後 | 多次使用 linear gadolinium-based contrast agent 後 | 多次使用 macrocyclic gadolinium-based contrast agent 後 | C
醫學診斷學 | 112-2 | 51 | 使用相位對比（ phase contrast ）磁振造影技術測量血液流速時，若產生 velocity-encoding （ VENC ） aliasing ， 則可使用下列何種方法去除此現象？ | 提高 VENC的設定值 | 降低 VENC的設定值 | 關掉 VENC | 增加 field of view（ FOV ） | A
醫學診斷學 | 112-2 | 52 | 下列何種現象與 MRI 中 out-of-phase imaging （ Dixon technique ）有關？ | magnetization transfer | phase contrast | chemical shift | susceptibility | C
醫學診斷學 | 112-2 | 53 | 在一般的 spin echo 掃描中，如使用相同的重複時間（ repetition time, TR ），下列何者能增加切面張數？ | 將接收頻寬（ receive bandwidth ）從 16 kHz 變成 32 kHz | 將切面厚度（ slice thickness ）從 10 mm 變成 5 mm | 將相位編碼（ phase encoding ）數目從 256 變成 128 | 將激發次數（ number of excitation, NEX ）從 4 變成 1 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 54 | 1 Tesla的磁振造影掃描儀中，已知主磁場強度最大值和最小值的差值為 0.04 G ，下列何者為主磁場的不均勻度 （inhomogeneity）？ | ±1 ppm | ±2 ppm | ±4 ppm | ±8 ppm | B
醫學診斷學 | 112-2 | 55 | 關於超導磁鐵磁振掃描儀，下列敘述何者正確？ | 超導材質在溫度越低時，電阻越大 | 超導材質需要維持在約 4 K 的溫度 | 超導磁鐵所製作的 MRI 通常重量大於 50 噸 | 目前超導體 MRI磁場強度最大至 9.4 T | B
醫學診斷學 | 112-2 | 56 | 磁振造影施打含釓造影劑的建議劑量，最適當範圍為多少 mmol/kg ？ | 0.1～ 0.3 | 1～3 | 5～10 | 0.01～ 0.05 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 57 | 下列磁振造影脈衝序列，那一項最適合抑制脂肪訊號？ | magnetization transfer | FLAIR technique | STIR technique | T1 weighted image technique | C
醫學診斷學 | 112-2 | 58 | 下列何種磁振造影技術最不會使用到 EPI （ echo planar imaging ）脈衝序列？ | 腦功能性磁振造影（ functional MRI ） | 對比增強磁共振血管造影（ contrast enhanced MRA ） | 擴散張量影像（ diffusion tensor imaging ） | 血流灌注影像（ perfusion imaging ） | B
醫學診斷學 | 112-2 | 59 | 施行腰椎磁振造影時，下列敘述何者最正確？ | 要求病患停止呼吸 | 嚴重疼痛的病人，要增加激發（ excitation ）次數以求更清晰的影像 | 使用 fast spin echo T2 加權影像比 STIR 更易偵測出骨髓疾病 | 檢查疑有椎間盤脫出時可提供墊物使病人膝部彎曲 | D
醫學診斷學 | 112-2 | 60 | 下列何者可能導致 MRI 腦室中 CSF 訊號增高？ | high velocity | turbulent | even-echo rephasing | dephasing | C
醫學診斷學 | 112-2 | 61 | 下列何者會產生超音波的彗尾假影（ comet tail artifacts ）？ | 肝轉移 | 肝硬化 | 胃腸道 | 肝血管瘤（ hepatic hemangioma ） | C
醫學診斷學 | 112-2 | 62 | 新生兒腎臟超音波掃描時，發現腎皮質回音強度明顯高於腎髓質（如下圖所示），最有可能的診斷為何？ | 正常現象 | 腎水腫（ hydronephrosis ） | 多囊腎（ polycystic kidney ） | 多囊性發育不良腎（ multicystic dysplastic kidney ） | A | 112-2-診斷Q62.png
醫學診斷學 | 112-2 | 63 | 有一疑似異位綜合症（ heterotaxy syndrome ）之患者，超音波掃描時在左上腹部找不到正常脾臟，反而在右上 腹發現多個橢圓形軟組織（如下圖所示），最有可能的診斷為何？ | 多脾症（ polysplenia ） | 游動脾（ wandering spleen ） | 脾組織的異位再生（ splenosis ） | 副脾（ accessory spleen ） | A | 112-2-診斷Q63.png
醫學診斷學 | 112-2 | 64 | 下圖為心臟超音波胸骨旁長軸（ PLAX ）影像，標號 1 的解剖部位應為： | 右心室（ RV） | 左心室（ LV） | 主動脈瓣（ AV） | 左心房（ LA） | B | 112-2-診斷Q64.png
醫學診斷學 | 112-2 | 65 | 執行產科超音波掃描時，下列那個部位會呈現無回音區？ | 胎兒的胃 | 胎兒的脈絡叢 | 胎兒的脊椎 | 胎兒的大腦鐮 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 66 | 下列何者於腎臟超音波掃描時，會呈現腎臟體積變小？ | 多囊腎（ polycystic kidney ） | 急性腎盂腎炎（ acute pyelonephritis ） | 慢性腎絲球腎炎（ chronic glomerulonephritis ） | 水腎（ hydronephrosis ） | C
醫學診斷學 | 112-2 | 67 | 當超音波探頭以橫向方式掃描腹部時，出現如下圖海鷗影像（ seagull sign ）， 編號 1 為： | aorta | celiac trunk | hepatic artery | splenic artery | D | 112-2-診斷Q67.png
醫學診斷學 | 112-2 | 68 | 以超音波掃描急性膽囊炎的病人時，一般不會出現下列何種情形？ | 膽囊壁厚度小於 2 mm | 膽囊脹大，前後徑大於 4 cm | 膽結石 | 墨菲氏徵象（ Murphy's sign ） | A
醫學診斷學 | 112-2 | 69 | 執行肝膽系統超音波掃描時，測量下列何者可做為判斷阻塞性黃疸（ obstructive jaundice ）的重要依據？ | 膽道是否擴張 | 膽囊壁是否擴張 | 膽囊是否漲大 | 肝臟是否腫大 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 70 | 聲音在下列三種物質狀態下的傳遞速度，由慢至快排列何者正確？①氣體 ②固體 ③液體 | ① ② ③ | ① ③ ② | ② ③ ① | ③ ② ① | B
醫學診斷學 | 112-2 | 71 | 超音波掃描時，降低增益值通常會產生與以下何者相同的效果？ | 增加衰減 | 降低衰減 | 減少壓縮 | 增加矯正 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 72 | 相較於都卜勒偏移，都卜勒功率影像（ power Doppler ultrasound ）具備下列何種特性？ | 靈敏度更高 | 受角度影響 | 受失真（ aliasing）影響 | 受速度影響 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 73 | 目前使用於乳房超音波影像的報告與資訊系統簡稱為何？ | BI-RADS | MA-RADS | MA-CAD | AG-18 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 74 | 當機組以 20 ms的預計曝露時間執行 X 光曝露時間準確度（ accuracy ）測試時，其準確度應該在那一變化範圍 內，才是可接受之標準？ | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | A
醫學診斷學 | 112-2 | 75 | 實施 X光攝影時，為避免不必要的曝露，最重要的是？ | 避免重複攝影 | 選擇適合的條件 | 使用適當的濾片 | 使用適當的性腺屏蔽 | A
醫學診斷學 | 112-2 | 76 | 下圖係用於 X光機品保工具，上下正中央的小圓孔可做何種評估？ | beam alignment | spatial resolution | focal spot size | collimator test | A | 112-2-診斷Q76.png
醫學診斷學 | 112-2 | 77 | 下圖為依據 a1、 a2 、 a3 、 a4 各符號出現的機率，進行霍夫曼編碼（ Huffman coding ）的過程，那一個符號的 出現機率最大？ | a1 | a2 | a3 | a4 | A | 112-2-診斷Q77.png
醫學診斷學 | 112-2 | 78 | 於DICOM（ digital imaging and communications in medicine ）標準中，下列何者為 DICOM service class ？ | patient | study | image query | image annotation | C
醫學診斷學 | 112-2 | 79 | 下列何者不是影像擷取閘道器（ imaging acquisition gateway ）的主要功能？ | 將影像傳送至影像伺服主機（ PACS server ） | 將影像轉換為 DICOM 格式 | 從影像伺服主機取得影像 | 從放射診斷掃描儀器取得影像 | C
醫學診斷學 | 112-2 | 80 | 在DICOM格式中，下列何者記錄影像像素（ pixel ）之灰階解析度？ | pixel bandwidth | pixel representation | pixel spacing | bit depth | D
醫學診斷學 | 113-1 | 1 | 下列何種攝影法，可以最清楚呈現腸阻塞所造成的空氣液位面（air-fluid levels）？ | erect abdomen | KUB | prone abdomen | lateral abdomen | A
醫學診斷學 | 113-1 | 2 | 在 KUB 攝影時，其中心射束應與下列何者平行？ | iliac crest | symphysis pubis | jugular notch | diaphragm | #
醫學診斷學 | 113-1 | 3 | 下列何種elbow攝影法影像中，radius head 和 ulna head可分開？ | lateral（external rotation）oblique | medial（internal rotation）oblique | true AP elbow projection | lateral elbow projection | A
醫學診斷學 | 113-1 | 4 | 下列何者是診斷髕骨半脫位（subluxation of patella）最常使用的攝影方法？ | tangential projection | Camp Coventry method | Holmblad method | Holmblad variation | A
醫學診斷學 | 113-1 | 5 | 關於乳房攝影（mammography）的敘述，下列何者錯誤？ | 影像可以包含第一到第六肋骨的胸部範圍 | 影像可以在側面看到 inframammary fold的組織 | 乳房攝影定位採用象限系統法與時鐘系統法 | 影像包含上下直徑規範的範圍是 22～30 公分 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 6 | 關於Ｘ光攝影光柵的敘述，下列何者正確？ | 與平行光柵（parallel grid）相比，交錯光柵（crossed grid）對於過濾散射Ｘ光的能 力較差 | 與聚焦光柵（focused grid）相比，平行光柵（parallel grid）較不易發生遠距光柵截 止（grid cutoff） | 與平行光柵（parallel grid）相比，交錯光柵（crossed grid）對於擺放位置正確性的 容忍度較高 | 具有較高柵比（grid ratio）的聚焦光柵（focused grid），對於擺放位置正確性的容忍度 較高 | B
醫學診斷學 | 113-1 | 7 | 關於 X 光管陰極的敘述，下列何者最不適當？ | 鎢之熱發射（thermal emission）效率較其他金屬高，故常作為陰極燈絲之材料 | 陰極燈絲添加釷，可增加熱發射效率 | 聚焦杯（focusing cup）通常為正電位，用以打散電子 | 增加燈絲電流有助於增加管電流 | C
醫學診斷學 | 113-1 | 8 | 線對測試假體（line pair test pattern）所能看清楚的鉛條寬度為 0.4 mm，則其空 間解析度（spatial resolution）為何？ | 25 lp/cm | 12.5 lp/cm | 6.25 lp/cm | 2.5 lp/cm | B
醫學診斷學 | 113-1 | 9 | Thoracic spine AP projection 攝影時，為解決體厚不均造成之影像光密度差異，下 列方法何者錯誤？ | higher kV technique | inspiration | wedge filter | heel effect | B
醫學診斷學 | 113-1 | 10 | 關於脊椎一般素片（plain film）的敘述，下列何者錯誤？ | 通常正常的頸椎有七節，胸椎十二節，腰椎五節 | 只有胸椎有肋骨連結，通常肋骨也有十二對 | 椎間盤在一般素片下無法看到，只能由上下節脊椎骨的間距推斷 | 自發性壓迫性骨折（compression fracture）最好發於頸椎 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 11 | 有關 X 光的散射輻射，下列敘述何者錯誤？ | 縮小 X 光照野可減少散射輻射 | 被照體的厚度越大，散射輻射越多 | 散射輻射會造成影像的模糊並降低影像的對比 | 當電壓（能量）增高時，散射輻射減少 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 12 | 下列何種攝影技術最適合用來評估咬合不全？ | Stenver's view 25 degrees caudad | open mouth view | temporomandibular joints-lateral 25 degrees caudad | Towne's view | C
醫學診斷學 | 113-1 | 13 | 下列何者對腹內膿腫而高燒的病人有幫助？ | 影像導引切片術 | 影像導引引流術 | 影像導引注射術 | 經導管動脈栓塞術 | B
醫學診斷學 | 113-1 | 14 | 位於顱內的內頸動脈，形狀為乙狀（S-shaped）之部分稱為： | carotid sinus | carotid canal | carotid body | carotid siphon | D
醫學診斷學 | 113-1 | 15 | 關於鋇劑的敘述，下列何者正確？ | 容易溶於水中 | 為消化道攝影常使用之陰性（negative）對比劑 | 食道攝影一般使用較為稀釋比例的鋇劑（thin barium） | 屬於放射線不透性（radiopaque）的對比劑 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 16 | 執行靜脈注射泌尿攝影（IVU）時，懷疑有下列何種疾病時，須加做解尿後膀胱攝影？ | 腎腫瘤 | 輸尿管結石 | 腎外傷 | 攝護腺肥大 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 17 | 下列那種檢查或治療處置，不需使用薛丁格技術（Seldinger technique）？ | 中央靜脈導管置放術 | 數位減贅血管攝影術 | 經皮穿肝膽囊引流術 | 電腦斷層血管攝影術 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 18 | 下列何者不是施行乳房攝影時需壓迫患者乳房的主要原因 | 會增加攝影結果的空間解析度 | 會增加攝影結果的對比解析度 | 會降低病人的攝影劑量 | 會縮短攝影的時間 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 19 | 實施子宮輸卵管攝影（HSG）時， 若病患影像顯示如下圖 | 兩側輸卵管都無阻塞 | 右側遠端輸卵管阻塞 | 左側遠端輸卵管阻塞 | 兩側輸卵管都有阻塞 | A | 113-1-診斷Q19.png
醫學診斷學 | 113-1 | 20 | 下圖所顯示之大腸鋇劑攝影影像， 患者採取那一種攝影姿勢及其主要目標是那一區域？ | RPO 擺位、肝彎曲 | RPO 擺位、脾彎曲 | LPO 擺位、肝彎曲 | LPO 擺位、脾彎曲 | C | 113-1-診斷Q20.png
醫學診斷學 | 113-1 | 21 | 若想要以雙重攝影方式觀察升結腸的息肉 （polyp）時， 下列那一種攝影擺位方式最適合？ | left lateral decubitus position (AP projection) | right lateral decubitus position (AP projection) | LPO position | RPO position | A
醫學診斷學 | 113-1 | 22 | 下列那一條動脈通常不是直接由 aortic arch | brachiocephalic artery | left common carotid artery | left subclavian artery | right subclavian artery | D
醫學診斷學 | 113-1 | 23 | Celiac trunk 之開口通常位於下列那一個位置 | T12－L1 | L3－L4 | L5－S1 | T10－T11 | A
醫學診斷學 | 113-1 | 24 | 下列有關靜脈注射泌尿系統造影（ intravenous urography )的敘述,何者正確? | 注射造影劑之後10 分鐘做第一張攝影 | 適當壓迫下腹部之後攝影，可使腎盂腎盞（pelvicalyceal system）以及上端輸尿管的呈現更 清楚 | 不需要做斜位像攝影 | 不適用於15 歲以下的小兒科病人 | B
醫學診斷學 | 113-1 | 25 | 下列有關小兒腸套疊（intussusception）的敘述，何者正確？ | 病患通常有嚴重便秘，但是只有輕微腹痛 | 以空氣灌腸（air enema）不會有引起腸壁破裂的危險 | 可以用鋇劑灌腸（barium enema）治療 | 灌腸治療時，當造影劑到達盲腸（cecum），即能確定治療成功 | C
醫學診斷學 | 113-1 | 26 | 下列何者通常無法以經皮膽道引流術（percutaneous transhepatic cholangi ography and drainage, PTCD）達到降低黃疸指數之目的？ | 總膽管下端結石 | 壺腹（ampulla of Vater）腫瘤 | 胰臟頭部腫瘤 | 猛爆性肝炎 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 27 | 頭部 CT 的影像如下圖，下列何者為最有可能之診斷？ | 腦出血 | 腦膜瘤 | 硬腦膜下血腫 | 惡性膠質瘤 | B | 113-1-診斷Q27.png
醫學診斷學 | 113-1 | 28 | 電腦斷層檢查如下圖，下列敘述何者最適當？ | multiplanar reformat sagittal image | volume rendering axial image | multiplanar reformat coronal image | volume rendering sagittal image | C | 113-1-診斷Q28.png
醫學診斷學 | 113-1 | 29 | 電腦斷層檢查如下圖，圖中箭號所示屬於下列何種組織成分？ | water | air | soft tissue | calcification | B | 113-1-診斷Q29.png
醫學診斷學 | 113-1 | 30 | 顯影電腦斷層檢查如下圖，下列敘述何者最適當？ | multiplanr reformat image of coronal nephrogenic ph ase image | maximal intensity projection of coronal excretory p hase image | maximal intensity projection of sagittal nephrogeni c phase image | maximal intensity projection of sagittal excretory phase image | B | 113-1-診斷Q30.png
醫學診斷學 | 113-1 | 31 | 電腦斷層檢查如下圖，下列敘述何者最適當？ | 呈現 renal artery | 呈現 hepatic artery | 呈現 superior mesenteric artery | 呈現 inferior mesenteric artery | A | 113-1-診斷Q31.png
醫學診斷學 | 113-1 | 32 | 關於等向性數據（isotropic data）的敘述，下列何者正確？ [1]允許所有MPR 和 3D圖像有著相同的最佳空間 解析度（spatial resolution） [2]voxel 之高度、寬度和深度的三面長度均等 [3]擁有較高解析度的 MPR 圖像，較不需要等向性數據（isotropic data） | 僅[1][2] | 僅[2][3] | 僅[1][3] | [1][2][3] | A
醫學診斷學 | 113-1 | 33 | 關於 window width 及 window level 的敘述，下列何者錯誤？ | window width 為設定了CT numbers 的範圍，由灰階（gray scale）所顯示 | window level 能控制影像的亮度 | window level 能控制影像的對比度 | 適當的 window level 主要由解剖結構之組織密度來決定 | C
醫學診斷學 | 113-1 | 34 | 患者有腦室內出血（intraventricular hemorrhage, IVH），矢狀面重組的（s agittal reformatted）電腦 斷層影像如下圖，箭號所指異常處是什麼構造？ | 第三腦室（third ventricle） | 第四腦室（fourth ventricle） | 第五腦室（fifth ventricle） | 側腦室（lateral ventricles） | A | 113-1-診斷Q34.png
醫學診斷學 | 113-1 | 35 | 關於 DLP（dose length product）的敘述，下列何者正確？ | 與 CTDI volume 成反比 | 與電腦斷層掃描範圍軸體方向（z-axis）長度成反比 | 與 weighted CTDI 成反比 | 與螺距（pitch）成反比 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 36 | CT 如要減少雜訊為原來的 1/3，則劑量需增加幾倍？ | 3 | 6 | 9 | 27 | C
醫學診斷學 | 113-1 | 37 | 下列何者會導致電腦斷層條紋假影（streak artifacts）？ [1]疊影（aliasing） [2]金屬物體 [3]病患移動 | 僅[1] | 僅[2] | 僅[1][2] | [1][2][3] | D
醫學診斷學 | 113-1 | 38 | 第幾代 CT是使用環狀偵檢器及扇形光束旋轉的電腦斷層？ | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 39 | 腦部電腦斷層攝影檢查時，下列何種情況一般最不需要注射造影劑？ | 血管構造異常 | 膿瘍 | 腫瘤 | 頭部創傷 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 40 | 電腦斷層攝影在施打造影劑前，須評估病人那一項生化檢查？ | glucose | uric acid | creatinine | cholesterol | C
醫學診斷學 | 113-1 | 41 | 有關 CT 值（CT number）的敘述，下列何者錯誤？ | 水的 CT 值為零 | CT 值的範圍為負1000到正 1000（-1000～1000）HU | CT 值是根據空氣的線性衰減（attenuation）係數所計算定義的 | CT 值越大代表線性衰減（attenuation）係數也越大 | C
醫學診斷學 | 113-1 | 42 | 在正常頭部電腦斷層影像中，下列何種構造之 CT number 最高？ | 脊髓液 | 大腦灰質 | 血液 | 皮下脂肪 | B
醫學診斷學 | 113-1 | 43 | 為了產生三維（3D）phase contrast（PC）MR 血管攝影，至少需要多少組圖像？ | 2 | 4 | 6 | 8 | C
醫學診斷學 | 113-1 | 44 | 下圖為何種 MR 影像？ | coronal T1 weighted MR | axial T2 weighted MR | sagittal T1 weighted MR | sagittal T2 weighted MR | D | 113-1-診斷Q44.png
醫學診斷學 | 113-1 | 45 | 懷孕婦女接受 MRI 檢查時，針對是否使用gadolinium 對比劑施打之考量，下列何者最適當？ | 可以正常施打，沒有任何疑慮 | 只要腎臟功能正常即可施打 | 除非必要，最好不要施打 | 對人類胎兒有已知風險，絕對不可施打 | C
醫學診斷學 | 113-1 | 46 | 下列何者的訊號通常在MR spectroscopy（MRS）上是被壓抑下去的？ | lactate | NAA | water | choline | C
醫學診斷學 | 113-1 | 47 | 下列何者在 MR spectroscopy（MRS）TE=270 msec 的頻譜上不易被偵測到？ | NAA | glutamate | creatine | choline | B
醫學診斷學 | 113-1 | 48 | 磁振造影的磁場不均勻度（nonuniformities）是要靠勻場線圈（shim coils）來改善， 一般 1.5T所需的磁 場均勻度（uniformity）大約在多少範圍？ | 2～3 ppm | 6～7 ppm | 10～11 ppm | 20～21 ppm | B
醫學診斷學 | 113-1 | 49 | 關於磁振造影之比吸收率（specific absorption rate, SAR）與病人參數的關係， 下列敘述何者正確？ | 比吸收率的單位是 Watt | 比吸收率所設定之限制值以四肢造影最低 | 較高的磁場強度，掃描造影最可能產生較大的比吸收率 | 比吸收率與病人參數、病人導電度無關，但與磁振造影設備及技術有關 | C
醫學診斷學 | 113-1 | 50 | 對於 3T MRI 屏蔽閉孔（shielded closed-bore）式之散雜磁場（fringe fi eld），在遠離MRI 機器中心點 的 4 公尺線附近所產生的磁場大約為多少mT？ | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | B
醫學診斷學 | 113-1 | 51 | 使用 1 Tesla MRI，下列物質何者的 T1 relaxation time最短？ | water | fat | CSF | white matter | B
醫學診斷學 | 113-1 | 52 | 下列何原因最可能在 MRI T1 weighted image 及 T2 weighted image 上皆呈現無訊號 (no signal intensity)? | edema | infection | hemangioma | air | D
醫學診斷學 | 113-1 | 53 | 為了消除或降低 MRI ghosting artifacts ，下列何種處理方式最可能增加scan time? | swapping phase and frequency | presaturation pulse | respiratory gating | contrast enhancement | C
醫學診斷學 | 113-1 | 54 | 下圖最可能有磁振造影中之何種 artifact ? | truncation artifact | flow artifacts | shading artifact | aliasing artifact | D
醫學診斷學 | 113-1 | 55 | 關於擴散加權（ diffusion weighted ) 磁振造影的參數 b 值,下列敘述何者錯誤? | b 值愈大， 同一組織所得到的影像訊號愈大 | b 值的單位為 s/mm 2 | b 值的大小與 gradient 的強度有關 | b 值的大小與 gradient 所開啟的時間長短有關 | A
醫學診斷學 | 113-1 | 56 | 下列何者是相位陣列線圈（ phased array coils) 的特點？ | 利用多個小的表面線圈（surface coil）以提升訊雜比（signal-to-noise rati o） | 屬於可涵蓋大範圍掃描面積的體積線圈（volume coil） | 多個小的表面線圈連結起來以達到減少掃描時間的目的 | 覆蓋在病人身上可減少呼吸所引起的移動假影（motion artifact） | A
醫學診斷學 | 113-1 | 57 | 磁振造影chemical shift artifact 的產生，主要是因為下列那兩種物質共振頻率差異所致 ？ | 水及空氣 | 脂肪及水 | 蛋白質及水 | 蛋白質及脂肪 | B
醫學診斷學 | 113-1 | 58 | 1.5T 脂肪之 T1約為 200 ms，當使用 STIR時，其inversion time最適當的設定值約為 多少 ms？ | 90 | 140 | 2200 | 10 | B
醫學診斷學 | 113-1 | 59 | 磁敏感加權造影（susceptibility weighted imaging）通常使用下列何種脈衝序 列來測量？ | spin echo | gradient echo | flow attenuated inversion recovery | regional saturation technique | B
醫學診斷學 | 113-1 | 60 | 有關 MRI的弛緩時間（relaxation time），下列何者正確？ | T1＞T2＞ T2* | T1＞T2*＞T2 | T2＞T2*＞T1 | T2*＞T2＞T1 | A
醫學診斷學 | 113-1 | 61 | 在淋巴結彈性超音波影像中，呈現為較硬之結構有可能為下列何者？ | 惡性腫瘤轉移 | 淋巴囊腫 | 淋巴滲漏 | 發炎 | A
醫學診斷學 | 113-1 | 62 | 下列何者不是肝血管瘤（hepatic hemangioma）在超音波下的特徵？ | 小肝血管瘤常為均勻高回聲（homogeneously hyperechoic） | 其外圍邊界常伴隨著低回聲的邊緣 | 較大的血管瘤回聲常變得不均勻（inhomogeneous） | 較大的血管瘤，常難與其他腫瘤作鑑別診斷 | B
醫學診斷學 | 113-1 | 63 | 下列何者為肝硬化併發症的超音波表現？ [1]門脈高壓 [2]腹水 [3]肝硬化晚期會出現肝臟萎縮 | 僅[1][2] | 僅[2][3] | 僅[1][3] | [1][2][3] | D
醫學診斷學 | 113-1 | 64 | 以彩色都卜勒掃描膀胱時，下列何種疾病可能產生閃爍假影（twinkling artifact）？ | 膀胱結石 | 膀胱憩室 | 膀胱炎 | 輸尿管囊腫 | A
醫學診斷學 | 113-1 | 65 | 嚴重脂肪肝之病人進行超音波檢查時，一般不會出現下列何種情形？ | 肝臟實質出現結節性變化 | 肝臟瀰漫性回音減弱 | 門靜脈壁回音減弱 | 橫膈膜全反射回音減弱甚至不呈現 | B
醫學診斷學 | 113-1 | 66 | 下列各種超音波檢查中何者具有最高的輸出強度？ | 胎兒監視都卜勒 | B 模式超音波 | 彩色功率都卜勒 | 雙重脈衝都卜勒 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 67 | 下列有關脾臟超音波掃描的敘述，何者錯誤？ | 請受檢者吸氣較容易呈現脾臟影像 | 透過脾門處可呈現胰臟尾部影像 | 病毒性肝硬化者，脾臟容易腫大 | 酒精性肝硬化者，脾臟往往萎縮 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 68 | 附圖為陰囊超音波影像，其最可能的診斷為下列何者？ | testicular tumor | hydrocele | hernia | hematoma | B | 113-1-診斷Q68.png
醫學診斷學 | 113-1 | 69 | 典型甲狀腺的腺瘤（adenoma）於超音波掃描影像中，最可能會呈現下列何種特徵？ | 低回音暈輪（halo sign） | 偽腎像（pseudokidney sign） | 靶型（target sign） | 同心圓環狀（concentric ring） | A
醫學診斷學 | 113-1 | 70 | 下列何種頻率之超音波探頭最適合用於乳房與甲狀腺檢查？ | 2～4 MHz | 4～6 MHz | 7～10 MHz | 20 MHz | C
醫學診斷學 | 113-1 | 71 | 附圖為腹部超音波掃描影像，箭號所示的構造應為下列何者？ | 脾靜脈（splenic vein） | 腹腔動脈幹（celiac trunk） | 下腔靜脈（inferior vena cava） | 主動脈（aorta） | B | 113-1-診斷Q71.png
醫學診斷學 | 113-1 | 72 | 下列那一項檢查最適合用來診斷創傷性主動脈弓破裂（traumatic aortic arch ruptu re）？ | 胸部磁振造影（chest MRI） | 經食道超音波檢查（transesophageal sonography） | 注射對比劑之胸部電腦斷層掃描 | 心臟超音波檢查（cardiac sonography） | C
醫學診斷學 | 113-1 | 73 | 下列縮寫的涵義說明何者錯誤？ | MTF : modulation transfer function | FWTW : full-width at twice-maximum | ERF : edge response function | SSP : slice sensitivity profile | B
醫學診斷學 | 113-1 | 74 | 關於 ACR（American College of Radiology）所用的傳統乳房攝影認證假體的敘 述，下列何者正確？ | 腫塊：6個、斑點群：6群 | 腫塊：5個、斑點群：4群 | 腫塊：4個、纖維：6 條 | 斑點群：5 群、纖維：6條 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 75 | X 光的焦斑尺寸無法用下列那一項評估？ | 針孔照相機（pinhole camera） | 邊緣散開函數（edge spread function） | 焦斑測試儀器組（focal spot test tool） | 解析度表（resolution chart） | B
醫學診斷學 | 113-1 | 76 | 下列何者不是磁振造影的一般禁忌？ | 配戴心臟起搏器者 | 植入人工耳蝸者 | 眼窩有鐵屑異物者 | 髖關節置換者 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 77 | 影像 f1 經過下列何者的運算可得到影像 f2 結果？ | 113-1-診斷Q77-A.png | 113-1-診斷Q77-B.png | 113-1-診斷Q77-C.png | 113-1-診斷Q77-D.png | D | 113-1-診斷Q77.png
醫學診斷學 | 113-1 | 78 | 物體的亮度為 LO，背景的亮度為 LB，依上述條件，下列何者為對比（contrast）的定義？ | LO－LB | （LO－LB）∕ LO | LO ∕（LO－LB） | （LO－LB） ∕ LB | B
醫學診斷學 | 113-1 | 79 | 下列何者不是遠距放射線學（teleradiology）運作的重要因素？ | 影像壓縮 | 影像資料隱私和安全 | 醫療法律 | 影像重建 | D
醫學診斷學 | 113-1 | 80 | 在 HL7 中，每個訊息屬於一種訊息型態（message type），其中規範病人的基本資料為： | MSH | EVN | NK1 | PID | D
醫學診斷學 | 113-2 | 1 | 診斷X光影像，主要是因X射線與物質產生下列何種效應？ | 康普吞效應 | 光電效應 | 成對產生效應 | 光分解 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 2 | 關於X光15% kVp法則，下列敘述何者正確？ | 當增加15%的 kVp，相等於X光強度加倍 | 在低 kVp如50～60 kVp時，大約增加7 kVp時mAs會加倍 | 在診斷範圍，kVp上升15%，等於mAs增加15% | 當高於100 kVp時，大約增加5 kVp時mAs會加倍 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 3 | X光的最小波長值，是由下列何者計算而來？ | 濾片厚度 | kVp值 | mAs值 | 電子數目 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 4 | 下列那些為增感屏－底片（screen-film）X光照相主要的影像雜訊來源？①磷光體結構 ②量子斑駁 （quantum mottle） ③磷光體材料 ④磷光體粒子大小 ⑤照射的光源 | 僅①③ | 僅①②④ | 僅②④⑤ | ①②③④⑤ | B
醫學診斷學 | 113-2 | 5 | 假設20 keV的X光和軟組織（Z＝7.3）發生光電效應的相對機率為1，則60 keV的X光和軟組織（Z＝7.3）發生 光電效應的相對機率為何？ | 1/ 2 | 1/ 3 | 1/ 9 | 1/ 27 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 6 | 在肩部scapular lateral（Y）projection中，呈現"Y"的靠前胸上分支解剖構造為何？ | scapular body | coracoid process | acromion | scapular spine | B
醫學診斷學 | 113-2 | 7 | 有關頸椎攝影之敘述，下列何者錯誤？ | Fuchs攝影方法主要檢查C1-2 dens | 前後軸位（AP axial）為朝頭15°～20°由甲狀軟骨入射 | 若要攝影較佳之椎間孔（intervertebral foramina），採正側位為宜 | 正側位攝影SID可採180 cm | C
醫學診斷學 | 113-2 | 8 | 下列何種骨折的形式為橫向水平力量造成兩側上顎骨（maxillae）的嚴重損傷？ | tripod | Le Fort | blowout | contrecoup | B
醫學診斷學 | 113-2 | 9 | 與電腦斷層相比，一般X光素片不具有下列何項優點？ | 成本低廉 | 輻射劑量低 | 不同組織（如軟組織、空氣）之間的鑑別靈敏度高 | 檢查耗時短 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 10 | 一般X光素片，可以區分的組織密度由低至高排列，下列順序何者正確？ | 空氣＜軟組織＜金屬＜骨骼 | 空氣＜水＜脂肪＜骨骼 | 軟組織＜脂肪＜骨骼＜金屬 | 空氣＜脂肪＜水＜骨骼 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 11 | 下列有關patella and femoropatellar關節tangential（inferosuperior）X光素片攝影的敘述，何者最正 確？ | 膝關節必須彎曲90度 | 病人必須採趴姿 | 中心線須與股臏骨關節形成10～15度的夾角 | X光攝影片匣可放在檢查台上 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 12 | 常規放射診斷胸部Ｘ光側面攝影時，下列敘述何者正確？ | 射源與影像接收器距離為40吋 | 攝影時不可使用光柵（grid） | 將病患左側靠近影像接收器 | 病患應保持自然呼吸 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 13 | 下列何者無法減少執行介入性放射診療操作者之輻射劑量？ | 減少透視時間 | 增加與病人間的距離 | 使用鉛屏蔽 | 將球管轉向操作者 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 14 | 循環系統包含下列那兩大系統？ | 心臟血管系統與肺臟系統 | 肺臟系統與淋巴系統 | 心臟血管系統與淋巴系統 | 心臟血管系統與肝臟門脈系統 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 15 | 下消化道攝影中，下列何者可觀察肝彎曲（hepatic flexure）？ | RAO與LPO | LAO與RPO | RAO與RPO | LAO與LPO | A
醫學診斷學 | 113-2 | 16 | 下列那個解剖部位不位於LUQ？ | ileum | jejunum | duodenum | spleen | #
醫學診斷學 | 113-2 | 17 | 執行排尿膀胱尿道攝影（VCUG）的男性病患，應採何種姿勢最適當？ | AP | lateral | LPO | RPO | D
醫學診斷學 | 113-2 | 18 | 關於骨質密度（bone mineral density, BMD）之測定，下列敘述何者錯誤？ | 雙能量X光吸收儀（DXA）為診斷骨質疏鬆症的主要依據 | 定量電腦斷層（QCT）能提供3D的數據，分析骨小樑的骨質密度 | 定量超音波（QUS）可藉由量測跟骨的傳導速度與衰減值分析骨質結構 | 精密度（precision）的定義是指測量的BMD值接近實際值 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 19 | 關於施行3D DSA檢查的敘述，下列何者錯誤？ | 球管固定，不需旋轉 | 對比劑只需注射一次 | 對比劑劑量通常比2D DSA高 | 輻射劑量通常比2D DSA高 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 20 | 使用4 Fr. 的導管做血管攝影時，若要使用股動脈鞘管（femoral sheath），最小需要多大的鞘管，4 Fr. 的導管才得以置入? | 3 Fr. | 4 Fr. | 5 Fr. | 6 Fr. | B
醫學診斷學 | 113-2 | 21 | 下列何種檢查，使用傳統血管攝影比數位減贅血管攝影（digital subtraction angiography, DSA）更為適 合？ | 腦部血管攝影 | 心臟血管攝影 | 骨盆腔血管攝影 | 上臂血管攝影 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 22 | 實施超音波檢查發現乳房外側有疑似腫瘤，但攝影結果只在MLO view發現，CC view並無發現，此時可追加 下列何種攝影法協助診斷？ | cleavage view | XCCL view | Eklund view | LMO view | B
醫學診斷學 | 113-2 | 23 | 關於正常腎臟在解剖學上的敘述，下列何者正確？ | 正面檢視可見腎臟縱向平面與人體矢狀垂直面呈20度角，橫切面可見腎臟與人體冠狀面呈30度角 | 正面檢視可見腎臟縱向平面與人體矢狀垂直面呈30度角，橫切面可見腎臟與人體冠狀面呈20度角 | 正面檢視可見腎臟縱向平面與人體冠狀面呈20度角，橫切面可見腎臟與人體矢狀垂直面呈30度角 | 正面檢視可見腎臟縱向平面與人體冠狀面呈30度角，橫切面可見腎臟人體與矢狀垂直面呈20度角 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 24 | VCUG（voiding cystourethrography）造影劑的給與方式，下列何者正確？ | 使用導尿管灌注進入膀胱 | 靜脈注射給與 | 動脈注射給與 | 以腎臟穿刺方式給與 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 25 | 血管攝影中，執行digital subtraction angiography（DSA）之目的，是使下列何者更清楚？ | 骨頭 | 導管 | 導線 | 血管 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 26 | 目前最常使用chemoembolization來治療下列那一項腫瘤？ | 胃癌 | 卵巢癌 | 胰臟癌 | 肝癌 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 27 | 在40 mm寬探測器陣列的CT掃描儀，X射線管進行360度旋轉時，檢查台移動60 mm，其pitch是多少？ | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 28 | 目前大多數商用CT掃描儀上的自動曝露控制（AEC）系統，可對下列何者進行調整？ | mA | kV | exposure time | pitch | A
醫學診斷學 | 113-2 | 29 | 關於CT virtual endoscopy的敘述，下列何者最適當？ | 使用CTA的概念 | 用於管狀構造 | 為2D影像 | 可看物體的外觀 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 30 | 不施打對比劑的腹部及骨盆腔電腦斷層掃描，其有效劑量（effective dose）約為多少 mSv？ | 2 | 13 | 50 | 200 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 31 | 關於pitch的敘述，下列何者錯誤？ | 與CT檢查台每秒所移動的速度成正比 | 與collimation成反比 | 與X射線管旋轉360度的次數成反比 | pitch越大，遺漏病變的風險越低 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 32 | 電腦斷層檢查使用下列何種含碘對比劑，其發生藥物不良反應可能性較低？ | 離子性低滲透壓 | 離子性高滲透壓 | 非離子性低滲透壓 | 非離子性高滲透壓 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 33 | 腦部電腦斷層CTA檢查之適應症，下列何者最為正確？ | 腦動脈瘤 | 腦內異物 | 腦內腫瘤 | 腦膜炎 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 34 | 下列何者為電腦斷層cross-plane空間解析度的評估方法？ | MTF（modulation transfer fuction） | SSP（slice sensitivity profile） | NPS（noise power spectrum） | TSP（temporal sensitivity profile） | B
醫學診斷學 | 113-2 | 35 | 當第三代電腦斷層掃描儀發生其中一個偵檢器（detector）故障時，影像會形成下列何種假影？ | partial volume artifact | aliasing artifact | ring artifact | streak artifact | C
醫學診斷學 | 113-2 | 36 | 當CT的WL（window level）值從-100變化到+300，WW（window width）不變時，影像的變化為何？ | 由白到黑 | 由黑到白 | 由灰到白 | 由黑到灰 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 37 | 下列那一種CT（computed tomography）X光球管焦斑到偵測器的距離均相等？ | translate/rotate, fan beam | rotate/stationary, fan beam | rotate/rotate, fan beam | 超快速EB（electron beam）CT | C
醫學診斷學 | 113-2 | 38 | 一張腹部CT影像如下圖，箭號所指構造為何？ | 左腎靜脈（left renal vein） | 脾動脈（splenic artery） | 左輸尿管（left ureter） | 左腎上腺（left adrenal gland） | D | 113-2-診斷Q38.png
醫學診斷學 | 113-2 | 39 | 下列何者不屬於電腦斷層攝影的品質保證項目？ | 能量解析度 | 低對比解析度 | 均勻度測試 | 高對比解析度 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 40 | 依我國現行法規，電腦斷層攝影中，影像顯示器評估的品質保證至少應該多久做一次？ | 每一個月 | 每一季 | 每半年 | 每一年 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 41 | 附圖中，最可能為肝臟電腦斷層動態攝影影像之那一相（phase）？ | 施打造影劑前影像（pre-contrast image） | 動脈相（arterial phase） | 靜脈相（venous phase） | 延遲相（delayed phase） | B | 113-2-診斷Q41.png
醫學診斷學 | 113-2 | 42 | 下列何種方式最有可能有效解決CT的部分體積假影（partial volume artifact）？ | 增加mAs | 降低matrix size | 減少掃描的切片厚度 | 增加kVp | C
醫學診斷學 | 113-2 | 43 | 使用MRI身體線圈時，頭部MRI的平均 SAR（specific absorption rate）不得超過多少 W/kg？ | 0.3 | 3 | 30 | 300 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 44 | 下列何種方式無法得到大腦的靜脈影像？ | TOF MRA presaturation band 放頭的上方 | 3D phase contrast MRV | contrast-enhanced MRA, delayed phase | minimum intensity projection（MinIP）of susceptibility-weighted imaging（SWI） | A
醫學診斷學 | 113-2 | 45 | T1WI 及T2WI箭號所示之病灶如下圖，最有可能的診斷為何？ | subacute hematoma | hyperactive hematoma | lipoma | abscess | A | 113-2-診斷Q45.png
醫學診斷學 | 113-2 | 46 | 在磁振造影EPI（echo planar imaging）技術的假影中，N/2鬼影（ghost artifacts）造成的原因，下列敘 述何者錯誤？ | 減少渦電流可以減少N/2鬼影 | 適當的調整梯度可以減少N/2鬼影 | N/2鬼影是由運動所產生的 | 與磁場不均勻度有關 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 47 | 關於磁振造影所使用高效能梯度技術（high-performance gradients）的優點，下列敘述何者錯誤？ | 可以執行較快速的掃描 | 可以有較小的FOV | 可以降低化學位移（chemical shift） | 利用擴散敏感梯度可以應用在擴散造影 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 48 | 下列何者會影響物質的T1？ | 將鳥籠線圈（birdcage coil）換成表面線圈（surface coil） | 將B1強度從0.1 mT變成0.5 mT | 將B0強度從1.5 T變成3 T | 將flip angle從90度變成180度 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 49 | 一快速自旋回波（fast spin echo）波序使用下列參數：TR=2000 ms、TE=80 ms、echo train length=8、 echo spacing=20 ms、相位編碼數目（phase-encoding steps）=256，NEX=2，掃描時間是128秒，則echo train length（ETL）為多少？ | 4 | 8 | 12 | 16 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 50 | 關於腦部功能磁振造影（fMRI）的blood oxygenation level dependent（BOLD）訊號，下列敘述何者正 確？ | 可加入一正一負的梯度磁場（gradient）來觀察水分子的擴散情形 | 與刺激相關的正常腦部皮質受到刺激後，去氧血紅素（deoxyhemoglobin）會相對減少 | 可注射含碘顯影劑增加訊號強度 | 去氧血紅素的增加會使大腦組織的T2及T2*都變長 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 51 | 在spin echo sequence中，下列何者會影響time of flight（TOF）的現象？ | phase encoding steps | slice thickness | flip angle | TR | B
醫學診斷學 | 113-2 | 52 | 周邊神經刺激（nerve stimulation）是由MRI的那個硬體設備所引起的生物效應？ | 射頻線圈（RF coil） | 梯度線圈（gradient coil） | 勻場線圈（shimming coil） | 表面線圈（surface coil） | B
醫學診斷學 | 113-2 | 53 | 美國放射學院（American College of Radiology, ACR）根據危險性，將MRI檢查室分區，病人在下列何種 情況可進入第四區（zone IV）？ | 沒有特殊限制 | 在家屬陪同下可進入 | 在MRI技術師指引下可進入 | 任何情況下皆不得進入 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 54 | 被動式磁屏蔽（passive shielding）鋼條通常裝置在下列那個位置？ | MRI檢查台上 | MRI檢查室牆內 | MRI控制台上 | 病人穿戴於身上 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 55 | 下列何者為臨床磁振造影中所使用的射頻波（RF pulse）頻率範圍？ | 5～50 MHz | 50～150 MHz | 150～250 MHz | 250～350 MHz | B
醫學診斷學 | 113-2 | 56 | 磁振造影改善aliasing artifact的方法，下列何者不適當？ | 在phase encoding方向作under-sampling | 加大FOV | 使用saturation pulses | 運用no phase wrap技術 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 57 | 關於磁振造影儀中線圈的敘述，下列何者正確？ | 梯度線圈的功能為收發訊號 | 梯度線圈是用來產生相位編碼或頻率編碼的梯度磁場 | 當需要測量斜切面時，可以利用傳輸線圈來產生梯度磁場 | 表面線圈屬於梯度線圈的一種 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 58 | 有關磁振造影中的化學位移假影（chemical shift artifact），下列敘述何者正確？ | 化學位移只出現在相位編碼的方向上 | 由於不同分子中質子旋進頻率的不同，而產生化學位移 | 降低採樣頻寬可以改善化學位移 | 化學位移由梯度磁場決定，和B0磁場強度無關 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 59 | 有關磁振造影SPGR（spoiled gradient recalled）脈衝序列中，破壞穩定態的橫向磁分量的方法，下列何 者錯誤？ | 外加一個射頻（RF） | 外加一個強梯度磁場 | 增加TR長度 | 增加flip angle | D
醫學診斷學 | 113-2 | 60 | 下列有關磁振造影儀中淬息（quench）的敘述，何者正確？ | 為加速影像測量 | 消除主磁場 | 火災時滅火 | 測量功能性磁振造影 | B
醫學診斷學 | 113-2 | 61 | 肝臟超音波掃描時，發現多處呈現散在性的明亮高回音性線狀物，部分區域出現音波迴盪 （reverberation）現象如下圖所示，最有可能的診斷為何？ | 膽道氣腫（pneumobilia） | 脂肪肝 | 局部脂肪浸潤 | 膽道結石 | A | 113-2-診斷Q61.png
醫學診斷學 | 113-2 | 62 | 超音波掃描時，胰臟組織呈現均勻的高回音如下圖所示，最有可能的診斷為何？ | 胰臟脂肪增多症（pancreatic lipomatosis） | 彌漫性胰臟炎（diffuse pancreatitis） | 胰島素瘤（insulinoma） | 胰臟癌（pancreatic cancer） | A | 113-2-診斷Q62.png
醫學診斷學 | 113-2 | 63 | 下列何者為經胸前心臟超音波掃描探頭的優先選擇？ | 2～3.5 MHz扇形探頭 | 3.5～5 MHz凸型探頭 | 5～7 MHz凸型探頭 | 7.5～10 MHz線型探頭 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 64 | 下列何者不是心臟超音波掃描的音窗（acoustic window）？ | 胸骨旁（parastenal） | 心尖（apical） | 肋骨下切面（subcostal） | 胸骨下切面（substernal） | D
醫學診斷學 | 113-2 | 65 | 裝有子宮內避孕器（IUD）的婦女進行經陰道超音波掃描時，一般會出現下列何種假影？ | 音陰影（acoustic shadowing） | 音增強（acoustic enhancement） | 鏡像（mirror image） | 切面厚度（slice thickness） | A
醫學診斷學 | 113-2 | 66 | 超音波掃描發現膽囊壁上有一個0.8 cm具回音之病灶，此病灶並未造成後方陰影，也不隨著病人姿勢改變而 移動位置，則最有可能的診斷為： | 息肉 | 結石 | 膽囊癌 | 膽汁淤泥 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 67 | 下列那一選項必須先已知，才能計算出反射體的距離？ | 行進時間與速度 | 衰減、速度與密度 | 衰減與阻抗 | 密度與速度 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 68 | 下列何者是超音波換能器操作原理的依據？ | 都卜勒效應 | 聲電效果 | 光電效應 | 壓電效應 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 69 | 下列何者是超音波頻率增加而導致穿透力降低的原因？ | 衰減增加 | 衰減減少 | 波速增加 | 強度減少 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 70 | 使用6-MHz換能器的影像深度為10 cm，為了避免影像範圍模糊，發射的最大脈衝重複頻率為多少 kHz？ | 6.0 | 7.0 | 7.7 | 1.0 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 71 | 下列何者為通常用於水聽器中的壓電晶體材料？ | 石英 | PZT | PVDF | PVC | C
醫學診斷學 | 113-2 | 72 | 下列關於超音波成像的敘述，何者錯誤？ | 假影可能造成影像扭曲、回音衰減或增強 | 如果囊腫內呈現回音，有可能是假影所致 | 腸道內的小氣泡可能會導致後方組織的模糊回音 | 當超音波從一介質穿過另一音波阻抗差別極大的介質時，會發生音波的大幅折射效應 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 73 | 關於X光影像品質的因子及其所受控制原因，下列何者錯誤？ | 對比度（contrast）受SID控制 | 光密度（optical density）受mAs控制 | 細節（detail）受焦斑尺寸（focal-spot size）控制 | 失真（distortion）受病人擺位所控制 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 74 | 下列何者會同時出現於數位乳房攝影和傳統底片型乳房攝影之品管過程？ | 看片箱亮度測試 | 增感屏底片接觸測試 | 重照率計算 | 影像版（image plate）檢查 | C
醫學診斷學 | 113-2 | 75 | 關於數位乳房攝影和傳統底片型乳房攝影品管過程或程序，下列敘述何者錯誤？ | 傳統底片型：看片箱品管須每週執行一次 | 數位影像觀察螢幕須每天檢測 | 數位影像重照率須小於1%，並儘量接近零 | 為確保影像正確無誤，數位乳房影像禁止實施後製對比調控 | D
醫學診斷學 | 113-2 | 76 | 下圖中的A和B分別表示兩個不同影像系統，有關其空間解析度與對比解析度差異，下列何者正確？ | A有較好的空間解析度，B有較好的對比解析度 | A有較好的對比解析度，B有較好的空間解析度 | 在較高空間頻率處，A與B具有相同的空間解析度與對比解析度 | 在較低空間頻率處，A與B具有相同的空間解析度與對比解析度 | B | 113-2-診斷Q76.png
醫學診斷學 | 113-2 | 77 | Maximum intensity projection（MIP）為三維影像呈現的一種方式，下圖為某一條光路徑（ray），此路徑 在MIP技術下其顯示的數值為下列何者？ | 2 | 5 | 8 | 32 | C | 113-2-診斷Q77.png
醫學診斷學 | 113-2 | 78 | 影像壓縮技術中，關於平均編碼長度的敘述下列何者錯誤？ | 平均編碼長度與影像中各灰階值出現機率無關 | 平均編碼長度與影像中各灰階值的編碼長度有關 | 平均編碼長度越短，影像壓縮比率越高 | 平均編碼長度與影像的大小無關 | A
醫學診斷學 | 113-2 | 79 | 藉由網頁伺服器（web server），便可透過網頁瀏覽器（web browser）查詢和取得醫學影像儲傳系統 （PACS）中的影像，關於各軟體間所使用的通訊協定，下列組合何者正確？【1：醫學影像儲傳系統與網頁 伺服器之間；2：網頁瀏覽器與網頁伺服器之間】 | 1：HTTP、2：DICOM | 1：HL7、2：DICOM | 1：HTTP、2：HL7 | 1：DICOM、2：HTTP | D | 113-2-診斷Q79.png
醫學診斷學 | 113-2 | 80 | 下列那一項影像處理的遮罩（mask）會產生高通濾波器的效果？ | 113-2-診斷Q80-A.png | 113-2-診斷Q80-B.png | 113-2-診斷Q80-C.png | 113-2-診斷Q80-D.png | D
醫學診斷學 | 114-1 | 1 | 下列何種X光片，最常在臨床上用於排除鎖骨後的肺部鈣化和腫塊？ | chest AP lordotic projection | chest lateral decubitus position | chest anterior oblique position | chest posterior oblique position | A
醫學診斷學 | 114-1 | 2 | 下列何種攝影方法適合用於診斷zygomatic arches骨折？ | submentovertex（SMV） | modified Law method | Caldwell method | Rhese method | A
醫學診斷學 | 114-1 | 3 | 關於評估尾骨（coccyx）時放射攝影方法的敘述，下列何者正確？ | angle CR（central ray）10° caudad. direct CR 2 inches（5 cm）superior to symphysis pubis. | angle CR（central ray）15° caudad. direct CR to symphysis pubis. | angle CR（central ray）10° cephalad. direct CR 2 inches（5 cm）superior to symphysis pubis. | angle CR（central ray）15° cephalad. direct CR to symphysis pubis. | A
醫學診斷學 | 114-1 | 4 | 關於臨床上磁振造影顯影劑（gadolinium, Gd）依照體重所施打的劑量，下列何者正確？ | 2 mmol/kg | 0.2 mmol/kg | 0.1 mmol/kg | 1 mmol/kg | C
醫學診斷學 | 114-1 | 5 | 關於一般切線投射膝蓋攝影（Hughston method）的敘述，下列何者錯誤？ | 病人可以俯臥（prone）的方式攝影 | 攝影時中心線與小腿長軸呈15～20度 | 膝蓋需有50～60度的彎曲 | Hughston的中心線是往腳部方向投影40～45度 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 6 | 關於後前位投影骨盆攝影（Teufel method）的敘述，下列何者錯誤？ | 是一種斜位法的攝影方式 | 病患的擺位需要呈俯臥 | 病人患側的髖關節需抬高50～55度角 | 主要為評估髖臼的相關病變 | C
醫學診斷學 | 114-1 | 7 | 關於Ｘ光影像對比的敘述，下列何者最不適當？ | 管電壓增加，對比度下降 | 柵比增加，對比度增加 | 管電流增加，對比度增加 | 射束限制增加，對比度增加 | C
醫學診斷學 | 114-1 | 8 | 一張影像大小20 cm×20 cm，為1024×1024的矩陣（image matrix），每一個像素（pixel）的動態範 圍（dynamic range）為8 bits，則其空間解析度為多少 lp/mm ？ | 0.128 | 2.56 | 1.024 | 12.8 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 9 | 一張胸部X光數位影像的矩陣大小為512×512，灰階為256 階，儲存10張影像至少需要多少位元組 （bytes）的記憶體容量？ | 1.3 MB | 2.6 MB | 5 MB | 12.8 MB | B
醫學診斷學 | 114-1 | 10 | 增感屏的厚度增厚時，下列敘述何者正確？ | mAs要提高 | 空間解析度變差 | MTF值增加 | 增強因子（intensification factor）降低 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 11 | 有關食道、氣管、降主動脈、升主動脈四者，由前至後的排列順序為何？ | 升主動脈→食道→氣管→降主動脈 | 升主動脈→氣管→食道→降主動脈 | 氣管→升主動脈→降主動脈→食道 | 氣管→降主動脈→升主動脈→食道 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 12 | 在相同的電壓之下，何種攝影條件得到的影像光密度最小？ | 20 mAs, SID100 cm | 10 mAs, SID100 cm | 20 mAs, SID180 cm | 10 mAs, SID180 cm | D
醫學診斷學 | 114-1 | 13 | 關於BMD的敘述，下列何者正確？ | T-score為同年齡層同性別的比較結果 | DXA測量BMD的值為g/cm2 | 根據WHO對osteoporosis的定義為T-score＞-1 SD | 準確度（accuracy）的評估必須由同一個病人進行重複量測 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 14 | 乳房攝影基本篩檢影像為下列那二個views？ | AX、CC | CC、LM | CC、MLO | ML、XCCL | C
醫學診斷學 | 114-1 | 15 | 下列何者較適合雙頭血管攝影機？ | 腦部血管攝影 | 肝臟血管攝影 | 骨盆腔血管攝影 | 下肢血管攝影 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 16 | 執行血管攝影時，常使用含內外針的薛丁格針（Seldinger needle）穿刺的薛丁格技術 （Seldinger technique），以薛丁格針經皮膚穿刺進入動脈之後，其正確步驟先後順序應包括下 列那三項？ ①從外針開口放入導線（wire）後移除外針 ②從內針開口放入導管（catheter）後 移除內針 ③將導管套入導線並沿導線深入目標動脈 ④將導線放入導管後深入目標動脈 ⑤回抽 並移除內針 ⑥回抽並移除外針 | ⑤①③ | ⑥②④ | ⑤①④ | ⑥②③ | A
醫學診斷學 | 114-1 | 17 | 下列何者不是導致腹部數位減贅血管攝影（digital subtraction angiography, DSA）檢查影像品 質變差的原因？ | 使用非離子性對比劑 | 對比劑注射速率和注射總量不足 | 檢查時病人躁動 | 檢查時病人無法憋氣 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 18 | 進行頭頸部血管攝影時，將導管置於內頸動脈（internal carotid artery）內注射對比劑所取得 的影像，在正常的情況下可看到下列那條動脈？ | 眼動脈 | 顏面動脈 | 上頜動脈 | 枕動脈 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 19 | 超音波發現乳房內側疑似有小腫塊，但是實施乳房CC view後無法證實，醫師有可能要求追加何種 攝影法？ | cleavage view | XCCL view | Eklund view | axillary tail view | A
醫學診斷學 | 114-1 | 20 | 關於乳房攝影的電腦輔助偵測（computer-aided detection, CAD）技術，下列敘述何者錯誤？ | CAD可以作為乳房篩檢的主要評估者（primary evaluator） | 於乳房篩檢時，使用CAD可以提升5%至15%的乳癌偵測率 | CAD可有效協助辨識微小叢聚鈣化點，並提升偵測率 | CAD可以標示出警示區域，再經由放射線專科醫師實施最後處理建議 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 21 | TIPS是在那二條血管間做一通道？ | 門靜脈、肝動脈 | 門靜脈、肝靜脈 | 門靜脈、脾動脈 | 肝靜脈、肝動脈 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 22 | 患者接受大腸鋇劑灌腸（barium enema）攝影的結果如下圖，最可能是下列何種疾病？ | 腸套疊 | 惡性腫瘤 | 腸扭轉 | 腸炎 | B | 114-1-診斷Q22.png
醫學診斷學 | 114-1 | 23 | 總膽管及胰管注入十二指腸的部分是屬於下列何者？ | first portion | second portion | third portion | fourth portion | B
醫學診斷學 | 114-1 | 24 | 實施hysterosalpingography時，如病患輸卵管沒有阻塞，則可看到顯影劑溢出至下列何部位？ | 膀胱 | 子宮 | 後腹膜腔 | 腹膜腔 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 25 | 懷疑升結腸出血而接受血管攝影檢查，如發現出血點，最可能的血管供應來自下列何者？ | 腹腔動脈幹（celiac trunk） | 上腸繫膜動脈（superior mesenteric artery） | 下腸繫膜動脈（inferior mesenteric artery） | 內髂動脈（internal iliac artery） | B
醫學診斷學 | 114-1 | 26 | 對於攝護腺切片（prostate biopsy），目前最常使用之定位影像工具為： | CT | MRI | transrectal ultrasound | fluoroscopy | C
醫學診斷學 | 114-1 | 27 | 比較傳統放射攝影與電腦斷層攝影，下列何者錯誤？ | 傳統放射攝影可分辨1%以下組織密度差異 | 電腦斷層攝影可分辨固體腫塊及囊腫 | 影像均以灰階呈現 | 傳統放射攝影輻射劑量較低 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 28 | 關於電腦斷層大腸攝影，下列何者錯誤？ | 又可稱為虛擬大腸鏡 | 患者必須躺側位進行檢查 | 可檢查大腸息肉 | 不需口服對比劑 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 29 | 臨床上使用最多的是那一代CT掃描儀？ | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 30 | 下列何者顯示設置的CT數值最低？ | 肺部 | 縱膈腔 | 肝臟 | 腦部 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 31 | 下列何者最能描述CT掃描儀的輻射輸出？ | mAs | kV | volume CT dose index | kernel | C
醫學診斷學 | 114-1 | 32 | 下列何者是自發性蜘蛛網膜下出血（spontaneous subarachnoid hemorrhage）最常見的原因？ | 顱內動脈瘤 | 動靜脈畸形 | 腫瘤出血 | 動靜脈瘻管 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 33 | 臨床醫師安排三天前缺血性腦中風的病人做腦部斷層掃描追蹤，其目的最不可能是下列何者？ | 考慮取栓術的治療 | 中風範圍是否變大 | 是否有出血 | 是否有明顯的腫塊效應 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 34 | 關於下圖之電腦斷層檢查，下列敘述何者最適當？ | 此圖為施打顯影劑後之電腦斷層影像，顯影劑已進入腎臟集尿系統 | 此圖為施打顯影劑後之電腦斷層影像，顯影劑已進入腎臟實質 | 此圖為未施打顯影劑之電腦斷層影像 | 此圖為施打顯影劑後之電腦斷層影像，顯影劑已進入腎動脈 | C | 114-1-診斷Q34.png
醫學診斷學 | 114-1 | 35 | 關於腦部電腦斷層檢查適應症，下列何者最不適當？ | 中風 | 外傷性腦出血 | 腦內腫瘤 | 阿茲海默症 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 36 | 腦組織電腦斷層影像CT的HU（Hounsfield unit），由高至低的順序下列何者正確？①白質 ②灰 質 ③血塊 ④骨頭 | ①②③④ | ④③②① | ④③①② | ④①③② | #
醫學診斷學 | 114-1 | 37 | 下列何種方式可以減少電腦斷層影像之部分體積假影（partial volume artifact）？ | 使用最大密度投影（maximum intensity projection, MIP）重建影像 | 增加螺距（pitch） | 增加切片厚度 | 減少體素（voxel）大小 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 38 | 在其他參數不變下，關於電腦斷層螺距（pitch）的敘述，下列何者正確？ | 與病人劑量成正比 | 與掃描時間成反比 | 與檢查台移動速度成反比 | 與z軸空間解析度成正比 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 39 | 關於電腦斷層CT值公式的敘述，下列何者正確？ | CT值的定義為各種組織相對於空氣的衰減係數比 | 組織衰減係數越小時，CT值越大 | 當常數k值為1000時，CT值被定義為Hounsfield unit（HU） | 血液的CT number為 -200 Hounsfield unit（HU） | C
醫學診斷學 | 114-1 | 40 | CT影像的對比度（contrast）是由下列何者所控制？ | kVp | WW（window width） | WL（window level） | mAs | B
醫學診斷學 | 114-1 | 41 | 肝臟的電腦斷層動態掃描中，動脈相（arterial phase）通常於開始注射（2～4 ml /秒）造影劑 後幾秒進行掃描？ | 0～8 | 17～25 | 65～80 | 102～115 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 42 | 有關cardiac CT，partial scan reconstruction的敘述，下列何者錯誤？ | X-ray tube旋轉需要大於180度 | detector的範圍至少需要涵蓋弧度30度以上 | 不可用在prospective ECG gating | 可用在retrospective ECG gating | C
醫學診斷學 | 114-1 | 43 | Diffusion weighted imaging（DWI）成像中的擴散量增加時，DWI影像和擴散係數（ADC）的值分 別如何變化？ | 較亮、增加 | 較亮、減少 | 較暗、增加 | 較暗、減少 | C
醫學診斷學 | 114-1 | 44 | 將磁場從1.5 T增加到3 T，磁核的拉莫爾頻率變為多少？ | 二倍 | 二分之一 | 四分之一 | 四倍 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 45 | 自旋－自旋相互作用（spin-spin interactions）增加時，對T2弛緩時間的影響如何？ | 減少 | 增加 | 不變 | 增加二倍 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 46 | FDA允許MRI的全身平均比吸收率（SAR）最大值是多少？ | 4 W/kg | 40 W/kg | 0.4 W/kg | 400 W/kg | A
醫學診斷學 | 114-1 | 47 | 下列何者不需要施打顯影劑即可評估腦部灌流？ | single photon emission tomography（SPECT） | perfusion CT | dynamic susceptibility contrast（DSC）perfusion | arterial spin labeling（ASL） | D
醫學診斷學 | 114-1 | 48 | 在磁振造影的SPGR（spoiled GRASS） / FLASH造影技術中，下列何者無法達成消除或毀損穩定態 的橫向磁量（transverse magnetization）？ | 使用RF毀損（RF spoiling） | 使用不同的梯度毀損者（gradient spoilers） | 增加TI（inversion time） | 增加TR（repetition time） | C
醫學診斷學 | 114-1 | 49 | 下列何者最可能在MRI的T1-weighted image上呈現最低訊號（low signal intensity）？ | fat | methemoglobin | slow-flowing blood | simple cyst | D
醫學診斷學 | 114-1 | 50 | 下列何種病人發生 nephrogenic systemic fibrosis 占最大比例？ | 正常腎功能 | 急性腎衰竭病人 | 洗腎病人 | 慢性腎病第四級（chronic kidney disease, stage 4） | C
醫學診斷學 | 114-1 | 51 | 關於水和脂肪的敘述，下列何者正確？ | 脂肪的T1比較短，所以脂肪在T1 weighted image上看起來對比較暗 | 水較不容易將能量釋放給外在晶格（lattice），所以水的T1較脂肪的T1還要來的長 | 水的旋轉頻率（tumbling frequency）跟 Larmor frequency 較接近，所以水的T1較脂肪的T1還要 來的長 | 脂肪分子之間距離比較遠，不容易相互作用，故脂肪的T2較水的T2短 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 52 | 某組織T1值為1.5秒，給予90度翻轉角度（flip angle）後，經過3秒，磁化矩（magnetization） 回復到平衡時的多少%？ | 37 | 50 | 69 | 86 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 53 | 下列何者無法縮短掃描時間？ | 增加快速自旋回聲（fast spin echo）中的回音序列長度（echo train length）數目 | 增加phased array coil的線圈數目 | 減少相位編碼數目（phase encoding steps） | 增加parallel imaging的線圈數目 | B
醫學診斷學 | 114-1 | 54 | 下列那一張假體（phantom）影像可進行MRI的幾何正確性（geometry accuracy）分析？ | 114-1-診斷Q54-A.png | 114-1-診斷Q54-B.png | 114-1-診斷Q54-C.png | 114-1-診斷Q54-D.png | A
醫學診斷學 | 114-1 | 55 | 下列何者為MRI磁場屏蔽（magnetic shielding）之主要目的？ | 減少噪音 | 增進影像品質 | 降低雜散磁場（fringe field） | 保持低溫 | C
醫學診斷學 | 114-1 | 56 | 磁振造影頻譜中choline約在多少 ppm？ | 1.3 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | C
醫學診斷學 | 114-1 | 57 | 下列何種磁振造影技術可以用來檢測腦組織中的代謝物質？ | 擴散加權磁振造影（diffusion-weighted MRI） | 灌注加權磁振造影（perfusion-weighted MRI） | 注射顯影劑的T1加權磁振造影（T1-weighted imaging） | 質子磁振頻譜（proton MR spectroscopy） | D
醫學診斷學 | 114-1 | 58 | 下列何者不屬於磁振血流灌注影像（MR perfusion imaging）可使用的技術？ | 動態對比增強（dynamic contrast enhancement） | 動態磁化率（dynamic susceptibility） | 磁敏感加權造影（susceptibility weighted imaging） | 動脈標記法（arterial spin labeling） | C
醫學診斷學 | 114-1 | 59 | 水（bulk water）屬下列何種物質？ | diamagnetic | paramagnetic | superparamagnetic | ferromagnetic | A
醫學診斷學 | 114-1 | 60 | 有關心臟磁振造影檢查的敘述，下列何者錯誤？ | 通常需要配合使用心電圖監控和呼吸控制 | 一次檢查中可同時獲得功能性及結構性的影像資訊 | 使用顯影劑的注射可評估心肌的血流灌注和區別心肌纖維化的程度 | 可利用延遲造影技術評估心臟的功能性影像資訊 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 61 | 下列何者不是罹患膽結石的風險因素（risk factors）？ | 女性 | 年齡＞40歲 | 肥胖 | 膽息肉 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 62 | 腎臟超音波掃描時，發現腎盂（renal pelvis）及多個腎盞（calyces）擴張如下圖，最有可能的 診斷為何？ | 輸尿管阻塞 | 腎盂旁囊腫（parapelvic renal cyst） | 多囊腎（polycystic kidney） | 多囊性發育不良腎（multicystic dysplastic kidney） | A | 114-1-診斷Q62.png
醫學診斷學 | 114-1 | 63 | 腎臟超音波掃描，發現多處的腎盞（calyxes）呈現高回音性病灶併有後方回音陰影（posterior acoustic shadows）如下圖，最有可能的診斷為何？ | 鹿角結石 （staghorn stone） | 腎臟血管肌肉脂肪瘤（renal angiomyolipoma） | 單純性腎囊腫（simple renal cyst） | 腎細胞癌（renal cell carcinoma） | A | 114-1-診斷Q63.png
醫學診斷學 | 114-1 | 64 | 下圖為彩色都卜勒超音波影像，主要是量測那一條血管？ | aorta | common hepatc artery（CHA） | right hepatic vein（RHV） | main portal vein（MPV） | D | 114-1-診斷Q64.png
醫學診斷學 | 114-1 | 65 | 工作頻率為3 MHz且工作因子為0.01（1 %）的脈衝超音波，在一秒內有多少循環？ | 300 | 3,000 | 30,000 | 3,000,000 | C
醫學診斷學 | 114-1 | 66 | 下列何者不會因超音波換能器後方阻尼層（damping layer）的影響而降低？ | 脈衝週期 | 空間脈衝長度 | 效能 | 折射 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 67 | 下列何者可以提升橫向解析度？ | 聚焦 | 匹配 | 阻尼（damping） | 脈衝 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 68 | 假設每秒30幅影像，每幅有40條掃描線和2個焦距則脈衝重複頻率（Hz）為何？ | 2,400 | 1,200 | 3,600 | 600 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 69 | 下列何種都卜勒角，可以產生最大的都卜勒偏移？ | 90 | 45 | 0 | -45 | C
醫學診斷學 | 114-1 | 70 | 超音波都卜勒頻譜（Doppler spectrum）血流脈動指數（pulsatility index）的定義為何？ （PSV：收縮最大流速，EDV：舒張末期流速，MV：平均流速） | （PSV－EDV）／ PSV | （PSV－EDV）／ EDV | （PSV－EDV）／ MV | PSV－EDV | C
醫學診斷學 | 114-1 | 71 | 附圖中，箭號所指為何？ | splenic fossa | gall bladder fossa | Morison's pouch | Douglas pouch | C | 114-1-診斷Q71.png
醫學診斷學 | 114-1 | 72 | 漲尿的正常膀胱最不可能產生下列何種超音波掃描的假影？ | edge shadow | distal shadow | distal acoustic enhancement | section-thickness artifact | B
醫學診斷學 | 114-1 | 73 | 下列有關陰囊超音波掃描的敘述，何者錯誤？ | 使用 Valsalva 方法主要用於診斷睪丸腫瘤 | 睪丸發炎時常有腫大現象 | 睪丸扭曲（torsion）時會減少或沒有血流 | 可評估精索靜脈曲張（varicocele）之程度 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 74 | 關於數位乳房攝影品管項目最基本實施頻率，下列敘述何者錯誤？ | 系統檢查表（system checklist）與影像觀察螢幕檢測需每天實施 | 訊雜比（SNR）量測與假體攝影判讀需每周實施 | 機械安全與功能檢測需每月執行 | 重照分析與壓迫測試需每半年執行 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 75 | 關於女性骨盆性腺屏蔽物使用的敘述，下列何者錯誤？ | 遮蔽區域位置，上緣應剛好超過 ASIS 連線上緣處 | 遮蔽區域位置，下緣應剛好位於恥骨聯合處或稍微上方處 | 一歲女童使用時，其遮蔽面積約等於 6 至 7 cm（寬）乘 5 cm（高）區域 | 阻擋輻射效果，約等於 2 mm鉛當量 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 76 | 射源到底片的距離是110公分，物體到底片的距離是10公分，則其放大率是多少？ | 1.1 | 0.9 | 0.95 | 1.05 | A
醫學診斷學 | 114-1 | 77 | 下列何種三維影像呈現的方法，可調整不同組織（影像資料數值）的不透明程度（opacity）進行 影像的呈現？ | maximum intensity projection（MIP） | volume rendering（VR） | multiplanar reconstruction | shaded surface rendering（SSD） | B
醫學診斷學 | 114-1 | 78 | 原始影像檔案大小為100,000位元組（bytes），經過壓縮後的影像檔案縮小成為10,000位元組，其 資料冗餘（data redundancy）為何？ | 10 | 0.1 | 0.9 | 9 | C
醫學診斷學 | 114-1 | 79 | DICOM（digital imaging and communication in medicine）資料編碼規格中，何者使用小波轉換 （wavelet transform）的技術？ | JPEG | RLE | JPEG-LS | JPEG 2000 | D
醫學診斷學 | 114-1 | 80 | 下列何者可提供醫師於診斷上的第二意見（second opinion）？ | SSD（shaded surface display） | CAD（computer-aided diagnosis） | MIP（maximum intensity projection） | VR（volume rendering） | B
醫學診斷學 | 114-2 | 1 | 針對男性腰椎攝影AP axial L5-S1 projection，其中心射束（central ray, CR）之角度對位何者 正確？ | cephalad 30°、CR to the level of the ASIS（anterior superior iliac spine）at the midline of the body | cephalad 15°、CR to the level of the iliac crest at the midline of the body | caudad 30°、CR to the level of the ASIS（anterior superior iliac spine） at the midline of the body | caudad 15°、CR to the level of the iliac crest at the midline of the body | A
醫學診斷學 | 114-2 | 2 | 在一速度為500之影像接受器上，如要得到光密度（optical density, OD）值為1.0之影像，最少需 要多少曝露？ | 2 mR | 4 mR | 5 mR | 8 mR | A
醫學診斷學 | 114-2 | 3 | 拍攝腰椎X光側面像時，若SID為100公分，影像上錐體的寬為5.4公分，則距離影像接受器25公分之 實際錐體大小為多少公分？ | 1.35 | 4.06 | 5.40 | 7.20 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 4 | 濾片（filter）厚度增加時，對X光發射頻譜的量（quantity）與品質（quality）的影響為何？ | quantity增加、quality下降 | quantity增加、quality上升 | quantity增加、quality不變 | quantity減少、quality上升 | D
醫學診斷學 | 114-2 | 5 | X光影像系統的電器迴路中，可以見到預讀電壓表（pre-reading kVp meter）位於下列那一個區段 內？ | 控制區域 | 低壓區域 | 高壓區域 | 管球區域 | A
醫學診斷學 | 114-2 | 6 | 用一般X光素片（如站立的腹部素片、胸部X光素片）來診斷腸道破裂產生的游離空氣（free air），下列敘述何者最不恰當？ | 空氣與軟組織的X光吸收密度不同 | 游離空氣會隨身體姿勢不同，移向身體的較高部位 | 在站立胸部以及腹部X光素片上，游離空氣會移動至橫膈下方 | 後腹腔因為與游離空氣的組織密度差別大，是最容易看到游離空氣處 | D
醫學診斷學 | 114-2 | 7 | 有關腹部素片（plain abdomen）的敘述，下列何者最不適當？ | 在腹部素片可以呈現肝臟的輪廓 | 腹部素片採取站立姿勢，因此小腸會因為有無空氣以及液體而改變位置，空氣多的部分會往上移動 | 大部分 正常情況下，左腎位置比起右腎來的低 | 升結腸以及降結腸部分屬於後腹腔，通常較不會因為空氣多寡改變位置 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 8 | 有關 焦斑外輻射（off-focus radiation），下列敘述何者正確？ | 當電子束打到焦斑外的地方，產生的X光稱作 焦斑外輻射 | 會造成影像對比增加 | 可以減少輻射劑量 | 會提高影像解析度 | A
醫學診斷學 | 114-2 | 9 | 散射線（scattering radiation）會對影像品質造成何種影響？ | 減少失真度（distortion） | 減少光密度（density） | 減少對比度（contrast） | 增加解析度（resolution） | C
醫學診斷學 | 114-2 | 10 | 採用inferosuperior axial projection進行肩關節的攝影（Lawrence method），下列有關中心射 束的敘述何者正確？ | 平行身體長軸，並向內側偏轉25度 | 平行身體長軸，並向外側偏轉25度 | 垂直身體長軸，並向內側偏轉25度 | 垂直身體長軸，並向外側偏轉25度 | A
醫學診斷學 | 114-2 | 11 | 下列何者與一般常規X光攝影之影像失真（distortion）無關？ | source image receptor distance（SID） | object image receptor distance（OID） | object image receptor alignment | upside-down focused grid | D
醫學診斷學 | 114-2 | 12 | 下列有關骨質密度測定的描述，何者錯誤？ | quantitative computed tomography通常選擇脊椎T12至L5中2-3節椎體 | quantitative ultrasound一般選擇脊椎L1至L4 | quantitative dual-energy X-ray absorptiometry一般選擇脊椎L1至L4 | quantitative dual-energy X-ray absorptiometry可選擇股骨（femur）近端 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 13 | 下列何者不是腹腔動脈幹（celiac trunk）供應的主要器官？ | 胃 | 小腸 | 肝臟 | 脾臟 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 14 | 下列何者無法減少血管造影期間患者的劑量？ | 精確的使用collimation | 影像增強器（image intensifier）和患者之間的距離最小化 | X射線源與患者之間的距離最小化 | 使用圖像保留（last image hold）之類的功能 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 15 | 施行肝臟血管攝影檢查時發覺透視影像太黑，下列敘述何者正確？ | 調整table使目標置於影像中央位置 | 調整collimator以放大FOV | 調整frame rate | 調整檢查室燈光 | A
醫學診斷學 | 114-2 | 16 | 下列何者是血管攝影使用含碘對比劑中相對較佳的選擇？ | 非離子性高滲透壓 | 非離子性低滲透壓 | 離子性高滲透壓 | 離子性低滲透壓 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 17 | 肝門脈系統（hepatic portal system）包括下列那幾條血管？①肝門靜脈（hepatic portal vein） ②右腎靜脈（right renal vein） ③脾靜脈（splenic vein） ④肝總動脈（common hepatic artery） ⑤腸繫膜靜脈（mesenteric vein） | ①②④ | ①③④ | ①③⑤ | ②③⑤ | C
醫學診斷學 | 114-2 | 18 | 下列何種腦血管疾病在做血管攝影檢查時，較需要提高每秒顯示幀數（frames per second, FPS）？ | 動脈瘤 | 靜脈竇栓塞 | 缺血性中風 | 動靜脈畸形 | D
醫學診斷學 | 114-2 | 19 | 於IVU攝影時，在注射後15分鐘發現如下圖影像，下列那一種處理方式可能性最低？ | 先依標準時間完成攝影，再請醫師決定 | 先追加造影劑10 mL，再依時間攝影 | 等候30 分鐘後，再繼續攝影 | 立即請醫師決定下一張所需延後攝影時間 | B | 114-2-診斷Q19.png
醫學診斷學 | 114-2 | 20 | 實施大腸硫酸鋇攝影檢查時，如呈現錐形狹窄的"beak sign"時，患者可能有下列那一種疾病？ | ulcerative colitis | polyps | diverticula | volvulus | D
醫學診斷學 | 114-2 | 21 | 靜脈注射泌尿道攝影（IVU）中，不同時間點攝影之目的，下列何者錯誤？ | 注射造影劑前：評估泌尿道結石 | 注射後5分鐘：評估腎盂顯影狀況 | 注射後10分鐘：評估腎盂及輸尿管顯影狀況 | 注射後30分鐘：評估尿道排尿狀況 | D
醫學診斷學 | 114-2 | 22 | 檢查頭顱之"three-vessel angiography"不包括下列那一條血管？ | right common carotid artery | left common carotid artery | vertebral artery | axillary artery | D
醫學診斷學 | 114-2 | 23 | 有關雙能X光吸收測量儀（dual-energy X-ray absorptiometry）測量骨質密度的敘述，下列何者 正確？ | 測量股骨的骨質密度時，應使受檢者的脊椎與下肢伸直成一直線 | 測量股骨的骨質密度時，應使受檢者的下肢伸直並向內轉約15至20度 | 測量腰椎的骨質密度時，應使受檢者的下肢伸直並向外轉約15至20度 | 測量股骨的骨質密度時，應使受檢者的膝蓋抬高並彎曲約60至90度 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 24 | 有關膝關節攝影（knee arthrography）的敘述，下列何者錯誤？ | 膝關節之姿勢會因不同的檢查方法而異 | 中心線宜對準半月板，每20度攝影一張 | 兩側半月板極易辨識，無需用鉛字註明 | 半月板應置於照野中心區 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 25 | 下列何種膽道攝影無需使用造影劑即可呈現膽道？ | CT cholangiography | ERCP | PTC | MRCP | D
醫學診斷學 | 114-2 | 26 | 下列何者為肝癌血管栓塞術最主要的禁忌？ | 肝癌腫瘤破裂 | 多發性肝癌腫瘤 | 門靜脈主幹栓塞 | 病人貧血 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 27 | 若其他掃描參數不改變時，跟pitch=1進行比較，當pitch=2時，病人劑量會降低多少%？ | 20 | 30 | 50 | pitch與病人輻射劑量無關 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 28 | 下列何種CT假體可以用於檢測CTDI？ | imaging performance phantom | geometric phantom | instrumentation phantom | dosimetry phantom | D
醫學診斷學 | 114-2 | 29 | 當前的商用CT掃描儀，最有可能使用下列何種類型的X射線探測器？ | 閃爍體（scintillators） | 光電導體（photoconductors） | 光敏螢光粉（photostimulable phosphors） | 氣體電離室（gas ionization chambers） | A
醫學診斷學 | 114-2 | 30 | 一物質之CT number為-100 HU，此物質最可能為下列何者？ | water | fat | gray matter | white matter | B
醫學診斷學 | 114-2 | 31 | CT window level設為-600 HU, window width設為1700 HU時，用於下列何部位的評估最為適當？ | lung | mediastinum | liver | bone | A
醫學診斷學 | 114-2 | 32 | 中年男性創傷，矢狀面重組的（sagittal reformatted）電腦斷層影像如下圖，箭號所指異常處最 適當的敘述為何？ | 脊髓橫斷（spinal transection） | 椎間盤疝脫（herniated intervertebral disc） | 移動假影（motion artifact） | 金屬假影（metal artifact） | A | 114-2-診斷Q32.png
醫學診斷學 | 114-2 | 33 | 某人頭部創傷，到院前心跳停止（out-of-hospital cardiac arrest, OHCA），經心肺復甦術及氣 管內管（endotracheal tube）插管治療後，接受電腦斷層檢查，下圖箭號處最適當的敘述為何？ | 食道插管（esophageal intubation） | 氣管狹窄（tracheal stenosis） | 食道破裂（esophageal perforation） | 正常插管後現象（normal postintubation phenomenon） | A | 114-2-診斷Q33.png
醫學診斷學 | 114-2 | 34 | 下列CT值（CT number）等相關敘述，何者正確？ | CT值的單位是Gy | CT值與組織衰減係數成正比 | 組織衰減係數與組織密度成反比 | CT值與組織密度成反比 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 35 | 在電腦斷層檢查時，若設定影像照野field of view（FOV）長寬各為256 mm，影像矩陣為 512 × 512，切片厚度為 1 mm，則體素（voxel）大小為多少mm3？ | 5×5×0.5 | 1×1×1 | 0.5×0.5×0.5 | 0.5×0.5×1 | D
醫學診斷學 | 114-2 | 36 | 假設CT的灰階值包含範圍為+180～ -80，則其window width（WW）和window level（WL）為何？ | WW = 260，WL = +40 | WW = 260，WL = +50 | WW = 100，WL = +60 | WW = 100，WL = +50 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 37 | 關於orbital CT在眼眶外傷之應用的敘述，下列何者錯誤？ | 所有異物的CT值皆比眼眶脂肪低 | 玻璃異物的CT值比眼眶脂肪高 | 眼球破裂時，其形狀會改變 | 用bone window比較容易評估眼眶骨折 | A
醫學診斷學 | 114-2 | 38 | 有關CT的flying focal spot的敘述，下列何者正確？ | 可以讓球管轉速更快 | 是螺旋（spiral）CT發展的重要技術 | 可降低球管的熱容量（MHU） | 可以提高空間解析度（spatial resolution） | D
醫學診斷學 | 114-2 | 39 | 電腦斷層攝影所使用的bowtie filter之主要目的為何？ | 減少掃描時間 | 使射束更加均勻 | 減少射束半值層 | 減少病人劑量 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 40 | 下列那一項是PET/CT中，低劑量CT最主要的功能？ | 判斷良性或惡性 | 診斷病灶 | 衰減校正 | 標示病灶的惡性度 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 41 | 當電腦斷層攝影最小可解析的物體大小為0.5 mm時，CT影像系統中的解析度為多少lp/cm？ | 20 | 15 | 10 | 5 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 42 | 相較於SDCT（single detector computed tomography），MDCT（multidetector computed tomography）的特點何者錯誤？ | 較佳的空間與時間解析度 | 有較高的散射 | 使用pre-patient collimator控制切片厚度 | 部分體積效應較小 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 43 | Gadolinium顯影劑增強MR血管攝影，臨床上最常使用下列那種方法顯示？ | maximum intensity projection（MIP） | minimal intensity projection（MinIP） | surface rendering | fiber trajectory | A
醫學診斷學 | 114-2 | 44 | 在肌肉骨骼MR影像中，為了得到較高訊雜比（SNR），較常使用何種線圈？ | body coil | head coil | surface coil | volume coil | C
醫學診斷學 | 114-2 | 45 | 90度的RF脈衝經過幾次T1時間後，縱向磁化強度才能接近完全恢復？ | 4 | 3 | 2 | 1 | A
醫學診斷學 | 114-2 | 46 | 在傳統MRI造影時，若發生化學位移假影（chemical shift artifact）時，會沿什麼方向產生？ | frequency encode | phase encode | slice selection | oblique direction | A
醫學診斷學 | 114-2 | 47 | 使用下列何項參數最可能呈現MRI之T2 weighted image？ | short TR, long TE | short TR, short TE | long TR, long TE | long TR, short TE | C
醫學診斷學 | 114-2 | 48 | 按照磁性分類，下列何者可被歸類為順磁性（paramagnetic）？ | 人體組織 | 含氧血紅素 | 去氧血紅素 | 二氧化鐵 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 49 | 下列何種造影參數下，腦脊髓液在影像上較白質為亮？ | TR=2000 ms，TE=8 ms | TR=2000 ms，TE=80 ms | TR=200 ms，TE=80 ms | TR=200 ms，TE=8 ms | B
醫學診斷學 | 114-2 | 50 | 在1.5 T的MRI中使用反轉回復技術進行抑制腦脊髓液的訊號時，下列何者最接近反轉時間應設定的 數值？ | 50毫秒 | 200毫秒 | 2000毫秒 | 5000毫秒 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 51 | 關於開放式磁振造影儀（open MRI scanner）的敘述，下列何者正確？ | 使用永久磁鐵，所以磁場強度無法達到3T | 使用永久磁鐵，所以不需要梯度線圈（gradient） | 使用電磁鐵，所以無法進行腦部造影 | 使用電磁鐵，所以不會產生化學位移假影（chemical shift artifact） | A
醫學診斷學 | 114-2 | 52 | 下列何者可做為超導磁鐵的超導材料？ | 鈷（cobalt）、鎳（nickel） | 鐵（iron）、鉑（platinum） | 鋯（zirconium）、錸（rhenium） | 鈮（niobium）、鈦（titanium） | D
醫學診斷學 | 114-2 | 53 | 銅（copper）常做為RF屏蔽（RF shielding）中的材質，下列何者為其原因？ | 良好的導電率（conductivity） | 良好的延展性（ductility） | 有較高的密度（density） | 良好的耐腐蝕性（corrosion resistance） | A
醫學診斷學 | 114-2 | 54 | 下列何者可發射射頻（RF），也能接收射頻？ | shimming coil | endorectal coil | birdcage coil | breast coil | C
醫學診斷學 | 114-2 | 55 | 根據Larmor equation，在3T磁場環境下，氫質子旋進的頻率為多少MHz？ | 42.6 | 127.8 | 21.3 | 63.9 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 56 | 有關磁振造影中平面回波成像（echo planar imaging）的特性敘述，下列何者錯誤？ | 由於快速成像的特性，廣泛用於結構性與功能性造影 | 可利用單次激發，連續採樣，達成快速成像 | 其k-space掃描軌跡必須為螺旋式 | 其化學位移（chemical shift）假影，只會在相位編碼方向 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 57 | 下列何種磁振造影技術對偵測腦部微小出血之敏感度最高？ | gradient echo sequence | T2-weighted imaging | diffusion weighted imaging | susceptibility weighted imaging | D
醫學診斷學 | 114-2 | 58 | 附圖中箭號所指示的暗灰色區域是下列何種現象產生的假影？ | motion artifact | chemical shift artifact | turbulent flow artifact | truncation artifact | C | 114-2-診斷Q58.png
醫學診斷學 | 114-2 | 59 | 下列何者為特定組織訊號抑制（tissue suppression）的MRI技術？ | STIR（short tau inversion recovery） | GRASS（gradient-recalled acquisitions in steady state ） | TOF（time of flight） | EPI（echo planar imaging） | A
醫學診斷學 | 114-2 | 60 | 注射磁振造影的造影劑後最主要會發生下列何種現象？ | 組織內的擴散常數（diffusion coefficient）增加 | 組織的縱向回復時間縮短 | 化學位移的頻率變化加大 | 組織的橫向回復時間變長 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 61 | 肝臟超音波橫向掃描時，在外側節段（lateral segment, L）與尾葉（caudate lobe, C）之間有 一高回音裂隙（fissure, F），如下圖箭號處。此高回音裂隙與下列何者最有關係？ | 靜脈韌帶（ligamentum venosum） | 動脈韌帶（ligamentum arteriosum） | 圓韌帶（ligamentum teres） | 鎌狀韌帶（falciform ligament） | A | 114-2-診斷Q61.png
醫學診斷學 | 114-2 | 62 | 肝臟超音波橫向掃描時，發現一個高回音性病灶，介於右肝靜脈（right hepatic vein, RHV）與 中肝靜脈（middle hepatic vein, MHV）之間（如下圖）。根據Couinaud classification的分 類，此病灶應在肝臟的那一個節段（segment）？ | 8（VIII） | 7（VII） | 4（IV） | 3（III） | A | 114-2-診斷Q62.png
醫學診斷學 | 114-2 | 63 | 右上腹部超音波掃描時，發現一囊狀構造橫徑超過4公分，壁厚超過3公釐，內有高回音結構且具有 後側音影（acoustic shadowing），以及陽性超音波墨菲氏徵象（positive sonographic Murphy's sign），下圖最有可能的診斷為何？ | 急性結石性膽囊炎（acute calculous cholecystitis） | 急性無結石性膽囊炎（acute acalculous cholecystitis） | 急性氣腫性膽囊炎（acute emphysematous cholecystitis） | 膽結石性腸阻塞（gallstone ileus） | A | 114-2-診斷Q63.png
醫學診斷學 | 114-2 | 64 | 關於膀胱超音波的敘述，下列何者正確？ | 正常的膀胱為均勻的中度回音 | 膀胱體積測量為橫徑、前後徑、上下徑的乘積，再乘以0.52 | 慢性膀胱炎會呈現較薄的膀胱壁 | 膀胱結石會造成後方回音增強 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 65 | 超音波掃描單純性肝臟囊腫（simple hepatic cyst），一般不會出現下列何種情形？ | 內部無回音 | 界限清晰，呈圓形或橢圓形 | 囊腫兩側呈現鏡像影像 | 囊腫後方呈現回音增強 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 66 | 下圖為肋骨弓下緣之超音波掃描影像，其編號A、B、C的解剖位置，依序應為下列何者? | 腹主動脈、門靜脈、左肝靜脈 | 腹主動脈、肝動脈、右肝靜脈 | 下腔靜脈、門靜脈、右肝靜脈 | 下腔靜脈、門靜脈、左肝靜脈 | C | 114-2-診斷Q66.png
醫學診斷學 | 114-2 | 67 | 關於消化系統超音波掃描的敘述，下列何者錯誤？ | 正常的膽囊壁厚度應小於6 mm | 正常的總膽管直徑通常小於7 mm | 若膽囊已切除的病人，總膽管直徑達 9 mm，仍可算正常 | 正常的胰管直徑大小應小於3 mm | A
醫學診斷學 | 114-2 | 68 | 附圖中箭號所指高回音的部位最可能為何？ | 腎髓質（medulla） | 腎竇部（renal sinus） | 腎盂（pelvis） | 腎皮質（cortex） | B | 114-2-診斷Q68.png
醫學診斷學 | 114-2 | 69 | 附圖為上腹部超音波影像，箭號所指的低回音構造為下列何者？ | 腹腔動脈幹（celiac trunk） | 上腸繫膜動脈（superior mesenteric artery） | 右肝靜脈（right hepatic vein） | 右腎動脈（right renal artery） | B | 114-2-診斷Q69.png
醫學診斷學 | 114-2 | 70 | 附圖為右上腹部超音波斜縱向掃描，箭號所指的構造最可能為下列何者？ | 膽囊（gallbladder） | 總膽管（common bile duct） | 下腔靜脈（inferior vena cava） | 門靜脈（portal vein） | B | 114-2-診斷Q70.png
醫學診斷學 | 114-2 | 71 | 脾臟超音波掃描如附圖影像，箭號所指最可能為何？ | pancreatic tail | accessory spleen | splenic vein | renal cyst | B | 114-2-診斷Q71.png
醫學診斷學 | 114-2 | 72 | 在超音波影像上，一般成人正常的腎臟長徑約為多少cm？ | 16～18 | 10～12 | 6～8 | 2～4 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 73 | 關於SMPTE（society of motion picture and television engineers）測試模板的敘述，下列何 者錯誤？ | 可以提供螢幕解析度及其他特性檢測使用 | 由 0%至100% 提供11個不同程度百分比的基本灰階區塊供檢測 | 在額外增設的0%灰階區塊內，可以見到一個比較小面積的5%灰色階區塊 | 在額外增設的100%灰階區塊內，可以見到一個比較小面積的95%灰色階區塊 | B
醫學診斷學 | 114-2 | 74 | 關於傳統型乳房攝影重照率（repeat rate）的敘述，下列何者錯誤？ | 每一分項的重照率都必須小於2% | 全體項目的重照率總和必須小於2% | 重照率=需重照患者數/總患者數 | 重照率計算須包含所有原因的重照，不能只計算放射科醫師的退片數量 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 75 | 下圖影像是執行那一種CT品管步驟的結果？ | 對比解析度 | 空間解析度 | 均勻度 | 切面準確度 | B | 114-2-診斷Q75.png
醫學診斷學 | 114-2 | 76 | Ｘ光管套之漏射線（leakage radiation）在1公尺處應低於多少mR/hr？ | 1 | 10 | 100 | 5 | C
醫學診斷學 | 114-2 | 77 | 影像對位（image registration）的技術中，下列何者不是剛體變換（rigid transformation）所 需的要件？ | 參考影像（reference image） | 平移（translation） | 旋轉（rotation） | 變形（warp） | D
醫學診斷學 | 114-2 | 78 | 圖中所示，影像經由傅立葉轉換（Fourier Transform）至頻譜空間（frequency domain），並於 頻譜空間上進行濾波（filtering），此濾波後之頻譜資訊經由反傅立葉轉換（Inverse Fourier Transform）後，其結果為下列何者？ | 114-2-診斷Q78-A.png | 114-2-診斷Q78-B.png | 114-2-診斷Q78-C.png | 114-2-診斷Q78-D.png | A | 114-2-診斷Q78.png
醫學診斷學 | 114-2 | 79 | 下列何者最適合用於影像中「點」（isolated points）的偵測？ | 114-2-診斷Q79-A.png | 114-2-診斷Q79-B.png | 114-2-診斷Q79-C.png | 114-2-診斷Q79-D.png | D
醫學診斷學 | 114-2 | 80 | HL7（Health 7）醫療資訊的交換標準，相當於網路七層架構（open system interconnection, OSI）中那一層級協定（protocol layer）？ | 資料連結層（data link layer） | 網路層（network layer） | 應用層（application layer） | 實體層（physical layer） | C